ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка технических средств реабилитации – кресел-колясок с ручным приводом и кресел-колясок с рычажным приводом для обеспечения инвалидов в 2018 году.

- Описание объекта  закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| Наименование изделий | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Количество товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1). По ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Кресло-коляска с двуручным приводом колес – 12 22 03. 2). По Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей – инвалидов. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 7-01. | 1). Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 3). Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий . 4). Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла коляски или полную его остановку . 5). Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски с ободом ручного привода должна быть не более 25 кг. 6). Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Дополнительные характеристики: 1). Подножки должны быть съемные и (или) откидные, и (или) регулируемые. 2). Подлокотники должны быть съемные и (или) откидные. 3). На сиденье должна быть противопролежневая подушка. 4). Ширина сиденья: не менее 40,5 см и не более 51 см. 5). Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | 160 | 9 300,00 | 1 488 000,00 |
| 1). По ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Кресло-коляска с двуручным приводом колес – 12 22 03. 2). По Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей – инвалидов. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 7-02. | 1). Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 . 3). Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. 4). Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла коляски или полную его остановку. 5). Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски с ободом ручного привода должна быть не более 25 кг . 6). Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Дополнительные характеристики: 1). Подножки должны быть съемные и (или) откидные, и (или) регулируемые. 2). Подлокотники должны быть съемные и (или) откидные. 3). На сиденье должна быть противопролежневая подушка. 4). Ширина сиденья: не менее 40,5 см и не более 51 см. 5). Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | 75 | 9 300,00 | 697 500,00 |
| 1). По ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Кресло-коляска с двуручным приводом колес – 12 22 03. 2). По Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 7-05. | 1). Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 3). Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий . 4). Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла коляски или полную его остановку . 5). Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Дополнительные характеристики: 1). Подножки должны быть съемные и (или) откидные, и (или) регулируемые. 2). Подлокотники должны быть съемные и (или) откидные. 3). Наклон спинки регулируется до горизонтального положения. 4). На сиденье должна быть противопролежневая подушка. 5). Ширина сиденья: не менее 40,5 см и не более 48 см. 6). Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | 1 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 1). По ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Кресло-коляска с двуручным приводом колес – 12 22 03. 2). По Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 7-06. | 1). Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 3). Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. 4). Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла коляски или полную его остановку . 5). Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Дополнительные характеристики: 1). Подножки должны быть съемные и (или) откидные, и (или) регулируемые. 2). Подлокотники должны быть съемные и (или) откидные. 3). Наклон спинки регулируется до горизонтального положения. 4). На сиденье должна быть противопролежневая подушка. 5). Ширина сиденья: не менее 40,5 см и не более 48 см. 6). Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | 1 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 1). По ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Кресло-коляска с двуручным приводом колес – 12 22 03. 2). По Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе для детей-инвалидов. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 7-07. | 1). Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации . 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 3). Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий . 4). Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла коляски или полную его остановку. 5). Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Дополнительные характеристики: 1). Подножки должны быть съемные и (или) откидные. Должны регулироваться по углу наклона. 2). Подлокотники должны быть съемные и (или) откидные. 3). На сиденье должна быть противопролежневая подушка. 4). Ширина сиденья: не менее 40,5 см и не более 48 см. 5). Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | 3 | 12 500,00 | 37 500,00 |
| 1). По ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Кресло-коляска с двуручным приводом колес – 12 22 03. 2). По Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для детей-инвалидов. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 7-08. | 1). Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 3). Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. 4). Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла коляски или полную его остановку. 5). Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Дополнительные характеристики: 1). Подножки должны быть съемные и (или) откидные. Должны регулироваться по углу наклона. 2). Подлокотники должны быть съемные и (или) откидные. 3). На сиденье должна быть противопролежневая подушка. 4). Ширина сиденья: не менее 40,5 см и не более 48 см. 5). Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | 3 | 12 500,00 | 37 500,00 |
| 1). По ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Кресло-коляска с ручным приводом, управляемое сопровождающим лицом– 12 22 18 2). По Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей – инвалидов. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 7-09. | 1). Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 3). Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. 4). Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла коляски или полную его остановку. 5). Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Дополнительные характеристики: 1). Подножки должны быть съемные и (или) откидные. 2). Ширина сиденья: не менее 35 см и не более 48 см. 3). Сиденье должно быть оборудовано абдуктором и столиком. 4). Кресло-коляска должно быть оснащено плечевыми ремнями безопасности. 5). Угол наклона спинки регулируется. 6). Подголовник съемный и (или) регулируемый по высоте. | 65 | 12 350,00 | 802 750,00 |
| 1). По ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Кресло-коляска с ручным приводом, управляемое сопровождающим лицом– 12 22 18 2). По Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей – инвалидов. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 7-10. | 1). Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 3). Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. 4). Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла коляски или полную его остановку. 5). Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Дополнительные характеристики: 1). Подножки должны быть съемные и (или) откидные. 2). Ширина сиденья: не менее 35 см и не более 48 см. 3). Сиденье должно быть оборудовано абдуктором и столиком. 4). Кресло-коляска должно быть оснащено плечевыми ремнями безопасности. 5). Угол наклона спинки регулируется. 6). Подголовник съемный и (или) регулируемый по высоте. | 30 | 12 350,00 | 370 500,00 |
| 1). По ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом– 12 22 06 2). По Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 7-11. | 1). Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 3). Кресло-коляска оснащено слева и справа рычагами управления. 4). Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла коляски или полную его остановку . 5). Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски с рычажной системой и ручным приводом должна быть не более 35 кг . 6). Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Дополнительные характеристики: 1). Рычаги управления должны регулироваться по высоте. 2). Подножки должны быть съемные и (или) откидные. 3). Подлокотники должны быть фиксированные (или) съемные. 4). На сиденье должна быть противопролежневая подушка. 5). Ширина сиденья: не менее 43 см и не более 48 см. 6). Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | 4 | 14 925,00 | 59 700,00 |
| 1). По ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Кресло-коляска с двуручным приводом колес – 12 22 03. 2). По Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей – инвалидов. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 7-14. | 1). Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 3). Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. 4). Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла коляски или полную его остановку . 5). Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски с ободом ручного привода должна быть не более 25 кг. 6). Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Дополнительные характеристики: 1). Грузоподъемность кресла-коляски должна быть не менее 135 кг. 2). Подлокотники должны быть откидные и (или) съемные. 3). Ширина сиденья: не менее 51 см и не более 61 см. 4). Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | 18 | 9 253,50 | 166 563,00 |
| 1). По ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Кресло-коляска с двуручным приводом колес – 12 22 03. 2). По Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей – инвалидов. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 7-15. | 1). Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 3). Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. 4). Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла коляски или полную его остановку . 5). Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски с ободом ручного привода должна быть не более 25 кг. 6). Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Дополнительные характеристики: 1). Грузоподъемность кресла-коляски должна быть не менее 135 кг. 2). Подлокотники должны быть откидные и (или) съемные. 3). Ширина сиденья: не менее 51 см и не более 61 см. 4). Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | 10 | 9 430,00 | 94 300,00 |
| ИТОГО |  | 370 |  | 3 779 313,00 |

Кресла-коляски с ручным приводом должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Место поставки товара: Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида  или по согласованию с Инвалидом  Товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Поставщик обязан предоставить Инвалиду  право выбора способа получения Товара (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком).

Срок поставки товара: С момента заключения Государственного Контракта по 30.10.2018 года.