Техническое задание

для проведения конкурсного отбора организаций на поставку технических средств реабилитации (кресел-колясок с ручным приводом для больных ДЦП прогулочные, в том числе для детей-инвалидов) для обеспечения ими инвалидов в 2018 году

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кресла-коляски с ручным приводом для больных ДЦП прогулочные, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов при помощи сопровождающих на дорогах с твердым покрытием. Рама кресло-коляски должна быть из коррозионностойкого металлического сплава. Сидение и спинка должны быть изготовлены из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Кресло-коляска должна быть оснащена: -съемными, поворотными подножками, регулируемыми по высоте и снабжена мягкой накладкой для голени; -рычагами стояночного тормоза, расположенными между задних колес; -сдвоенными колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; -плечевыми и поясничными ремнями безопасности; -складная, типа «трость», изготовлена из металла; -регулируемой по углу наклона спинкой и сиденьем; -подголовником, который устанавливается на спинке на необходимой высоте; Технические характеристики должны быть: Ширина сиденья в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей: не менее 200 мм не более 240 мм-8шт; не менее 250 мм не более 260 мм-8шт; не менее 270 мм не более 310 мм-25шт; не менее 320 мм не более 340 мм-10шт; не менее 340 мм не более 360 мм-10шт; не менее 370 мм не более 380 мм-4шт; Вес коляски не более 20 кг. Грузоподъемностью не менее 50 кг. В комплекте поставки должно быть: -паспорт на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 22 204,02 | 65 | 1 443 261,30 |
| кресла-коляски с ручным приводом для больных ДЦП прогулочные, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов при помощи сопровождающих на дорогах с твердым покрытием. Рама кресло-коляски должна быть из коррозионностойкого металлического сплава. Сидение и спинка должны быть изготовлены из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Кресло-коляска должна быть оснащена: -подлокотниками-съемными, регулируемыми по высоте; -подножками поворотными, регулируемыми по высоте и оснащенными держателем для голеней; -передними и задними колесами с цельнолитыми шинами, оснащенными рычагами стояночного тормоза; -ручными тормозами; -спинкой, оснащенной регулируемым по высоте подголовником, боковыми фиксаторами туловища, ремнем безопасности, системой регулировки до положения лежа. -сиденьем снабженным абдуктором, с регулировкой угла наклона сиденья. Высота спинки не менее 400 мм. Глубина сиденья не менее 350 мм не более 400 мм. Вес коляски не более 30 кг. Грузоподъемностью не менее 110 кг. Технические характеристики должны быть: Ширина сиденья в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей: не менее 300 мм не более 320 мм-2шт; не менее 350 мм не более 360 мм-8шт; не менее 380 мм не более 400 мм-2шт; не менее 430 мм не более 440 мм-1шт; В комплекте поставки должно быть: -паспорт на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 21 423,67 | 13 | 278 507,71 |
| кресла-коляски с ручным приводом для больных ДЦП прогулочные, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов при помощи сопровождающих на дорогах с твердым покрытием. Рама коляски должна быть складная по вертикальной оси из коррозионностойкого металлического сплава. Сидение и спинка должны быть изготовлены из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Кресло-коляска должна быть оснащена: -подлокотниками –съемными, регулируемыми по высоте; -ножными упорами для управления сопровождающему лицу; -боковыми поддерживающими упорами съемными, регулируемыми по высоте и ширине; -боковыми упорами для коленей; -подножками съемными, откидными, регулируемыми по высоте, углу наклона; -передними колесами с цельнолитыми шинами; -задними колесами с пневматическими шинами, быстросъемными; -устройством противоопрокидывания на колесных опорах. Высота спинки не менее 400 мм. Глубина сиденья не менее 400 мм. Вес кресло-коляски не более 44 кг. Грузоподъемность не менее 110 кг. Технические характеристики должны быть: Ширина сиденья в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей: не менее 380 мм не более 390 мм-1шт; не менее 400 мм не более 410 мм-4шт; не менее 430 мм не более 440 мм-3шт; не менее 450 мм не более 460 мм-5шт; не менее 470 мм не более 480 мм-4шт; не менее 500 мм не более 520 мм-5шт; не менее 550 мм не более 560 мм-2шт; не менее 590 мм не более 600 мм-1шт; В комплекте поставки должно быть: -паспорт на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 36 051,50 | 25 | 901 287,50 |
| Итого: |  |  | 103 | 2 623 056,51 |

Соответствие требованиям к безопасности, экологической безопасности товара.

Кресло-коляски с ручным приводом для больных ДЦП прогулочные, в том числе для детей инвалидов (далее – кресло-коляски) соответствуют требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела, Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия" раздел 3. «Технические требования», раздел 4. Технические требования, ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Кресло-коляски при использовании отвечают требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при нормальной эксплуатации. Поставляемые кресло-коляски разрешены к применению Минздравом России. Кресло-коляски новые (не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у них не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Кресло-коляски не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

# Соответствие требованиям к хранению, упаковке товара, маркировке.

# Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка кресел-колясок обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также обеспечивает защиту изделия от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

На каждое изделие нанесены товарный знак (при его наличие), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

В передаваемой Получателю (инвалиду) документации указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. При передаче Товара Получателю (инвалиду) обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять 24 месяца с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и должен быть равен установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации.

Срок пользования кресло-коляской должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления ее Получателю.

Срок поставки по 01 сентября 2018 г.

Срок действия Государственного контракта по 28 сентября 2018 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателя, либо, по согласованию с  Получателем, в организованном (ых) пункте (пунктах), располагающемся (ихся) в помещении (ях), имеющем (их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном (ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  Не допускается выдача Товара Получателям на улице, с машин, в арендованных гаражных боксах и т.п. местах.

Заказчик: Государственное учреждение-Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.