Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушении функции выделения

(катетеров) для обеспечения ими в 2018 году инвалидов

Предмет: поставка специальных средств при нарушении функции выделения (катетеры) для обеспечения ими инвалидов в 2018 году.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Максимальная цена контракта: 1 873 159,88 (Один миллион восемьсот семьдесят три тысячи сто пятьдесят девять рублей 88 копеек).

Обоснование цены контракта: государственные контракты.

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением всех обязательств по контракту, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платежи осуществляются в российских рублях.

Обеспечение   исполнения   контракта: 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 561 947,96 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок семь рублей 96 копеек).

Объем поставляемого товара: общее количество Товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта 27 097 (Двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят четыре) штуки.

Сроки поставки товара: с момента заключения контракта до 01.09.2018г. (включительно) - 100%.

Действие контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 30.10.2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

Поставщик гарантирует, что Изделия надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 1 года.

Если выданное Изделие имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно принять меры по замене Изделий и произвести замену в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выявления брака.

Место, условия и сроки (периоды) поставки:

Передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта (Приложение №1) непосредственно Получателю в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем) на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком по электронной почте списков Получателей, но не позднее 01.09.2018 года включительно.

Требования к безопасности товара:

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации.

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 1 (женский) | - тип | стерильный, одноразовый |  | Шт. | 7975 |
|  |  | - материал | гидрофильный полимер |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | 12,14 |  |  |  |
|  |  | -стерильная упаковка | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 2 | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 2 (мужской) | - тип | стерильный, одноразовый |  | Шт. | 15480 |
|  |  | - материал | гидрофильный полимер |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | 10,12,14,16,18 |  |  |  |
|  |  | -стерильная упаковка | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 3 | Катетер для самокатеризации лубрицированный Тип 3 (детский) | - тип | стерильный, одноразовый |  | Шт. | 2240 |
|  |  | - материал | гидрофильный полимер |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | 8 |  |  |  |
|  |  | -стерильная упаковка | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 4 | Катетер уретральный длительного пользования | - тип | двухходовой, стерильный, одноразовый |  | Шт. | 913 |
|  |  | - материал | латекс |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |  |  |  |
|  |  | -антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | наличие |  |  |  |
|  |  | -стерильная упаковка | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 5 | Катетер для эпицистостомы | - тип | двухходовой, стерильный, одноразовый |  | Шт. | 476 |
|  |  | -материал | латекс |  |  |  |
|  |  | -размер, Ch | 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |  |  |  |
|  |  | -антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | наличие |  |  |  |
|  |  | -стерильная упаковка | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 6 | Система (с катетером) для нефростомии | -материал | ПВХ |  | Шт. | 13 |
|  |  | -размер, Ch | 08,09,18 |  |  |  |
|  |  | -шесть боковых отверстий на петле, расположенных в шахматном порядке | наличие |  |  |  |
|  |  | -торцевое отверстие | наличие |  |  |  |
|  |  | -градуировка на катетере, см | наличие |  |  |  |
|  |  | -металлический стилет для выпрямления петли катетера | наличие |  |  |  |
|  |  | - переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи | наличие |  |  |  |
|  |  | -коннектор с запирательным механизмом | наличие |  |  |  |
|  |  | -силиконовая фиксирующая муфта | наличие |  |  |  |
|  |  | -стерильная упаковка | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| Итого: | Шт. | 27 097 |

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.