Техническое задание

на поставку опор

с целью обеспечения детей-инвалидов

Опоры для сидения – предназначены для торможения рефлекса переразгибания, расслабляют спастические мышцы, устраняют контрактуры, позволяют корректировать патологические позы, создают комфортное положение ребенка-инвалида.

Опоры для стояния – предназначены для постепенной адаптации детей-инвалидов находящихся в положении лежа на спине, в положение стоя.

Опоры для ползания – предназначены  для отработки правильного стереотипа  движения, используются для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогают обучить ребёнка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания.

Срок службы* опор, установленный изготовителем  составляет _______месяцев (лет), но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 215н, определяется изготовителем согласно ___________________.

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия).

Требования к качеству товара

Поставка товара должна соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. За поставкой должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении детей-инвалидов указанными средствами реабилитации.

Требования к техническим характеристикам

Поставка товара должна включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с детьми-инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций согласно ГОСТ ISO 10993-5-2011.

Требования к маркировке, размерам, упаковке и отгрузке товара

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка опор к месту нахождения детей-инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 52770-2007.

Требования к маркировке, упаковке транспортированию и хранению опор, являющихся одновременно медицинскими изделиями по ГОСТ Р 50444-92.

Упаковка должна обеспечивать защиту опор от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения опор, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

# Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделия получателю  – не менее 12 месяцев.

Место, условия и сроки поставки

Место поставки изделий: г. Калуга или Калужская область.

Поставка товара осуществляется по выбору получателя: по месту проживания инвалида на  территории г. Калуги и Калужской области, либо в пунктах выдачи изделий, организованных Поставщиком на  территории г. Калуги и Калужской области,  в течение 15 суток  с момента получения реестра поставки  заказчика или получения направлений Поставщиком от инвалидов.

Срок поставки: до 29.06.2018 года.

Сведения о включенных в цену товара расходах

В цену товара включаются все расходы, связанные с оснащением необходимыми комплектующими изделиями и другими составляющими, доставкой опор на дом детям-инвалидам, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате при исполнении государственного контракта.

| Необходимо указать наименование медицинского изделия предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) (при наличии), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в регистрационном удостоверении. | Характеристики изделий | Коли чество (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Опора для ползания Опора помогает отработать правильный стереотип движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребёнка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Для комфортного положения и снижения тонуса используется мягкий упор под грудь. Высота и угол наклона платформы регулируется с помощью маховичковых винтов в зависимости от роста ребёнка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Крепление сшито из кожгалантерейной ткани. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Изделие окрашено мебельным лаком. Длина 53 см, ширина 60 см. Угол наклона крепления меняется от 0 до 30 градусов. Высота крепления над полом под нагрузкой меняется от 15 до 21 см (включительно). | 8 |
|  | Опора для ползания. Опора помогает отработать правильный стереотип движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребёнка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Для комфортного положения и снижения тонуса используется мягкий упор под грудь. Высота и угол наклона платформы регулируется с помощью маховичковых винтов в зависимости от роста ребёнка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Крепление сшито из кожгалантерейной ткани. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Изделие окрашено мебельным лаком. Длина 60 см, ширина 60 см. Угол наклона крепления меняется от 0 до 30 градусов. Высота крепления над полом под нагрузкой меняется от 21 до 30 см (включительно). | 2 |
|  | Опора для сидения. (от 5 до 8 лет) Сидение с анатомической спинкой на колёсиках с тормозами помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счёт регулируемого угла наклона спинки от 0 до 30˚ и регулируемого угла наклона и высоты подножки. Создаёт правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде одиночного ремня, установленного под углом 45°, комплексного нагрудного крепления «Уздечка» и абдуктора. В комплект изделия входит крепление "Уздечка" и ортопедический жилет. Опора снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Столешница может предусматривать дополнительные приспособления для фиксации рук. Опора может иметь подголовники 2-х типов (мягкий или жесткий). Угол между сидением и подножкой меняется от 90° до 135°. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты винилискожей. Изделие окрашено мебельным лаком. Ширина сидения – не более 32 см; Глубина сидения – не более 30 см; Высота спинки – не более 55 см. | 5 |
|  | Опора для сидения (от 12 до 18 лет) Ширина сидения не более 40 см; Глубина сидения не менее 38 см; Высота спинки не менее 68,5 см. Опора для сидения – сидение на колёсиках с тормозами помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счёт регулируемого угла наклона спинки от вертикали до горизонтали и регулируемого угла наклона и высоты подножки. Создаёт правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде одиночного ремня, установленного под углом 45°, комплексного нагрудного крепления «Уздечка» и абдуктора. При индивидуальной подгонке изделия крепление "Уздечка" изменяется на встроенный корсет с металлическими планшетками. Опора снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Столешница предусматривает дополнительные приспособления для фиксации рук. Опора имеет подголовники 2-х типов (мягкий или жесткий). Угол между сидением и подножкой меняется от 90° до 135°. Угол наклона спинки меняется от 0° до горизонтального положения. При необходимости изделие может дополняться сан. тех. оборудованием. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты винилискожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 2 |
|  | Опора для сидения. Опора для сидения (от 8 до 12 лет) Ширина сидения не менее 36 см; Глубина сидения не менее 34 см; Высота спинки не менее 61,5 см. Опора для сидения – имеет сиденье на колёсиках с тормозами, помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счёт регулируемого угла наклона спинки и регулируемого угла наклона и высоты подножки. Создаёт правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек, подлокотников и абдуктора. Опора снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Опора имеет мягкий подголовник и жилет. Угол между сидением и подножкой меняется от 90° до 135° с помощью маховичковых винтов. Угол наклона спинки меняется от 0° до 30° от вертикали. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты винилискожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 7 |
|  | Опора для сидения. Опора имеет сиденье на колёсиках с тормозами, помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счёт регулируемого угла наклона спинки от вертикали до горизонтали и регулируемого угла наклона и высоты подножки. Создаёт правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, встроенного корсета и абдуктора. Опора снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Столешница при необходимости имеет приспособления для фиксации рук. Опора имеет подголовники 2-х типов (мягкий и жесткий). Угол между сидением и подножкой меняется от 90° до 135° с помощью маховичковых винтов. Угол наклона спинки меняется от 0° до 30° от вертикали и при необходимости до полного горизонтального положения. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. При необходимости изделие дополняется встраиваемым санитарным оборудованием. Ширина сидения не более 27см. Глубина сидения не более 26 см. Высота спинки не менее 46,5 см. Высота сидения над полом изменяется от 36 до 44 см (включительно). дополнительные приспособления для фиксации рук. Опора имеет подголовники 2-х типов (мягкий или жесткий). Угол между сидением и подножкой меняется от 90° до 135°. Угол наклона спинки меняется от 0° до горизонтального положения. При необходимости изделие может дополняться сан. тех. оборудованием. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты винилискожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 6 |
|  | Опора для сидения. Опора с прямой спинкой до плеча помогает создать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении сидя, с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде одиночного ремня, установленного под углом 45° и комплексного нагрудного крепления «Уздечка». Опора снабжена столиком, который предусматривает дополнительные приспособления для фиксации рук. В комплект входит стол-парта регулируемая по высоте и углу наклона столешницы. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте с помощью маховичковых винтов. Сидение имеет регулируемый и съемный абдуктор, 2 ремня-петли для фиксации ног. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. При необходимости предусматривается подножка и подголовник. Ширина сидения 32 см. Глубина сидения 30 см. Высота спинки 37 см. Высота сидения под полом изменяется от 26 до 38 см (включительно). | 3 |
|  | Опора для сидения. (от 8 до 12 лет) Ширина сидения не более 36 см; Глубина сидения не более 34 см; Высота спинки не менее 42 см; Высота сидения над полом изменяется от 30 до 45 см. Опора для сидения с изменяемым углом наклона подножки и прямой спинкой до плеча необходима для пациентов с рекурвацией колена, что расслабляет мышцы и снижает спастику. Имеется фиксация голеней, стоп. Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц служит регулируемый и съемный абдуктор. Грудная часть тела фиксируется креплением «Уздечка», а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению прилагается столик на липучках, прикрепляемый к подлокотникам, у которого регулируется расстояние до корпуса. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте с помощью маховичковых винтов. Опора имеет столик. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 3 |
|  | Опора для сидения (от 8 лет до 12 лет); Глубина сидения не более 34 см; Высота спинки не более 42 см; Ширина сидения не более 36 см. Опора для сидения с прямой спинкой до плеча помогает создать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении сидя, с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде одиночного ремня, установленного под углом 45° и комплексного нагрудного крепления «Уздечка». Опора снабжена столиком, который может предусматривать дополнительные приспособления для фиксации рук. В комплект входит стол-парта регулируемая по высоте и углу наклона столешницы. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте с помощью маховичковых винтов. Сидение имеет регулируемый и съемный абдуктор. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 2 |
|  | Опора для сидения. (от 3 до 5 лет) Ширина сидения не более 27 см; Глубина сидения не более 26 см; Высота спинки не менее 32 см; Высота сидения над полом изменяется от 22 до 31 см. Опора для сидения с изменяемым углом наклона подножки и прямой спинкой до плеча необходима для пациентов с рекурвацией колена, что расслабляет мышцы и снижает спастику. Имеется фиксация голеней, стоп. Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц служит регулируемый и съемный абдуктор. Грудная часть тела фиксируется креплением «Уздечка», а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению прилагается столик на липучках, прикрепляемый к подлокотникам, у которого регулируется расстояние до корпуса. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте с помощью маховичковых винтов. Опора имеет столик. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 2 |
|  | Опора для сидения Опора с анатомической спинкой помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслабляет спастические мышцы, устраняет контрактуры, позволяет корректировать патологические позы, создает комфортное положение. Дополнительная функция – положение лежа и положение сидя с прямыми ножками. Имеет съёмный столик, подножку регулируемую до горизонтального положения и фиксаторы стоп. Опора снабжена съемным подголовником (фиксатор для головы) регулируемым по высоте и съемным жилетом для поддержки и фиксации туловища. Угол наклона спинки изменяется от 90 градусов до горизонтального. В комплект входит набор креплений для фиксации торса. Опора легко трансформируется из опоры для сидения в опору для положения лежа. Ножки, съемные подлокотники, регулируются по высоте. Мягкие элементы из поролона, обтянуты кожей. Опора на колесиках задняя пара колес имеет тормоза. Ширина сидения –27см. Глубина сидения – 30см. Высота спинки – 57 см. Регулировка длины упора для ног 19-35см. Высота сидения над полом может изменяться от 38 до 47 см. | 2 |
|  | Опора для сидения (от 12 лет до 18 лет); Глубина сидения не более 38 см; Высота спинки не более 46 см; Ширина сидения не более 40 см. Опора для сидения с прямой спинкой до плеча помогает создать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении сидя, с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде одиночного ремня, установленного под углом 45° и комплексного нагрудного крепления «Уздечка». Опора снабжена столиком, который предусматривает дополнительные приспособления для фиксации рук. В комплект входит стол-парта регулируемая по высоте и углу наклона столешницы. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте с помощью маховичковых винтов. Сидение имеет регулируемый и съемный абдуктор, 2 ремня-петли для фиксации ног. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 1 |
|  | Опора для стояния. (рост до 150 см.) Опора для стояния с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения, на колёсиках с тормозами, предназначен для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа на спине, в положение стоя. Крепления для стоп, тазобедренного и грудного отделов, на голени, абдуктор, головодержатели регулируются по высоте и ширине. Голова фиксируется подголовниками. Регулируемый по высоте и жёсткости абдуктор, 2-х видов. В комплект входит столик с взаимозаменяемыми столешницей и ванночкой. Опора имеет дополнительную функцию для сидения. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты винилискожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 1 |
|  | Опора для стояния (рост до 110 см) Опора для стояния с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения, на колёсиках с тормозами, предназначена для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа на спине, в положение стоя. Регулировка с помощью маховичковых винтов. Крепления для стоп, тазобедренного и грудного отделов, на голени, абдуктор, головодержатели регулируются по высоте и ширине. Голова фиксируется подголовниками. Регулируемый по высоте и жёсткости абдуктор, 2-х видов. В комплект входит регулируемая по высоте столешница. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 3 |
|  | Опора для стояния Опора используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков контроля положения тела. Изделие имеет съемные и регулируемые спинодержатель, подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые в 3-х направлениях коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне установлен мягкий регулируемый фиксатор, который предупреждает заваливание торса. Регулируемые крепления для стоп (подпяточники), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч», удерживают стопы в правильном положении. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Высота столика над подножкой меняется от 60 до 75 см. | 1 |
|  | Опора для стояния Опора для стояния (от 2 до 4 лет) Изделие имеет ламинированный столик, регулируемый по высоте. Высота столика меняется от 50 до 60 см. Регулируемые крепления для стоп (сандалии), поставлены в нужное положение «на ширину плеч». Регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте. Коленоупоры регулируются в 3-х направлениях для поэтапной коррекции коленных суставов. Опора имеет регулируемый по высоте съемный подголовник и спинодержатель. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты винилискожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 2 |
|  | Опора для ползания Опора для ползания с наклонной подушкой используется для улучшения ребёнком контроля положения головы, укрепления мышц шеи, спины и плечевого пояса и обучения навыкам ползания. Абдукционная подушка (абдуктор) предупреждает патологическое сведение нижних конечностей в процессе движения. Пациент фиксируется на подушке двумя крепежными ремнями. Длина не менее 46 см. Ширина не более 46 см. Подушка наклонная на поролоне. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственной кожей. | 1 |
|  | Опора для стояния (от 4 до 7 лет). Расстояние от подставки для ног до верхней кромки столешницы меняется от 60 см до 75 см. Опора для стояния – пронационная рама с регулируемым углом наклона от 0° до вертикального положения на колёсиках с тормозами, поэтапно переводит пациента из положения (горизонтального) лежа на животе в положение стоя. Опора имеет обратный наклон. Имеет 4 функции: положение вертикально, лежа, пронационно, супинационно. Крепления для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов регулируются по ширине и по высоте. Регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте. Регулировка тазобедренного крепления по высоте. Регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые поставлены в нужное положение «на ширину плеч». Изделие легко складывается. Столик имеет взаимозаменяемые столешницу и ванночку. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты винилискожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 1 |
|  | - Опора для стояния - Опора используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков контроля положения тела. Изделие имеет съемные и регулируемые спинодержатель, подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые в 3-х направлениях коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне установлен мягкий регулируемый фиксатор, который предупреждает заваливание торса. Регулируемые крепления для стоп (подпяточники), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч», удерживают стопы в правильном положении. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Высота столика над подножкой меняется от 75 до 90 см. | 2 |
|  | Опора для стояния (от 4 до 7 лет). Расстояние от подставки для ног до верхней кромки столешницы меняется от 75 см до 90 см. Опора для стояния - служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Изделие имеет ламинированный столик, регулируемый по высоте. Крепления для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов. Регулируемые крепления для стоп (сандалии), поставлены в нужное положение "на ширину плеч". Регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте. Регулировка тазобедренного крепления по высоте. При индивидуальной подгонке устанавливается абдуктор. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты винилискожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 5 |
|  | Опора для стояния (от 4 до 7 лет). Расстояние от подставки для ног до верхней кромки столешницы меняется от 60 см до 75 см. Опора для стояния - служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Изделие имеет ламинированный столик, регулируемый по высоте. Крепления для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов. Регулируемые крепления для стоп (сандалии), поставлены в нужное положение "на ширину плеч". Регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте. Регулировка тазобедренного крепления по высоте. При индивидуальной подгонке устанавливается абдуктор. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты винилискожей. Изделие окрашено мебельным лаком. | 2 |
|  | Опора для сидения Опора для сидения с изменяемым углом наклона подножки и прямой спинкой до плеча необходима для пациентов с рекурвацией колена, что расслабляет мышцы и снижает спастику. Имеется фиксация голеней, стоп. Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц служит регулируемый и съемный абдуктор и 2 ремня-петли для фиксации ног. Грудная часть тела фиксируется креплением «Уздечка» и при необходимости корсетом с металлическими планшетками, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению прилагается столик на липучках, прикрепляемый к подлокотникам, у которого регулируется расстояние до корпуса. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте с помощью маховичковых винтов. Опора имеет столик, который предусматривает дополнительные приспособления для фиксации рук. При необходимости изделие дополняется встраиваемым санитарным оборудованием и съемным подголовником. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Ширина сидения не более 40 см. Глубина сидения не более 38 см. Высота спинки не менее 46 см. Высота сидения над полом изменяется от 30 до 45см (включительно). | 1 |
|  | Опора для стояния Опора для стояния – пронационно - супинационный вертикализатор с регулируемым углом наклона от 45o до вертикального положения при положении лёжа на животе и от горизонтального до вертикального при положении лёжа на спине; поэтапно переводит пациента из положения лежа в положение стоя. Опора позволяет выбрать наиболее оптимальное положение для ребенка. Имеет 2 столика, один из которых с ванночкой. Съемные мягкие модули анатомической формы. Крепления стоп, голени, бедра, груди, головы изготовлены из мягкой ткани. Материал фанера, мягкие элементы из поролона, обтянуты кожей. Расстояние от регулируемой подставки для ног до верхней кромки столешницы (от подошвы стопы до подмышек пациента) меняется от 56 до 78 см. | 1 |
|  | Опора для стояния Опора дает возможность трансформации для осуществления реабилитации ребенка при симметричном расположении его тела в положении лежа, сидя и стоя. Крепления для стоп, тазобедренного и грудного отделов, на голени, абдуктор, головодержатель регулируются по высоте и ширине. Регулируемый по высоте и жёсткости абдуктор, 2-х видов (овальный или треугольный). В комплект входит регулируемая по высоте и углу наклона столешница. Опора на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Используется как опора для сидения, опора для стояния и кушетка. Ширина сидения не более 37см; глубина сидения не менее 27см.; высота спинки не менее 32см. Высота столика над полом может изменяться от 69 до 81 см. | 1 |
|  | ИТОГО: | 64 |

Начальник отдела

социальных программ                                                  			      Е. О. Порожанова