### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого аукциона на поставку  кресел-колясок

ОКПД 30.92.20.000/ ИКЗ- 181100102181610010100100250033092323

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска базовая комнатная, в том числе для детей - инвалидов | Кресло-коляски комнатные – техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения инвалидами либо при помощи сопровождающих лиц в условиях помещений. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Задние колеса быстросъемные цельнолитые или пневматические. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см. и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на + 5 см. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад, регулироваться по высоте. Кресло должно быть укомплектовано откидными или съемными подножками, регулируемыми по высоте. Изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье. Кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающими устройствами.. Ширина сидения коляски не менее 38 см. и не более 50 см. (поставка не менее 6 типоразмеров по требованию Заказчика). Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Масса кресла-коляски не более 18 кг. Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 125кг. | 250 |
| 2 | Кресло-коляска базовая прогулочная, в том числе для детей - инвалидов | Кресло-коляски прогулочные – техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения инвалидами либо при помощи сопровождающих лиц в условиях улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Задние колеса быстросъемные цельнолитые или пневматические. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см. и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на + 5 см. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад, регулироваться по высоте. Кресло должно быть укомплектовано откидными или съемными подножками, регулируемыми по высоте. Изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье. Кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающими устройствами.. Ширина сидения коляски не менее 38 см. и не более 50 см. (поставка не менее 6 типоразмеров по требованию Заказчика). Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Масса кресла-коляски не более 18 кг. Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 125кг. | 150 |
|  |  |  | 400 |

Технические характеристики и требования к товару установлены в целях обеспечения качества поставляемых ТСР инвалидам.

Требования к товару:

Кресло-коляска должно отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресло-коляска должно быть оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Кресло-коляска должно быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Кресло-коляска должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования кресло - коляской, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 года № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

На каждом кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по
ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к
документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

В комплект кресла-коляски должны входить:
- эксплуатационная документация;

- комплект запасных частей, инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 -78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должно иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев с момента передачи ее Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресло - коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Поставщик должен:

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить - заверенные копии регистрационного удостоверения и деклараций соответствия на ТСР.

Предоставить заверенные копии документов, удостоверяющих сроки службы ТСР, установленные изготовителем ТСР, в течение 1(одного) рабочего дня с даты заключения Контракта.

Осуществлять поставку ТСР по месту жительства Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи ТСР, по месту нахождения Поставщика (по выбору Получателя) в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику или сопоставщику, но не позднее 45 календарных дней со дня получения разнарядки Отделения.

При передаче кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.