Описание объекта закупки

обеспечение техническими  средствами реабилитации - слуховыми аппаратами  костной проводимости (неимплантируемыми)

для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2018 году

Обеспечение техническими  средствами реабилитации - слуховыми аппаратами является комплексным реабилитационным мероприятием, включающим в себя:

- проведение осмотра Получателя врачом сурдологом - оториноларингологом,

- подбор слухового аппарата согласно аудиометрическим данным Получателя, а также согласно медицинским рекомендациям,

- индивидуальную настройку слухового аппарата,

- инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию слуховым аппаратом,

- выдачу слухового аппарата Получателю.

Слуховые аппараты классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р  ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Код классификации 22.06.15.

Общие требования к товару, его транспортировке,

условиям хранения и упаковке.

Слуховые аппараты – программируемое электроакустическое звукоусиливающее устройство, индивидуального использования и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам, указанные в приложении № 1, должны соответствовать результатам измерений установленных стандартом ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке».

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, должны соответствовать: ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия, ГОСТ Р 51407-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Слуховые аппараты – изделия медицинского назначения. Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия является обязательным условием рассмотрения заявки.

Слуховой аппарат  должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам)

обеспечения  слуховыми аппаратами

Обеспечение инвалидов осуществляются в сурдологических кабинетах расположенных на территории Свердловской области.

Наличие лицензии у участника закупки (исполнителя) или соисполнителя  на работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии на территории Свердловской области является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291  "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").

Обоснование необходимости использования технических и функциональных характеристик

В соответствии с Федеральным законом  от 24.11.1995г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  реабилитация  инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации. Технические характеристики слуховых аппаратов, призваны обеспечить получение максимально возможного реабилитационного эффекта при использовании конечными потребителями. В частности:

- Программы прослушивания позволяют применять для различных акустических ситуаций разные программы прослушивания, что улучшает разборчивость речи;

2. Возможность изменения чувствительности микрофона в направление полезного, не шумового, источника звука - значительно повышает разборчивость речи за счет выделения источника речи (выделяет источник речи на расстоянии и направлении);

3. Возможность изменения интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука - повышает комфорт прослушивания при минимальном уровне внешних шумов;

4. Оперативный регулятор громкости – позволяет пользователю оперативно регулировать уровень громкости в слуховом аппарате;

Индукционная катушка – позволяет использовать слуховой аппарат в местах общего пользования оборудованных индукционными панелями и петлями в рамках программы доступная среда;

Возможность перемещения неслышимых звуков высокой частоты в область низкочастотного диапазона слышимости – позволяет пользователю с потерей слуха в области высоких частот слышать высокочастотные звуки (включая шипящие и свистящие буквы), повышая тем самым разборчивость речи;

Адаптивное подавление акустической обратной связи – устранение акустической обратной связи свиста (повышает разборчивость речи);

Подавление резких высокоинтенсивных звуков – защищает слух пользователя от резких звуков с высокой амплитудой, создает акустический комфорт;

Беспроводная передача данных о изменении положения регулятора громкости и кнопки переключения программ на парный слуховой аппарат, при бинауральном слухопротезировании, для синхронизации уровня громкости и акустической программы – восприятие громкости пациентами с потерями слуха складывается из восприятия интенсивности звука от обоих ушей, изменение громкости должно линейно изменяться в случае применения слуховых аппаратов на обоих ушах для получения корректного восприятия громкости пользователем.

Количество   5  шт.

Срок  обеспечения инвалидов слуховыми аппаратами до 01.09.2018

Требования к сроку предоставления гарантии качества слуховых аппаратов,

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов не менее 12 месяцев.

Приложение № 1

Техническое задание

17-02 Слуховые аппараты костной проводимости (неимплантируемые) в количестве 5 шт.

| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 7-12 Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Cлуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) предназначен для реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов с нарушением слуха. Слуховой аппарат должен соответствовать следующим требованиям: -обработка сигнала – цифровая, -принцип работы - костное проведение звука, -тип фиксации - на голове пользователя - бандаж головной мягкий (мягкая головная лента), - встроенный направленный микрофон, - автоматическое шумоподавление, - настраиваемое ограничение выходной мощности, - разъем для программирования, - количество каналов цифровой обработки звука не менее 8, - не менее 3 программ прослушивания; -диапазон обрабатываемых частот не менее 120 и не более 8000 Гц; - Максимальный ВУЗД90 не менее 115 дБ; Гарантийный срок аппарата не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. | 5 |

*  Приказ от 24.05.2013 №214н об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р