Техническое задание на поставку

кресел-колясок с электроприводом

с целью обеспечения  инвалидов

Определение и назначение.

Кресло-коляска с электроприводом, техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, должно отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014.

Срок службы* кресел-колясок с электроприводом, установленный изготовителем  составляет _______месяцев (лет), но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 215н, определяется изготовителем согласно ___________________.

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия).

Качество, технические, функциональные характеристики для  кресел-колясок.

Кресла-коляски с электроприводом, предназначенные для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата соответствуют требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-1-2005 «Кресла колесные. Определение статической устойчивости»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO)  7176-6- 2005 «Определение максимальной скорости, ускорения и замедления кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-3-2007 «Кресла-коляски. Определение эффективности действия тормозной системы»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-4-2015 «Кресла-коляски. Определение запаса хода кресел колясок с электроприводом и скутеров путем измерения расхода энергии»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO)  7176-5-2010 «Кресла-коляски. Определение размеров, массы и площади для маневрирования»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-6-2005 «Кресла-коляски. Определение максимальной скорости, ускорения и замедления кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-7-2015 «Кресла-коляски. Измерение размеров сидения и колеса»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-14-2012 «Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-22-2004 «Кресла-коляски. Правила установки»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015) «Кресла-коляски. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-9-2014 «Кресла-коляски. Климатические испытания кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-10-2012 «Кресла-коляски. Определение способности кресел-колясок с электроприводом преодолевать препятствия;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-11-2015 «Кресла-коляски.  Испытательные манекены;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-14-2012 «Кресла-коляски. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-15-2007 «Кресла-коляски. Требования к  документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

* Срок службы кресел-колясок с электроприводом, устанавливается изготовителем.

Наличие и предоставление регистрационных удостоверений на данную продукцию, сертификатов соответствия обязательны, так как все кресла - коляски являются изделиями медицинского назначения, подлежащими обязательной регистрации Росздравнадзором РФ.

Безопасность кресел-колясок.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержат токсичных компонентов. Обтяжка не пропускает мочу, сохраняет устойчивость к ее воздействию и поддается санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности она обладает свойством самогашения ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». Применяемые для изготовления колясок материалы не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации.

Наружные поверхности кресла-коляски устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Кресла-коляски в соответствии ГОСТами и схемой сертификации подвергались испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок

Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Срок предоставления гарантии качества на кресла-коляски с электроприводом не менее    24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей не менее 24 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида - 20 рабочих дней.

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Наличие указания адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов креслами-колясками  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Комплектность, маркировка, упаковка, отгрузка  кресел-колясок.

Комплектность

В комплект кресла-коляски входит инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски входит эксплуатационная документация.

Маркировка

На каждом кресле-коляске находится табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски обеспечивает его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В комплект кресла-коляски входит эксплуатационная документация.

Место, условия, объемы и сроки (периоды) поставки.

г. Калуга и Калужская область

Поставка товара осуществляется по выбору получателя: по месту проживания инвалида на  территории г. Калуги и Калужской области, либо в пунктах выдачи изделий, организованных Поставщиком на  территории г. Калуги и Калужской области,  в течение 15 суток   (но не позднее 29.06.2018 года)  с момента получения реестра поставки  заказчика или получения направлений Поставщиком от инвалидов.

Срок поставки до конкретного получателя: до 29 июня  2018 года.

Порядок формирования цены контракта

В цену контракта включены все расходы, связанные с оснащением необходимыми комплектующими изделиями и другими составляющими, доставкой кресел-колясок  до места жительства инвалидов с учетом НДС____ % (указать размер налога на добавленную стоимость в процентах, в зависимости от системы налогообложения), а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

| Необходимо указать наименование изделия медицинского назначения предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) (при наличии), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в регистрационном удостоверении. | Технические и функциональные характеристики товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Кресло - коляска с электроприводом Кресло-коляска должна соответствовать следующим требованиям: Кресло-коляска универсальное, предназначенное для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалида с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Возможность установки «джойстика» под левую руку. Основные технические характеристики: Габаритные размеры: - ширина 580-700 мм; - длина 940-1040 мм; - высота 1000-1090 мм. Масса кресла-коляски (с аккумуляторами) не более 55-70 кг. Грузоподъемность не менее 125 кг. Высота спинки не менее 480 мм. Глубина сидения не менее 400 мм - не более 550 см. Кресла-коляски должны иметь ширины сидения (не менее 4-х типоразмеров): 40 см +/- 1см, 45 см +/- 1см, 50 см +/- 1см, 55 см +/- 1 см (в зависимости от заявки заказчика). Диаметр задних колес не менее 320 мм. Диаметр передних колес- не более 200 мм. Ходовые характеристики должны соответствовать следующим параметрам: Максимальная скорость – не менее 6,7км/ч; Запас хода – не менее 30 км; Минимальный радиус разворота 580 мм. Аккумуляторные батареи – 12В/33÷35А.Ч. | 18 |
|  | ИТОГО: | 18 |