Количество — 93 шт. На сумму 1 234 118 руб. 64 коп.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик |
| **Опоры**  **(для лежания, для стояния, для сидения, для ползания)** | **Опоры для лежания в возрасте от 1 до 18 лет** предназначены для коррекции патологических поз у детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.  Опоры должны иметь:  - деревянную основу, состоящую из сидения, боковин и спинки.  - спинка должна иметь возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального.  - спинка должна иметь грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно фиксируется.  - спинка и сидения опоры должны иметь мягкие съемные матрацы.  - должны быть мягкие абдукционные подушки-модули разных размеров, помогают скорректировать правильную позу ребенка.  - опора должна быть установлена на 4-х колесах с тормозами.  **Количество опор для лежания** - 25 шт.**;**  Опоры для лежания должны подбираться с учетом индивидуальных особенностей Получателя.  **Опоры для стояния в возрасте от 1 до 18 лет** представляют собой комплекс устройств, обеспечивающих этапность реабилитации.  Опора является вертикализатором - стойкой для детей с ограниченными возможностями.  Опоры для стояния для детей-инвалидов способствуют подавлению патологической постуральной активности, создают условия для выработки нормальной постуральной реакций; помогают предупредить развитие контрактур и деформаций крупных суставов; способствуют устранению нарушения осанки и патологической установки стоп. Опоры предназначены для обучения детей навыкам вертикального положения, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Позволяют развивать у ребенка основные бытовые навыки, игровую деятельность.  При эксплуатации должны фиксировать туловище ребенка в 4-х местах: стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы. Для жесткой фиксации стоп сандалии с крепежными ремешками (крепления для стоп) должны устанавливаться и фиксироваться в нужное положение на подножке.  Наличие столика, регулируемого по высоте.  Наличие наколенников и коленоупоров.  Наличие тазобедренных и грудных ремней, регулируемых по высоте.  **Количество опор для стояния - 30 шт.;**  **Опоры для стояния должны подбираться с учетом индивидуальных особенностей Получателя.**  **Опоры для сидения в возрасте от 1 до 18 лет** предназначены для реабилитации детей-инвалидов с дефицитом двигательной активности, имеющих значительную спастичность и пониженный мышечный тонус. Опора для сидения способствует стабилизации ребенка в положении сидя и лежа.  Размер опоры должен подбирается индивидуально, в зависимости от роста ребенка.  Конструкция опор должна предусматривать регулируемый угол наклона спинки от вертикали в диапазоне от 0° до 30°; Опора должна быть оборудована подголовником, регулируемым по высоте и ширине; Сидение и спинка опоры должны быть оснащены мягкими подушками; На сидении опоры должно располагается регулируемый межбедренный клин (абдуктор);  Опора должна быть оборудована регулируемой по высоте и положению подножкой с фиксацией для стоп и подлокотниками, регулируемыми по высоте; Сидение и спинка опоры должна быть оборудована грудными и тазобедренными ограничителями;  В комплект опоры должен входить съемный столик;  Ширина сидения опоры регулируемая в диапазоне от 16 до 40 см включительно;  Глубина сидения регулируемая в диапазоне от 20 см до 40 см включительно;  Высота спинки регулируемая в диапазоне от 36 см до 50 см включительно;  Опора должна иметь возможность передвижения на колесах. Задние колеса должны иметь стояночные тормоза.  **Количество опор для сидения - 30 шт.;**  Опоры для сидения должны подбираться с учетом индивидуальных особенностей Получателя.  **Опоры для ползания** **в возрасте от 1 до 18 лет** предназначены для отработки правильного стереотипа координированного движения и стимуляции мышц плечевого пояса, мышц и суставов ног.  Опора для ползания предназначена для развития координации движений верхних и нижних конечностей.  Опора для ползания применяется для отрабатывания правильного стереотипа рецепроктного движения, обучить ребенка ползать на четвереньках.  Высота опоры (ложа) должна регулируется в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно двигались и разгибались.  Опора должна имеет текстильное ложе с комплектом креплений.  Рама опоры должна быть расположена на четырех колесах с поворотным механизмом.  Опора должна иметь регулируемый угол наклона крепления в диапазоне от 0° до 30°  Ширина опоры должна быть не менее 52 см.  Длина опоры должна быть не менее 52 см.  **Количество опор для ползания - 8 шт.**  Опоры для ползания должны подбираться с учетом индивидуальных особенностей Получателя. |