**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик  | Количество (шт.) |
| 6-39 | Опора для ползания  | Опора для ползания с наклонной подушкой используется для улучшения ребёнком контроля положения головы, укрепления мышц шеи, спины и плечевого пояса и обучения навыкам ползания. Абдукционная подушка (абдуктор) предупреждает патологическое сведение нижних конечностей в процессе движения. Пациент может фиксироваться на подушке двумя крепежными ремнями: грудным и тазобедренным. При необходимости опора может иметь функцию сидения. Подушка наклонная на поролоне, обтянута кожей. Опора установлена на колесах. Изделие окрашено мебельным лаком. Предусмотрено два размера. Длина – от 46 до 64 см, Ширина – от 46 до 55 см, Высота над полом без подставки – от 8 до 11см.Высота над полом с подставкой – от 16 до 20 см. | 5 |
| 6-39 | Опора для ползания  | Опора помогает отработать правильный стереотип движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребёнка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Для комфортного положения и снижения тонуса используется мягкий упор под грудь. Высота и угол наклона платформы регулируется с помощью маховичковых винтов в зависимости от роста ребёнка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Крепление сшито из кожгалантерейной ткани. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Имеется дополнительная функция защиты от травмы рук в виде щитков. Изделие окрашено мебельным лаком. Предусмотрено три размера. Длина от 51 см до 59, ширина от 51 см до 59 см. Угол наклона опоры изменяется от 0° до 30°. Высота крепления над полом под нагрузкой при параллельном положении опоры меняется от 15 до 30 см. | 15 |
| 6-40 | Опора для сидения  | Опора для сидения с прямой спинкой до плеча помогает создать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении сидя, с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде одиночного ремня, установленного под углом не менее 45° и комплексного нагрудного крепления «Уздечка». Опора снабжена столиком, который предусматривает дополнительные приспособления для фиксации рук. В комплект входит стол-парта регулируемая по высоте и углу наклона столешницы. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте с помощью маховичковых винтов. Сидение имеет регулируемый и съемный абдуктор, 2 ремня-петли для фиксации ног. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. При необходимости предусматривается подножка и подголовник. Предусмотрено пять размеров. Ширина сидения – от 23 см до 40 см., глубина сидения – от 21,5 см до 38 см., высота спинки до плеча – от 28 см до 46 см. Высота сидения над полом может изменяться от 18 до 52 см. | 15 |
| 6-40 | Опора для сидения на колёсиках  | Опора для сидения – сидение на колёсиках с тормозами помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счёт регулируемого угла наклона спинки и регулируемого угла наклона и высоты подножки. Создаёт правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, встроенного корсета и абдуктора. Опора снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Столешница может предусматривать дополнительные приспособления для фиксации рук. Опора может иметь подголовники не менее 2-х типов (мягкий или жесткий). Угол между сидением и подножкой меняется от 90° до 135° с помощью маховичковых винтов. Угол наклона спинки меняется от 0° до 30° от вертикали и при необходимости до полного горизонтального положения. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. При необходимости изделие может дополняться встраиваемым санитарным оборудованием.Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. Предусмотрено пять размеров. Ширина сидения – от 23 до 40 см. Глубина сидения – от 21,5 до 37 см. Высота спинки – от 39,5 до 68,5см.Высота сидения над полом может изменяться от 34 до 56 см | 40 |
| 6-40 | Опора для сидения и стояния | Опора для сидения и стояния – помогает создать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие; с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, набедренного крепления, в виде одиночного ремня, и комплексного нагрудного крепления «Уздечка» и абдуктора. Опора снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики, подножкой для дополнительной фиксации стоп. Регулируется расстояние от подножки до сидения с помощью маховичковых винтов. В комплект входит кресло с анатомической регулируемой по высоте спинкой и ортопедическим жилетом, лестница-стойка с перекладинами для удержания равновесия. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Предусмотрено пять размеров. Первые два размера имеют крючки для крепления сидения к лестнице. Высота лестницы от 91см до 110. Ширина сидения – от 23 см до 40 см., глубина сидения – от 21,5 см до 38 см., высота спинки до плеча – от 28 см до 46 см. Высота сидения над полом может изменяться от 18 до 52 см. (если опора используется без лестницы) | 3 |
| 6-40 | Опора для сидения | Опора для сидения с изменяемым углом наклона подножки и прямой анатомической спинкой необходима для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата, расслабляет мышцы и снижает спастику. Имеется фиксация голеней, стоп.Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц служит регулируемый и съемный абдуктор и 2 ремня-петли для фиксации ног. Грудная часть тела фиксируется съемным ортопедическим жилетом, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению прилагается столик , у которого регулируется расстояние до корпуса. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Столик предусматривает дополнительные приспособления для фиксации рук. Изделие имеет регулируемую по высоте спинку. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Предусмотрено пять размеров. Ширина сидения – от 23 до 40 см. Глубина сидения – от 21,5 до 38 см. Высота спинки – от 28 до 46 см. Высота сидения над полом может изменяться от 18 до 52 см. | 30 |
| 6-40 | Опора для сидения**Мама** | Опора для сидения с анатомической спинкой помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслабляет спастические мышцы, устраняет контрактуры, позволяет корректировать патологические позы, создает комфортное положение. Дополнительная функция – положение лежа и положение сидя с прямыми ножками.Имеет съёмный столик, подножку регулируемую до горизонтального положения и фиксаторы стоп. Опора снабжена съемным подголовником (фиксатор для головы) регулируемым по высоте и съемным жилетом для поддержки и фиксации туловища. Угол наклона спинки изменяется от 90 градусов до горизонтального. В комплект входит набор креплений для фиксации торса. Опора легко трансформируется из опоры для сидения в опору для положения лежа. Ножки, съемные подлокотники, регулируются по высоте. Мягкие элементы из поролона, обтянуты кожей. Опора на колесиках задняя пара колес имеет тормоза. Предусмотрено пять размеров. Ширина сидения – от 23 до 40 см. Глубина сидения – от 22 до 39 см. Высота спинки – от 49 до 81 см.Высота сидения над полом может изменяться от 34 до 56 см. | 3 |
| 6-41 | Опора для положения лежа | Специализированная опора с крепёжными ремнями, абдукционными модулями, является позиционной опорой для детей в курсе реабилитации. Лежать в опоре можно только на боку для сведения рук к центральной оси. Угол наклона спинки регулируется до горизонтального, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребёнка. В комплект входят 3 мягких модуля и ремни. Мягкие подушки на поролоне, обтянуты кожей. Опора установлена на колесах. Предусмотрено три размера. Длина сидения от 85 см до 153 см, ширина сидения от 32 см до 45 см, ширина спинки от 30 см до 40 см, высота сидения над полом до 27 см. | 9 |
| 6-42 | Опора для стояния  | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков контроля положения тела. Изделие имеет съемные и регулируемые спинодержатель, подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые не менее чем в 3-х направлениях коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне установлен мягкий регулируемый фиксатор, который предупреждает заваливание торса. Регулируемые крепления для стоп (подпяточники), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч», удерживают стопы в правильном положении. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей Предусмотрено четыре размера (возраст от 1 года до 18 лет). Высота столика над подножкой меняется от 50 до 115 см. | 15 |
| 6-42 | Опора для стояния  | Опора для стояния с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения, на колёсиках с тормозами, предназначен для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа на спине, в положение стоя. Регулировка с помощью маховичковых винтов. Крепления для стоп, тазобедренного и грудного отделов, на голени, абдуктор, головодержатели регулируются по высоте и ширине. Предусмотрена функция независимого разведения ног, угол разведения - 30 градусов для каждой ноги. Голова фиксируется подголовниками. Регулируемый по высоте и жёсткости абдуктор, не менее 2-х видов. В комплект входит регулируемая по высоте столешница. При необходимости может иметь дополнительную функцию сидения и дополнительную функцию кушетки. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. Предусмотрено три размера. Рост до 150 см. | 31 |
| 6-42 | Опора для стояния | Опора для стояния – пронационная рама с регулируемым углом наклона от 0° до вертикального положения на колёсиках с тормозами, поэтапно переводит пациента из положения (горизонтального) лежа на животе в положение стоя. Имеет от 4-х до 8-ми положений наклона. Крепления для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов регулируются по ширине и по высоте с помощью маховичковых винтов. Регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами ), так и по высоте. Регулировка тазобедренного крепления по высоте. Регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч». Изделие легко складывается с помощью барашков. Столик имеет взаимозаменяемые столешницу и таз для воды. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Предусмотрено три размера. Расстояние от подставки для ног до верхней кромки столешницы (от подошвы стопы до подмышек пациента) меняется от 51 см до 110 см. | 32 |
| 6-39 | Опора для стояния  | Опора для стояния используется как для обучения ребёнка положению стоя, так и для обучения ходьбе. Дополнительная функция ходьбы позволяет учить ребенка самостоятельно передвигаться в опоре для стояния. Предупреждает контрактуры в тазобедренных и коленных суставах, стопах, устраняет заваливания и переразгибания торса**.** Спинка должна быть снабжена регулируемым по высоте спинодержателем с подголовником. Имеется регулируемый фиксатор на грудном уровне. Ширина подголовника может регулироваться. Для устранения перекреста ног установлена съемная распорка. Съемный столик также служит для подготовки мышц рук для упора на поручни. Предусмотрен регулируемый по высоте и ширине фиксатор тазобедренного пояса. Опора установлена на колеса, задняя пара которых имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей. Предусмотрено три размера. Высота столика над полом изменяется от 54,5 до 91,5 см. Ширина проема в верхней раме – от 19,5 до 30 см. Охват в тазобедренном поясе у крепления меняется от 40 до 80 см | 2 |
| **Итого:** | **200** |

 Опоры должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 51087-97 (ИСО 11199-1-96).

 Опоры должны быть удобными в пользовании.

 Опоры изготавливаются по индивидуальным размерам ребёнка.

 Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

 Требования к маркировке, упаковке транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями по ГОСТу 20790/ГОСТ Р 50444, ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0.

 Упаковка технических средств реабилитации должна обеспечивать защиту технических средств реабилитации от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

 Упаковка технических средств реабилитации перед стерилизацией должна соответствовать требованиям ГОСТа 19569 и ГОСТа 22649.

 Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

 Упаковка технических средств реабилитации, должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей). Срок предоставления гарантии качества опор должен составлять не менее 24 месяцев.

 Поставка изделий должна осуществиться в полном объёме в установленные контрактом сроки. Поставка изделий поставщиком должна осуществляться в соответствии с графиком поставки.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком реестра нуждающихся от Заказчика. Реестры направляются Поставщику в течение года по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «15» ноября 2018 года. Предоставление Поставщиком документов на оплату не позднее 20.11.2018 года.

 Качество изделий должно подтверждаться сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), регистрационными удостоверениями (в случаи, если товар подлежит регистрации в установленном порядке), которые должны быть представлены поставщиком заказчику в течение 7 дней с момента заключения контракта.

 Не позднее чем через 15 дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.