##### Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, (шт) |
| 1 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Наружный протез силиконовый по индивидуальной 3 D модели с учетом анатомических особенностей, охватывающий левую часть лица: боковую поверхность носа, подглазничную, орбитальную, нижнюю часть лобной, переднюю часть височной, околоушно-жевательную и щечную области, с установкой индивидуально изготовленного акрилового протеза глаза;-Внутренний слой жестко компонентный силиконовый;-Наружный слой мягко компонентный силиконовый;-Фиксация жесткая, но съемная;-Тип фиксации протеза механический;-Прилегание к протезному ложу по всей границе 0,5 мм;-Окраска индивидуальная;-Наличие инструкции по применению;-Наличие средств по уходу за протезом;Изделие устойчиво к механическим воздействиям, климатическим факторам, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред;Материалы, применяемые для изготовления изделия, разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов;Изделие отвечает требованиям безопасности для пользования, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживанииГарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 24 месяца. Изделие в упаковке, которая обеспечивает защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки. | 1 |
| 2 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Протез гибридный по индивидуальной 3 D модели с учетом анатомических особенностей: Внутренняя жестко компонентная силиконовая часть, охватывает, левую боковую поверхность носа (включая костный и хрящевой компонент), скуловую кость, наружную стенку верхней челюсти и соединяется в единую конструкцию с обтуратором, устраняющим сообщение полости рта с анатомическими образованиями средней трети лица.Наружная часть мягко компонентная силиконовая, индивидуально колорированная, симулирующая кожный покров в области щеки, нижней части орбиты и нижнего века, боковой поверхности носа.-Фиксация жесткая, но съемная;-Прилегание к протезному ложу со стороны полости рта вентильное, а со стороны кожных покровов по всей границе 0,5 мм; -Наличие инструкции по применению;-Наличие средств по уходу за протезом;Изделие устойчиво к механическим воздействиям, климатическим факторам, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред.Материалы, применяемые для изготовления изделия, разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов.Изделие отвечает требованиям безопасности для пользования, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживанииГарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 24 месяца.Изделие в упаковке, которая обеспечивает защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки. | 1 |

Протез лицевой обеспечивают лечебный и косметический эффект, уменьшают степень и выраженность дефекта, способствует частичной компенсации ограничений способности к общению и благодаря этому обеспечивают возможность и расширяют сферу трудовой деятельности в профессиях коммуникативного профиля.

Протез обладает высокой степенью естественности, высокой механической прочностью, хорошей переносимостью пациентами при высоких и низких температурах, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред.

Выполнение работ по обеспечению протезами должно осуществляться по месту нахождения исполнителя в г. Красноярске или при необходимости по месту жительства инвалида, не позднее 15.11.2018 года.

Срок обеспечения Получателя Изделием – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. На протез лицевой комбинированный индивидуальный – не менее 24 месяцев.

В течение этого срока предприятие – изготовитель при необходимости производит замену изделия бесплатно (Республиканский стандарт РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»)