Описания объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации –

кресел-колясок с ручным приводом базовых прогулочных для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2018

Наименование товара

Кресла-коляски – технические средства реабилитации, обеспечивающие мобильность и опору тела для людей с ограничениями жизнедеятельности  при перемещении, приводимые в движение пользователем или сопровождающим, обеспечивающим необходимые усилия для перемещения кресла-коляски.

Кресла-коляски с ручным приводом представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Код классификации: 12 22 03.

Технические и функциональные характеристики

Кресла-коляски с ручным приводом, приводимые в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица, должны соответствовать требованиям   ГОСТ Р 51083-97 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещениях, а также обеспечивать ремонтопригодность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте. Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.

Максимальные габаритные размеры кресел-колясок должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50602-93.

Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски с ручным приводным ободом должна составлять не более 25 кг (ГОСТ Р 51083-97).

Требования к качеству и безопасности кресел-колясок

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе изделие не должно быть восстановлено, не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались его потребительские свойства).

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Комбинация материалов, используемая для обивки мягких элементов кресло-коляски и состоящая из материала покрытия и наполнителя, должна быть стойкой к возгоранию.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» поставка кресла-коляски должна осуществляться при наличии декларации соответствия на изделие или сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, выданных на основании протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу изделий по ГОСТ Р ИСО 10993.1-2011, ГОСТ ИСО 10993.5-2011, ГОСТ Р ИСО 10993.10-2011.

Обязательно наличие регистрационных удостоверений и сертификатов/декларация соответствия на поставляемую продукцию.

Требование к маркировке, документации кресел-колясок

На каждое кресло-коляску нанесена  маркировка содержащая:

- наименование и адрес изготовителя кресло-коляски;

- обозначение изделия и серийный номер кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендованная масса пользователя

На шинах  кресла-коляски должна быть маркировка их размера

На каждую кресло-коляску представляется документация, соответствующая ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок – 1 год с момента ввода в эксплуатацию. Срок гарантийного ремонта со дня обращения пользователя не должен превышать 20 рабочих дней. Гарантийный срок хранения кресла-коляски 2 года со дня ее изготовления.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области  по согласованию с пользователем: по месту его жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Срок поставки до 01.07.2018

Количество: 400  шт.

| Наименование изделия | Техническое описание | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная (7-02) | Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса базовая прогулочная предназначена для передвижения пользователя с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы. Рамная конструкция кресла-коляски складная, изготовлена из металлического сплава с защитным покрытием. Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная должна быть оснащена: - съемными, поворотными, регулируемыми по высоте и углу наклона подножками; - съемными, регулируемыми по высоте подлокотниками; - рычагами стояночного тормоза слева и справа; - колесами, имеющими пневматические задние и цельнолитые передние шины. Кресло-коляска должна быть укомплектована съемными антиопрокидывающими устройствами на кнопочной фиксации; оснащена ремнем безопасности, насосом, паспортом, сервисной книжкой. Ширина сиденья кресла-коляски определяется по заявкам Получателей (в зависимости от анатомических особенностей пользователя) в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, имеющих направления на получение ТСР. Кресло-коляска предназначена для перемещения пользователя массой не более 100 кг. Максимальная масса кресла-коляски должна составлять не более 25 кг. |  |

*Приказ от 24.05.2013г. №214н  Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р