Предмет контракта: Поставка слуховых аппаратов для  обеспечения инвалидов в 2018 году

Цель осуществления закупки: выполнение функций и полномочий Государственного учреждения – Курского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации согласно п. 3 ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| Наименование Товара | Техническая и функциональная характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 должен быть от 125 до 130 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление должно быть не менее 60 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не уже 0,1 - 6,0 кГц. (указать конкретный диапазон). Возможные способы обработки цифрового сигнала – бесканальный или многоканальный (не менее 4 каналов цифровой обработки) (указать конкретное значение). Количество программ прослушивания не менее 3-х (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: Адаптивная направленность Адаптивное шумоподавление Возможность открытого протезирования Автоматическая программа переключения в режим разговора по телефону. Кнопка переключения программ | 140 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 и не более 136дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 65 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не уже 0,1 - 5,5 кГц (указать конкретный диапазон). Количество каналов цифровой обработки не менее 4 (указать конкретное значение). Количество программ прослушивания не менее 2 (указать конкретное значение). Индикатор переключения программ Адаптивное подавление обратной связи Шумоподавление Режим телефонной катушки или телефонная катушка. Индикатор разряда батареи | 98 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 140 дБ (указать конкретное значение). Максимальное усиление не менее 80 дБ (указать конкретное значение). Диапазон частот не уже 0,1 - 4,9 кГц (указать конкретный диапазон) Количество программ прослушивания не менее 4 (указать конкретное значение). Количество каналов цифровой обработки не менее 6 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: Частотная компрессия Подавление акустической обратной связи без снижения усиления. Шумоподавление. Подавление шума ветра. Подавление резких (импульсных) звуков. Автоматическая программа переключения СА в режим работы с аудиовходом. Автоматическая программа переключения СА в режим работы с телефонным аппаратом. Адаптивная направленность. Регистрация данных о режимах работы слухового аппарата. Режим телефонной катушки или катушка индуктивности. Индикатор разряда батареи. | 73 |

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 51024-2012, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51407-99.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

стандартный вкладыш – 1шт.

элемент питания – 2шт.

индуктор заушный   – 1шт.

паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке

слуховой аппарат -1 шт.

При обращении инвалида за получением слухового аппарата  поставщик обязан произвести его настройку в зависимости от типа и функциональных возможностей аппарата. Настройка слухового аппарата должна производиться врачом сурдологом, либо специалистом в области слухопротезирования (сурдоакустиком).

Сроки предоставляемой гарантии качества и эксплуатации слуховых аппаратов

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении.

Сроки предоставляемой гарантии качества должны соответствовать  гарантийному сроку производителя, но не менее 12 месяцев с момента передачи товара получателю. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 (десять) рабочих дней. Ремонт слуховых аппаратов должен осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Срок службы слуховых аппаратов должен быть не менее 4 лет.

Дополнительные условия

Поставщики должны предоставить действующие регистрационные удостоверения выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо декларацию о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

Срок поставки товара

Количество: 311 штук.

- Срок поставки товара: Товар поставляется  в полном объеме в пункт выдачи товара в г. Курске в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 20 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30 сентября 2018 года.

Место поставки товара: товар поставляется получателю по месту его фактического проживания (в пределах Курской области)  или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи.

Исп. Врублевская Ю.С.