Техническое задание

«Выполнение работ по обеспечению в 2018 году пострадавших на производстве протезами верхних конечностей»

- Требования к условиям выполнения работ:

1.1. Все работы должны быть проведены в соответствии с настоящим Техническим заданием.

1.2. Все материалы, используемые для проведения работ должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность результатов работ должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие работ  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с результатом работ:

- гарантийный талон.

4. Требования к  количеству – 18 шт.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Обеспечение инвалидов протезами конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций

| Основные характеристики объекта закупки | Выполнение работ по обеспечению в 2018 году пострадавших на производстве протезами верхних конечностей Технические характеристики: Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта. Таблица 1 Характеристики результата работ (изделия), предлагаемого Исполнителем с указанием конкретных характеристик *) Количество Единица измерения Протез предплечья активный Протез предплечья активный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик высокой прочности – карбон , или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Система управления тяговая. Силовой кабель управления. Манжетка с подвесками на плечо. Активный захват. Раскрытие захвата происходит при помощи кабеля управления, закрытие автоматически при помощи пружины. Без косметической облицовки. Без вкладыша в гильзу или с вкладышем (по назначению врача ортопеда). Крепление протеза активное, подгоночное. Количество примерок - не менее одной. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза -* кг. 2 шт Протез предплечья косметический Протез предплечья косметический. Приемная гильза индивидуальная, формируется внутри косметической кисти с помощью двухкомпонентного формовочного силикона. Кисть косметическая с несъемной формообразующей. Материал оболочки кисти -силикон. Крепление: подгоночное. Тип протеза по назначению постоянный. 5 шт Протез предплечья рабочий Протез предплечья рабочий. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик. Материал примерочной гильзы - термопластик. Количество примерочных гильз - одна. Кисть отсутствует. Комплект рабочих насадок. Без косметической облицовки. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов. Без ротационного кольца. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - * кг. 2 шт Протез предплечья тяговый Протез предплечья активный с тяговым управлением, кисть с тяговой системой управления, обеспечивающей сведение и разведение пальцев и пассивную ротацию с регулируемой тугоподвижностью, кисть имеет пружинный схват, конструкция которой предусматривает возможность ступенчатого изменения усилия кольцевого схвата. Локоть-предплечье отсутствует. Индивидуальная гильза из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол с манжеткой. Крепление в виде ремня через плечо. 1 шт Протез плеча активный Протез плеча активный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Материал примерочной гильзы - термопластик или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Количество примерочных гильз - не менее одной. Кисть унифицированная активная. Материал оболочки кисти силикон. Узел локоть – предплечье с бесступенчатой или ступенчатой фиксацией (по назначению врача-ортопеда). Без косметической оболочки или с косметической оболочкой (по назначению врача-ортопеда). Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов. С ротационным кольцом. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза: * кг. 2 шт Протез кисти косметический Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти. Отсутствует управление. Кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей. Без косметической индивидуальной облицовки. Приемная гильза индивидуальная, формируется внутри косметической оболочки с помощью двухкомпонентного формовочного силикона. Крепление специальное - встроенная застежка-молния гильзы или с использованием ленты Велкро (по назначению врача ортопеда). Без ротационного кольца. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - * кг. 2 шт Протез кисти рабочий Протез при вычленении кисти; рабочий; взрослый; система управления -сохранившейся рукой или противоупором; модули пальцев, пястей и кистей –отсутствует; локоть-предплечье отсутствует; дополнительное РСУ отсутствует, комплект полуфабрикатов для рабочего протеза; комплект рабочих насадок; без оболочки; гильза индивидуальная составная; материал гильзы- литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол; модуль при вычленении плеча отсутствует; крепление –подгоночное. *Масса протеза: * кг. 1 шт Протез пальца косметический Протез при ампутации пальцев; косметический; взрослый, модуль пальца косметический силиконовый; запасной косметический палец -2 шт; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления: отсутствует, оболочка косметическая: отсутствует; крепление за счет вакуума, создающегося естественным путем. Масса протеза: Минимальный показатель (минимальная масса 0,008 кг ) Максимальный показатель (максимальная масса 0,014 кг ) 1 шт Протез плеча косметический Протез плеча косметический. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластик или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Материал примерочной гильзы - термопластик или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Количество примерочных гильз - не менее одной. Кисть унифицированная косметическая. Материал оболочки кисти силикон. Узел локоть – предплечье экзоскелетного типа с бесступенчатой фиксацией. Без косметической оболочки или с косметической оболочкой по назначению врача-ортопеда. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов. С ротационным кольцом. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза: * кг. 1 шт Протез плеча рабочий Протез плеча; рабочий; взрослый; система управления – сохранившейся рукой; модули пальцев, пястей и кистей отсутствуют; локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча/предплечья; комплект шин для локтевых шарниров; комплект рабочих насадок; без оболочки; 1примерочная гильза из термопласта; гильза индивидуальная составная; материал гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол; модуль при вычленении плеча отсутствует; крепление - индивидуальное, подгоночное. Масса: * кг. 1 шт Итого 18 |
| --- | --- |

Требования к функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Обеспечение пострадавших протезами конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качественным характеристикам

Протезы должны соответствовать следующим    государственным    стандартам    (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ Р 52770-2016 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

-ГОСТ Р 51632-2014  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие технические требования и методы испытаний

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ПРОТЕЗЫ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОРТЕЗЫ НАРУЖНЫЕ

Требования и методы испытаний

Изделия, на которые распространяется действие стандарта ГОСТ Р 51632-2014, должны сопровождаться документом «Отчет по анализу рисков».

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при обеспечении инвалидов  не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Обеспечение инвалидов должно отвечать требованиям безопасности для пользователя.

Требования к результатам работ

Обеспечение инвалидов следует считать эффективно исполненным, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению  должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка  должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения  по ГОСТ Р 51632-2014.

Изделия должны быть замаркированы знаком соответствия

(при наличии)

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Сроки гарантии:

2 года.

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств,  возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя