**Описание объекта закупки.**

**1.Наименование объекта закупки:** поставка технических средств реабилитации – сигнализаторов звука для обеспечения инвалидов.

Количество - 957 шт.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя.

Материалы, из которых изготавливаются сигнализаторы звука, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Сигнализаторы звука должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям электрической безопасности, установленным ГОСТ Р 51264-99.

Наружные поверхности сигнализаторов звука должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов.

Конструкция сигнализаторов звука должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации.

В комплект к сигнализатору звука должны входить: паспорт изделия на русском языке, гарантийный талон. Комплектация должна быть достаточной для полноценного функционирования устройства.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» на сигнализаторы звукаустанавливается **срок службы**.

Средний срок службы сигнализатора до списания должен быть не менее минимального срока пользования, установленного приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 № 215н.

На поставляемые сигнализаторы звука должны иметься регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Сигнализаторы звука цифровые со световой и вибрационной индикацией – 957 шт., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование специальных средств при нарушении функций выделения (товара) | Требования к функциональным (потребительским) и техническим характеристикам товара, их размерам | Количество, в шт. |
| 1 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Световой сигнализатор для лиц с нарушением слуха. Представляет собой переносное устройство, которое яркими световыми импульсными вспышками оповещает о поступающих звуковых сигналах.  При поступлении входного вызова сигналы хорошо различимы в светлое время суток.  Сигнализирующее устройство беспроводное по конструкции.  Конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ним.  Световой сигнализатор должен поставляться в комплектации:   1. Дверной звонок – 45 штук; 2. Дверного звонка, домофона – 157 штук; 3. Дверного звонка, домофона и телефона -60 штук; 4. Дверного звонка, домофона и плача ребенка – 3 штуки.   Все необходимые аксессуары (батарейки, держатели) входят в комплект поставки.  В комплект к сигнализатору звука входят: паспорт изделия на русском языке, гарантийный талон. | 265 |
| 2 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука предназначен для оповещения инвалидов с нарушением слуха о сигнале будильника.  Сигнализатор должен иметь жидкокристалический дисплей с крупными и яркими цифрами.  При срабатывании сигнала будильника сигнализатор подает яркие световые импульсы, а выносное вибрационное устройство вибрирует.  Основные характеристики:  - громкость звукового сигнала не менее 90 дБ;  - яркая подсветка дисплея;  -часы просты в использовании, имеют удобно расположенные кнопки управления;  -функция переключения режимов оповещения:  вибрация, вибрация и звук, звук.  Все необходимые аксессуары (батарейки, держатели) входят в комплект поставки.  В комплект к часам-будильнику также входят: все необходимые аксессуары, паспорт изделия на русском языке, гарантийный талон, упаковочная коробка. | 232 |
| 3 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией сигналов дверного звонка и домофона для лиц с нарушением слуха.  Сигнализирующие устройства должны быть беспроводные по конструкции.  Цифровой вибрационный индикатор должен привлекать внимание пользователя с помощью:  -вибрации корпуса беспроводного вибрационного приемника;  -светодиодной индикацией на корпусе передатчика сигнала домофона, дверного звонка о поступающих на передатчики сигналах.  Цифровые передатчики должны служить для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона на вибрационный приемник.  Связь между передатчиком и приемником должна быть беспроводная.  Все необходимые аксессуары (батарейки, держатели) должны входить в комплект поставки.  Радиус устойчивого приема сигнала должен быть в условиях прямой видимости не менее 30 ¹м.  В комплект к сигнализатору звука должны входить:  - паспорт изделия на русском языке;  -гарантийный талон. | 10 |
| 4 | Сигнализатор звука цифровой со световой и вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой и вибрационной индикацией должен поставляться в комплектации:  1. Дверной звонок – 30 штук;  2. Дверного звонка, домофона – 350 штук;  3. Дверного звонка, домофона и телефона -67 штук;  4. Дверного звонка, домофона и плача ребенка – 3 штуки.  Сигнализирующее устройство является беспроводным по конструкции.  Привлекает внимание пользователя с помощью:  - вибрации корпуса наручного приемника;  - светодиодной индикацией наручного приемника;  - светодиодной индикацией на корпусе передатчиков сигнала телефона, домофона, дверного звонка и плача ребенка о поступающих на передатчики сигналах в соответствии с комплектацией.  Цифровой наручный приемник со светодиодной индикацией служит для приема сигналов домофона, дверного звонка, телефонного звонка и плача ребенка.  Цифровые передатчики служат для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона, телефона/факса и плача ребенка на наручный приемник. Для каждого бытового сигнала предусмотрен отдельный передатчик – передатчик дверного звонка, передатчик телефонного звонка, передатчик звонка домофона и плача ребенка в соответствии с комплектацией.  Все передатчики оснащены световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале.  Связь между передатчиком и приемником беспроводная.  Все необходимые аксессуары (батарейки, держатели) входят в комплект поставки.  Радиус устойчивого приема сигнала  в условиях прямой видимости не менее 30 м.  В комплект к сигнализатору звука входят: паспорт изделия на русском языке, гарантийный талон. | 450 |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Требования к гарантийному сроку изделий, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию изделий.**

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев со дня выдачи товара Получателю.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

¹ Указывать в заявке конкретные показатели

² Указывать в заявке диапазон (от до) **Раздел IV. Описание объекта закупки.**

**1.Наименование объекта закупки:** поставка технических средств реабилитации – сигнализаторов звука для обеспечения инвалидов.

Количество - 957 шт.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя.

Материалы, из которых изготавливаются сигнализаторы звука, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Сигнализаторы звука должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям электрической безопасности, установленным ГОСТ Р 51264-99.

Наружные поверхности сигнализаторов звука должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов.

Конструкция сигнализаторов звука должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации.

В комплект к сигнализатору звука должны входить: паспорт изделия на русском языке, гарантийный талон. Комплектация должна быть достаточной для полноценного функционирования устройства.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» на сигнализаторы звукаустанавливается **срок службы**.

Средний срок службы сигнализатора до списания должен быть не менее минимального срока пользования, установленного приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 № 215н.

На поставляемые сигнализаторы звука должны иметься регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Сигнализаторы звука цифровые со световой и вибрационной индикацией – 957 шт., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование специальных средств при нарушении функций выделения (товара) | Требования к функциональным (потребительским) и техническим характеристикам товара, их размерам | Количество, в шт. |
| 1 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Световой сигнализатор для лиц с нарушением слуха. Представляет собой переносное устройство, которое яркими световыми импульсными вспышками оповещает о поступающих звуковых сигналах.  При поступлении входного вызова сигналы хорошо различимы в светлое время суток.  Сигнализирующее устройство беспроводное по конструкции.  Конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ним.  Световой сигнализатор должен поставляться в комплектации:   1. Дверной звонок – 45 штук; 2. Дверного звонка, домофона – 157 штук; 3. Дверного звонка, домофона и телефона -60 штук; 4. Дверного звонка, домофона и плача ребенка – 3 штуки.   Все необходимые аксессуары (батарейки, держатели) входят в комплект поставки.  В комплект к сигнализатору звука входят: паспорт изделия на русском языке, гарантийный талон. | 265 |
| 2 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука предназначен для оповещения инвалидов с нарушением слуха о сигнале будильника.  Сигнализатор должен иметь жидкокристалический дисплей с крупными и яркими цифрами.  При срабатывании сигнала будильника сигнализатор подает яркие световые импульсы, а выносное вибрационное устройство вибрирует.  Основные характеристики:  - громкость звукового сигнала не менее 90 дБ;  - яркая подсветка дисплея;  -часы просты в использовании, имеют удобно расположенные кнопки управления;  -функция переключения режимов оповещения:  вибрация, вибрация и звук, звук.  Все необходимые аксессуары (батарейки, держатели) входят в комплект поставки.  В комплект к часам-будильнику также входят: все необходимые аксессуары, паспорт изделия на русском языке, гарантийный талон, упаковочная коробка. | 232 |
| 3 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией сигналов дверного звонка и домофона для лиц с нарушением слуха.  Сигнализирующие устройства должны быть беспроводные по конструкции.  Цифровой вибрационный индикатор должен привлекать внимание пользователя с помощью:  -вибрации корпуса беспроводного вибрационного приемника;  -светодиодной индикацией на корпусе передатчика сигнала домофона, дверного звонка о поступающих на передатчики сигналах.  Цифровые передатчики должны служить для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона на вибрационный приемник.  Связь между передатчиком и приемником должна быть беспроводная.  Все необходимые аксессуары (батарейки, держатели) должны входить в комплект поставки.  Радиус устойчивого приема сигнала должен быть в условиях прямой видимости не менее 30 ¹м.  В комплект к сигнализатору звука должны входить:  - паспорт изделия на русском языке;  -гарантийный талон. | 10 |
| 4 | Сигнализатор звука цифровой со световой и вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой и вибрационной индикацией должен поставляться в комплектации:  1. Дверной звонок – 30 штук;  2. Дверного звонка, домофона – 350 штук;  3. Дверного звонка, домофона и телефона -67 штук;  4. Дверного звонка, домофона и плача ребенка – 3 штуки.  Сигнализирующее устройство является беспроводным по конструкции.  Привлекает внимание пользователя с помощью:  - вибрации корпуса наручного приемника;  - светодиодной индикацией наручного приемника;  - светодиодной индикацией на корпусе передатчиков сигнала телефона, домофона, дверного звонка и плача ребенка о поступающих на передатчики сигналах в соответствии с комплектацией.  Цифровой наручный приемник со светодиодной индикацией служит для приема сигналов домофона, дверного звонка, телефонного звонка и плача ребенка.  Цифровые передатчики служат для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона, телефона/факса и плача ребенка на наручный приемник. Для каждого бытового сигнала предусмотрен отдельный передатчик – передатчик дверного звонка, передатчик телефонного звонка, передатчик звонка домофона и плача ребенка в соответствии с комплектацией.  Все передатчики оснащены световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале.  Связь между передатчиком и приемником беспроводная.  Все необходимые аксессуары (батарейки, держатели) входят в комплект поставки.  Радиус устойчивого приема сигнала  в условиях прямой видимости не менее 30 м.  В комплект к сигнализатору звука входят: паспорт изделия на русском языке, гарантийный талон. | 450 |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Требования к гарантийному сроку изделий, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию изделий.**

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев со дня выдачи товара Получателю.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

¹ Указывать в заявке конкретные показатели

² Указывать в заявке диапазон (от до)