**Раздел IV. Описание объекта закупки.**

**1.Наименование объекта закупки** – поставка в 2018 году кресел-стульев с санитарным оснащением с целью обеспечения инвалидов, в том числе и детей-инвалидов.

Количество – 1230 шт.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника размещения заказа), сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Кресла-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стул с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| 1 | Кресло-стул с санитарным  оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для инвалидов при отправлении естественных надобностей.  Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. На регулируемых по высоте 4-х ножках установлены колеса.  Основные обязательные технические характеристики:  Масса стула не более 9 кг. (включительно)¹.  Грузоподъемность не менее 125 кг. (включительно)¹.  Расстояние между поручней 46 ± 1 см. (включительно)¹.  Основное оснащение должно включать:  1. пластмассовое судно с крышкой, съемное;  2. пластмассовое санитарное сидение;  3. 4 колеса, стояночные тормоза на задних колесах;  4. поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками.  Рама кресла-стула должна быть складная.  В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 295 |
| 2 | Кресло-стул с санитарным  оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен инвалидам при отправлении естественных надобностей.  Основные обязательные технические характеристики:  Масса стула не более 7 кг. (включительно)¹.  Грузоподъемность не менее 125 кг. (включительно)¹.  Расстояние между поручней 46 ± 1 см. (включительно)¹.  Ножки должны регулироваться по высоте.  Основное оснащение должно включать:  1. пластмассовое судно с крышкой, съемное;  2. пластмассовое санитарное сидение;  3. противоскользящие накладки на ножки;  4. поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками.  Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.  В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 795 |
| 3 | Кресло-стул с санитарным  оснащением повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен инвалидам с повышенным весом.  Основные обязательные технические характеристики:  Масса стула не более 7 кг. (включительно)¹.  Грузоподъемность не менее 130 кг. (включительно)¹.  Расстояние между поручней не менее 50 см. (включительно)¹.  Ширина стула не более 70 см. (включительно)¹.  Ножки должны регулироваться по высоте.  Основное оснащение должно включать:  1. пластмассовое судно с крышкой, съемное;  2. пластмассовое санитарное сидение;  3. противоскользящие накладки на ножки;  4. поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками.  Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.  В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 30 |
| 4 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначен для использования в помещениях и комнатах личной гигиены, а также может использоваться самостоятельно активными инвалидами для передвижения. Кресло-стул передвигается как самим инвалидом с помощью обода приводных колес, так и сопровождающими лицами.  Кресло-стул должен иметь следующие технические характеристики:   * рама кресла-стула должна быть изготовлена из антикоррозийных материалов; * вес кресла-стула – не более 22 кг. (включительно)¹; * ширина сиденья – от 46 ± 1 см.(включительно)¹; * максимальная грузоподъемность не менее 125 кг. (включительно)¹;   - габаритные размеры: не более (ширина х высота х длина) 670 х 960 х 1130 мм. (включительно)¹.  Оснащение кресла-стула должно включать:   * подножки съемные, откидные; * подлокотники съемные или откидные, фиксируемые; * съемное пластмассовое судно с крышкой; * съемное пластмассовое санитарное сидение; * мягкую вставку в сиденье, закрывающую гигиеническое отверстие, составляющую единую плоскость с сиденьем; * поворотные колеса самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами; * задние колеса с ободами для ручного привода с цельнолитыми шинами;   - стояночные тормоза на задних колесах;  - для проезда в узких местах кресло-стул должен быть оснащен дополнительной парой транзитных колес.  Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.  В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон и насос (если шины пневматические). | 110 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1в заявке указывается конкретное значение.

Срок службы поставляемого товара должен быть установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению».

**3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи ее Получателю.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающий право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Указать адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.