**Описание объекта закупки (техническое задание)**

Поставщик должен поставлять кресла-коляски с ручным приводом для больных ДЦП комнатные и прогулочные (далее - Изделия), в том числе для детей-инвалидов (далее – Получатели) в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

**Срок поставки:** со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 12.12.2018 включительно.

**1. Поставляемые Изделия должны отвечать следующим требованиям:**

1.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2. Поставляемые Изделие должны соответствовать следующим стандартам:

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования»;

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Методы измерения параметров и размеров сиденья и колеса»;

- ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия (за исключением п.16)»

1.3. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.4. Изделия должны отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер п/п** | **Наименование Изделия** | **Наименование характеристики** | **Показатель характеристики** | **ГОСТ, технический регламент/**  **обоснование использования**  **(в том числе его характеристика)** | **Количество**  **Изделий (шт.)** |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом больных ДЦП комнатная,  в том числе  для детей-инвалидов | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19 особенность заболевания | 50 |
| Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.1.14, обеспечивает компактное хранение и транспортировку кресла-коляски |
| Обод ручного привода | наличие | ГОСТ Р 51083-2015  п. 3.14, для самостоятельного передвижения пользователя |
| Возможность самостоятельного управления Изделием | наличие | Для самостоятельного передвижения |
| Подголовник, регулируемый по высоте | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – методические рекомендации).  Особенность заболевания, обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Сидение с регулируемым углом наклона | наличие | Методические рекомендации.  Особенность заболевания |
| Боковые опоры туловища, регулируемые по высоте | наличие | Методические рекомендации.  Особенность заболевания, обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Подлокотники кресла-коляски: откидывающиеся назад или съемные | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.8.8, 4.8.10, обеспечивают удобство быстрого пересаживания пользователя, методические рекомендации. |
| Подлокотники кресла-коляски, регулируемые по высоте | наличие | Методические рекомендации.  Особенность заболевания, обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | Особенность заболевания, обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Подножки съемные и/или откидывающиеся | наличие | ГОСТ Р ИСО/ТО 13570-1-2010. Для безопасной пересадки пользователя |
| Количество типоразмеров кресел-колясок  (в том числе путем поставки кресел-колясок разных производителей) | не менее 6 | Обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Эффективная ширина сидения наименьшего типоразмера | не менее 370мм  не более 390мм | Обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Эффективная ширина сидения наибольшего типоразмера | не менее 500мм  не более 520мм | Обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Величина шага эффективной ширины сидения кресел-колясок не более 30мм[[2]](#footnote-2) | наличие | Обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Подушка сиденья | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.7.15, обеспечение поддерживания позы, нижней поверхности ягодиц и бедер пользователя |
| Антиопрокидывающее устройство | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.21, обеспечение безопасности пользователя |
| Фиксирующий ремень (ремни), обеспечивающий удержание различных участков тела и формирование правильной посадки (например, фиксирующие паховые ремни, нагрудный ремень, "жилет безопасности") (в зависимости от имеющейся патологии) | наличие | ГОСТ Р ИСО 9999-2014 п.122430, ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.7.23 примеры 4,5 и п.4.11.19, Методические рекомендации |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015  п. 8.8.1 |
| Максимально допустимая нагрузка на кресло-коляску | не менее 100 кг | Методические рекомендации. |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя на русском языке | наличие | ГОСТ Р 51083-2015 п.15.1. |
| 2. | Кресло-коляска с ручным приводом  больных ДЦП прогулочная,  в том числе  для детей-инвалидов | Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19 особенность заболевания | 50 |
| Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.1.14, обеспечивает компактное хранение и транспортировку кресла-коляски |
| Обод ручного привода | наличие | ГОСТ Р 51083-2015  п. 3.14, для самостоятельного передвижения пользователя |
| Возможность самостоятельного управления Изделием | наличие | Для самостоятельного передвижения |
| Подголовник, регулируемый по высоте | наличие | Методические рекомендации.  Особенность заболевания, обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Сидение с регулируемым углом наклона | наличие | Методические рекомендации.  Особенность заболевания |
| Боковые опоры туловища, регулируемые по высоте | наличие | Методические рекомендации.  Особенность заболевания, обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Подлокотники кресла-коляски: откидывающиеся назад или съемные | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.8.8, 4.8.10, обеспечивают удобство быстрого пересаживания пользователя, методические рекомендации. |
| Подлокотники кресла-коляски, регулируемые по высоте | наличие | Методические рекомендации.  Особенность заболевания, обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | Особенность заболевания, обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Подножки съемные и/или откидывающиеся | наличие | ГОСТ Р ИСО/ТО 13570-1-2010. Для безопасной пересадки пользователя |
| Количество типоразмеров кресел-колясок  (в том числе путем поставки кресел-колясок разных производителей) | не менее 6 | Обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Эффективная ширина сидения наименьшего типоразмера | не менее 370мм  не более 390мм | Обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Эффективная ширина сидения наибольшего типоразмера | не менее 500мм  не более 520мм | Обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Величина шага эффективной ширины сидения кресел-колясок не более 30мм[[3]](#footnote-3) | наличие | Обеспечение пользователей с различными антропометрическими данными |
| Подушка сиденья | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.7.15, обеспечение поддерживания позы, нижней поверхности ягодиц и бедер пользователя |
| Антиопрокидывающее устройство | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.21, обеспечение безопасности пользователя |
| Фиксирующий ремень (ремни), обеспечивающий удержание различных участков тела и формирование правильной посадки (например, фиксирующие паховые ремни, нагрудный ремень, "жилет безопасности") (в зависимости от имеющейся патологии) | наличие | ГОСТ Р ИСО 9999-2014 п.122430, ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.7.23 примеры 4,5 и п.4.11.19, Методические рекомендации |
| Приводные колеса с пневматическими покрышками | наличие | Методические рекомендации |
| Насос | наличие | ГОСТ Р 51083-2015, п.11.1,  инструмент обеспечивающий техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015  п. 8.8.1 |
| Максимально допустимая нагрузка на кресло-коляску | не менее 100 кг | Методические рекомендации. |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя на русском языке | наличие | ГОСТ Р 51083-2015 п.15.1. |
| Итого: | | | | | 100 |

1.5. Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту Изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.6. Гарантийный ремонт Изделий осуществляется Поставщиком в период гарантийного срока.

Гарантийная замена Изделия и доставка Изделия после гарантийного ремонта производится Поставщиком по месту жительства Получателя либо по адресу пункта приема, указанного в гарантийном талоне. Гарантия Поставщика – не менее 12 месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта, либо замены изделия со дня обращения получателя не должен превышать 15 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков изделия осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделия в период гарантийного срока Поставщик должен осуществить замену такого Изделия. В связи с тем, что передача Изделия осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Поставщику по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема Получателей.

Прием Получателей по вопросам, касающимся выдачи и гарантийного ремонта Изделий, осуществляется Поставщиком по месту нахождения организованных Поставщиком пунктов приема (не менее 1 (одного)) на территории Санкт-Петербурга.

**2. Поставщик обязан:**

2.1. Поставлять Изделия для Получателей. Изделия должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделие подлежало обязательной сертификации, допускается поставка Изделия, имеющего действующий сертификат соответствия. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

2.2. Осуществлять поставку путем передачи Изделий Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

Сведения (фамилия, имя, отчество) о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

Изменения сведений о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения изменений.

В случае если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя (при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя (инвалида) не допускается).

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

2.3. Обеспечить возможность выдачи Изделий со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

2.4. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту.

Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга должны быть бесплатными для Получателей, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи, либо телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга; исключается возможность взимания оплаты за звонки Поставщиком.

2.5. Вести аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять такие аудиозаписи.

Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидами способа, места и времени доставки Изделия.

Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

2.6. При приеме-передаче Изделия осуществить его распаковку, приведение в товарный вид. Провести инструктаж Получателя об условиях и требованиях к эксплуатации Изделия.

2.7. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Изделий, в часы работы пунктов приема.

**3. Способ поставки:**

3.1. Поставщик передает Изделия Получателям следующими способами:

- по месту нахождения пунктов приема, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя,

- по месту нахождения Получателя.

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта (пунктов) приема).

3.2.1. Пункты приема должны быть организованы на момент заключения государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Изделий. Не позднее дня, следующего за днем заключения контракта, Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещения пунктов выдачи. Адреса и график работы пунктов должны быть указаны в приложении к государственному контракту.

Количество пунктов приема – не менее 1 (одного). Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

3.2.2. Вход в каждый пункт приема должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта.

Проход в пункты приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов (в случае необходимости, пункты приема должны быть оборудованы пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения инвалидов).

3.2.3. В случае выбора Получателем способа получения Изделия по месту нахождения пунктов приема, организованных Поставщиком, передача Изделия Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт приема с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

3.2.4. Передача Изделий Получателям должна производиться в каждом из пунктов приема не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы каждого из пунктов должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00.

3.3. В случае выбора Получателем способа получения Изделия путем передачи Изделия по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах административной границы субъекта, не менее чем с 10:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону, указанному в приложении к государственному контракту. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем, но не более 7 дней с даты обращения Получателя.

Поставщик обязан информировать Заказчика о невозможности доставки Изделия Получателю не позднее дня, следующего за днем доставки, согласованным с Получателем.

4. Заказчик вправе произвести проверку Изделий и соответствия пунктов приема требованиям государственного контракта начиная со дня, следующего за днем заключения контракта.

При проведении проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.

В день, следующий за днем заключения контракта, на пунктах приема должно находиться не менее 10% каждого вида изделий, предусмотренных контрактом.

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)
2. Возможна поставка кресел-колясок с различным шагом эффективной ширины сиденья в заданном диапазоне. [↑](#footnote-ref-2)
3. Возможна поставка кресел-колясок с различным шагом эффективной ширины сиденья в заданном диапазоне. [↑](#footnote-ref-3)