Предмет контракта: Поставка в 2018 году кресло-колясок с ручным приводом для больных ДЦП, проживающих на территории Челябинской области

| № | Номер вида ТСР | Наименование вида Товара | Требования к функциональным и техническим характеристикам товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для детей-инвалидов). | Кресла-коляски комнатные - техническое средство реабилитации, оснащенное системой сидения, предназначенное для персонального передвижения одного человека (пользователя), больных детским церебральным параличом, в условиях помещений. Рама кресло-коляски должна иметь возможность складывания без применения дополнительного инструмента. Спинка (опора спины) кресло-коляски должна быть регулируемая по высоте и по углу наклона до горизонтального положения. Кресло-коляска должна быть оснащена: - съемным креслом с возможность перестановки по- или против- хода движения. - мягким съемным подголовником с боковыми упорами, регулируемым по высоте; - ремнями безопасности, которые обеспечивают надежную фиксацию пользователя во всех рабочих положениях кресла-коляски; - боковыми фиксаторами туловища съемными, регулируемыми по ширине и высоте установки; - мягким съемным абдуктором с регулировкой глубины расположения; - съемным столиком для занятий; - подножками, регулируемыми по высоте и углу наклона; цельной опорой подножки с фиксирующими ремнями стопы; - поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими и иметь диаметр не менее не менее 200 мм, вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. - задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки, диаметр задних колес должен составлять не менее 300 мм и не более 320 мм; - задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. - стояночной системой торможения; - сиденье с регулировкой ширины, глубины и угла наклона; Ширина сиденья не менее 18 см. и не более 40 см. включительно (поставка не менее 3-х типоразмеров. Количество кресло-колясок определяется по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей получателя). Габаритные размеры кресло-коляски в рабочем (эксплуатационном) состоянии не должны превышать 1200*700*1200 мм. (Д*Ш*В). (ГОСТ Р 51083-2015) Номинальная нагрузка при равномерном распределении на сиденье для детей не менее 50 +/-1 кг. (ГОСТ Р 51083-2015) Масса полностью оснащенного кресла-коляски должна составлять не более 27 кг. | 200 |
| 2 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов). | Кресло-коляски прогулочные - техническое средство реабилитации, оснащенное системой сидения, предназначенное для персонального передвижения одного человека (пользователя), больного детским церебральным параличом, в условиях улиц. Рама кресло-коляски должна иметь возможность складывания без применения дополнительного инструмента. Спинка (опора спины) кресло-коляски должна быть регулируемая по высоте и по углу наклона до горизонтального положения. Кресло-коляска должна быть оснащена: - съемным креслом с возможность перестановки по- или против- хода движения. - мягким съемным подголовником с боковыми упорами, регулируемым по высоте; - ремнями безопасности, которые обеспечивают надежную фиксацию пользователя во всех рабочих положениях кресла-коляски; - боковыми фиксаторами туловища съемными, регулируемыми по ширине и высоте установки; - мягким съемным абдуктором с регулировкой глубины расположения; - съемным капюшоном; - дождевиком; - подножками, регулируемыми по высоте и углу наклона; цельной опорой подножки с фиксирующими ремнями стопы; - поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими и иметь диаметр не менее не менее 200 мм, вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. - задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки, диаметр задних колес должен составлять не менее 300 мм и не более 320 мм; - задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. - стояночной системой торможения; - сиденье с регулировкой ширины, глубины и угла наклона; Ширина сиденья не менее 18 см. и не более 40 см. включительно (поставка не менее 3-х типоразмеров. Количество кресло-колясок определяется по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей получателя). Габаритные размеры кресло-коляски в рабочем (эксплуатационном) состоянии не должны превышать 1200*700*1200 мм. (Д*Ш*В). (ГОСТ Р 51083-2015) Номинальная нагрузка при равномерном распределении на сиденье для детей не менее 50 +/-1 кг. (ГОСТ Р 51083-2015) Масса полностью оснащенного кресла-коляски должна составлять не более 27 кг. | 200 |
| ИТОГО: |  | 400 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества Товара.

В национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» выделяют  кресла-коляски с ручным приводом класс 12 22.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от прав третьих лиц.

Поставщик обеспечивает Получателей гарантийным талоном и информирует их об условиях проведения гарантийного обслуживания Товара, предоставляет гарантию на передаваемый Товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в кресло-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок гарантии на весь товар – не менее 2 лет со дня передачи Товара Получателю и оформления Акта сдачи - приемки Товара Получателем.

Текущее обслуживание Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Если Товар выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством.

Требования к безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Кресло-коляски должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части кресло-колясок, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Кресло-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресла-коляски должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Элементы мягкой обивки кресло-колясок должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресло-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств и положения тела».

В соответствии с ГОСТ  Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования» все регулируемые размеры кресла-коляски, как можно ближе должны быть установлены к контрольным значениям настройки согласно табл.1, п.7.3.2.

Поворотные колеса кресло-коляски должны быть самоориентирующимися  и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко и без заеданий. На ободьях ведущих колес кресел-колясок с пневматическими шинами должна быть нанесена маркировка с обозначением максимального давления воздуха в шинах в Ра.

На шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размеров.

Документация, предоставляемая изготовителем кресло-коляски, должна быть выполнена на официальном языке страны, в которую экспортируется кресло-коляска, и должна включать:

а) паспорт кресло-коляски;

б) описание отличий данной модификации (при наличии);

в) описание особенностей применения кресло-коляски (например, максимальная масса пользователя кресло-коляски);

г) гарантии на детали кресло-коляски;

д) информацию, которая необходима для сервисного обслуживания и ремонта кресло-коляски и для замены деталей;

е) инструкцию для пользователя.

На каждое кресло-коляску наносят маркировку, содержащую как минимум: должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- дата изготовления кресла-коляски (год, месяц);

- ограничение использования (предельная масса пользователя, вне или внутри помещения);

- надпись «Сделано в ____»:

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации, а также другие данные, определенные изготовителем кресла-коляски.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Качество товара подтверждается декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Упаковка кресла-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресло-коляски во время хранения и транспортировки до места назначения.

Транспортирование кресел-колясок осуществляют крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Место и условия поставки товара:

Место доставки Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка до места жительства Получателей (на условиях DDР), проживающих на территории г. Челябинска и Челябинской области;

- по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Поставщика.

Срок и условия поставки товара: не позднее 30.09.2018. Датой поставки является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта сдачи-приемки Товара.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

Поставщик должен при передаче Товара распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что она соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передачи кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Срок и порядок оплаты поставляемого товара:

В цену контракта включены все затраты  на поставку товара, в том числе, затраты на доставку до места жительства Получателей, пунктов выдачи, разгрузку, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, других расходов, связанных с выполнением Поставщиком своих обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после поставки всего Товара и подписания Акта сдачи-приемки Товара, передает Заказчику документы для оплаты.

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления со счета денежных средств не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных: счет, счета-фактуры (для плательщиков НДС)*, Акта сдачи - приемки Товара, Реестра выдачи Товара (представляется также в электронном виде), отрывного талона к Направлению, копии документа, подтверждающего полномочия представителя Получателя, если Товар выдан представителю, и подписания Заказчиком Акта поставки Товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

*указывается нужное на этапе заключения контракта

Источник финансирования:  средства Федерального бюджета Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии денежных средств, полученных по межбюджетным трансфертам на данный вид расходов и соответствующую целевую статью.