Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности, размерам, упаковке, отгрузке, транспортировке товара.

Требования к техническим характеристикам.

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов, приводимое в движение мускульной силой пользователя.

Кресла-коляски с ручным приводом должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов, в частности требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4; ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015; ГОСТ Р 51083-2015.

Кресла-коляски с ручным приводом должны быть оборудованы стояночной и при необходимости рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную ее остановку.

Стояночная тормозная система должна обеспечивать надежное удержание кресла-коляски с ручным приводом с пользователем в заторможенном состоянии на плоскости с уклоном до 10°.

Ведущие колеса кресла-коляски с ручным приводом должны вращаться на горизонтальной оси без заедания при приложении усилия, значение которого составляет 0,35 Н, а в заторможенном состоянии не должны проворачиваться при приложении усилия, значение которого составляет 150 (±1) Н.

Шины колес кресла-коляски с ручным приводом должны плотно прилегать к бортам ободьев по всей окружности колеса.

Кресла-коляски с ручным приводом должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок с ручным приводом не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся.

Металлические части кресел-колясок с ручным приводом должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов и иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303.

Наружные поверхности кресел-колясок  с ручным приводом должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке

Маркировка

На  кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-1996 «Кресла-коляски. Требования к информационному описанию, документированию и маркировке»,  ГОСТ 12969, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись  страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Требования к упаковке

Упаковка поставляемого товара (продукции) должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении.

Поставщик должен:

При передаче кресла-коляски распаковать ее, привести изделие в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передаче изделия Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации товара: Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента передачи ее Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок кресла-коляски с ручным приводом не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок покрышек передних и задних колес должен быть не менее 12 месяцев.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем), должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30 дней.

| Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для детей-инвалидов) по типу трость | Кресло-коляска для инвалидов должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях помещения. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Кресло-коляска должна быть оснащена: -мягким подголовником, регулируемым по высоте, -фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с 5 точками крепления, -откидными, регулируемыми по длине голени подножками, -стояночными тормозами для задних колес, -ручками для сопровождающего лица, -передними поворотными колесами с фиксатором с цельнолитыми либо пневматическими шинами, -быстросъемными (без применения инструмента) задними колесами с цельнолитыми либо пневматическими шинами, -ремнями-натяжителями, регулирующими жесткость спинки коляски, - упором, облегчающим заезд на препятствие для сопровождающего лица. Поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Обивка сиденья и спинки должны быть выполнены из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки должна быть съемная. Кресло-коляска должна иметь фиксированный угол наклона сиденья 30 градусов. Глубина сиденья должна быть регулируемой в диапазоне от 265 мм до 365 мм. Кресло-коляска должна быть оснащена столик Характеристики кресла-коляски: Ширина сиденья 350 мм. Грузоподъемность коляски не менее 45 кг. Вес коляски не более 16 кг. | 10 |
| 2. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для детей-инвалидов) | Кресло-коляска для инвалидов должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях помещений. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть складной, изготовленной из алюминиевого сплава и иметь эмалевое покрытие. Кресло-коляски должны быть представлены в двух типоразмерах, а именно, ширина сидений должна быть регулируемой в диапазоне: 280мм –320мм; 320мм –380 мм. Грузоподъемность не менее 60 кг. Кресло-коляска должна быть оснащена: - съемной, откидной ножной опорой; - рычагами стояночного тормоза слева и справа; - колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; - пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку; - сиденье - съемное, с возможностью регулировки по ширине и глубине, выполнено из высококачественного пластика, иметь возможность переустановки сиденья по и против движения; - спинка сиденья - с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте; - обивка сиденья съемная, из прочной нейлоновой, дышащей, ячеистой ткани - сиденье оснащено мягким, съемным абдуктором. | 18 |
| 3. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов) по типу трость | Кресло-коляска для инвалидов должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом на дорогах с твердым покрытием. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Кресло-коляска должна быть оснащена: -мягким подголовником, регулируемым по высоте, -фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с 5 точками крепления, -откидными, регулируемыми по длине голени подножками, -стояночными тормозами для задних колес, -ручками для сопровождающего лица, -передними поворотными колесами с фиксатором с цельнолитыми либо пневматическими шинами, -быстросъемными (без применения инструмента) задними колесами с цельнолитыми либо пневматическими шинами , -ремнями-натяжителями, регулирующими жесткость спинки коляски, - упором, облегчающим заезд на препятствие для сопровождающего лица. Поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Обивка сиденья и спинки должны быть выполнены из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки должна быть съемная. Кресло-коляска должна иметь имеет фиксированный угол наклона сиденья 30 градусов. Глубина сиденья должна быть регулируемой в диапазоне от 265 мм до 365 мм. Кресло-коляска должна быть оснащена капюшоном Характеристики кресла-коляски: Ширина сиденья 350 мм. Грузоподъемность коляски не менее 45 кг. Вес коляски не более 16 кг. | 12 |
| 4.Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов) | Кресло-коляска для инвалидов должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом на дорогах с твердым покрытием. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть складной, изготовленной из алюминиевого сплава и иметь эмалевое покрытие. Кресло-коляски должны быть представлены в двух типоразмерах, а именно, ширина сидений должна быть регулируемой в диапазоне: 280мм –320мм 320мм –380 мм Грузоподъемность не менее 60 кг Кресло-коляска должна быть оснащена: - съемной, откидной ножной опорой; - рычагами стояночного тормоза слева и справа; - колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; - пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку; - сиденье - съемное, с возможностью регулировки по ширине и глубине, выполнено из высококачественного пластика, иметь возможность переустановки сиденья по и против движения; - спинка сиденья - с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте; - обивка сиденья съемная, из прочной нейлоновой, дышащей, ячеистой ткани - сиденье оснащено мягким, съемным абдуктором. | 28 |
| 5.Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения инвалидов, как самостоятельно, так и с посторонней помощью на улице по дорогам с твердым покрытием. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. Подушки спинки и сидения кресла-коляски должны быть съемные. Кресло-коляска должна быть оснащена двумя стояночными тормозами на приводные колеса регулируемыми по горизонтали. Для облегчения посадки-высадки, а также уменьшения длины коляски подножки должны быть откидными и съемными, регулируемыми по высоте. Опоры для стоп должны соединяться в единую опору. Подножки должны быть оснащены ремнями – упорами для стоп. Опоры для стоп должны быть регулируемыми по углу наклона. В конструкции кресла-коляски должны быть предусмотрены откидывающиеся, регулируемые по вертикали и горизонтали, съемные мягкие подлокотники. Кресло-коляска должна комплектоваться быстросъемными (без применения инструмента) приводными (задними) колесами с цельнолитыми либо пневматическими шинами, регулируемыми по вертикали и горизонтали за счет использования многофункционального адаптера обеспечивающего индивидуальные регулировки кресла-коляски. Задние колеса должны иметь обода для приведения кресла-коляски в движение. Вилки передних колес должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, регулируемые по углу наклона. Передние колеса должны быть с цельнолитыми либо пневматическими шинами регулируемые по высоте не менее чем в 3х положениях. Конструкция кресла-коляски должна предусматривать регулировку спинки по высоте в диапазоне от 400 мм до 460 мм (от материала обивки сидения). Спинка должна быть оснащена ремнями-натяжителями, регулируемой длины. Сидение должно быть регулируемым по глубине и по высоте Кресло-коляска также должна быть оснащена съёмными, регулируемыми по высоте ручками для толкания сопровождающим лицом. Коляска должна быть оснащена ремнем безопасности. Кресло-коляска должна быть оснащена антиопоркидывателями на колесной опоре съемными, регулируемыми по высоте. Вес кресла-коляски не более 22 кг. Грузоподъемность кресла-коляски не менее 130 кг. Ширина сиденья – 2 типоразмера: 43 см, 45,5 см (по выбору получателей). | 3 |
| ИТОГО | 71 |

Требования к месту и условиям поставки Товара:

- предоставление инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства (нахождения), по месту нахождения пунктов выдачи) в пределах Тамбовской области;

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- отражение в акте передачи инвалидам технического средства реабилитации реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

- информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.

Дополнительные условия

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданных после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

Место поставки товара – товар поставляется получателю по месту жительства (нахождения) в пределах Тамбовской области или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Тамбовской области.

Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

Срок поставки получателям - в течение 30 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30.10.2018.