Техническое задание

на поставку пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве

и (или) профессиональных заболеваний слуховых аппаратов,

включая их подбор и настройку

1. Предмет размещения заказа

поставка пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве

и (или) профессиональных заболеваний слуховых аппаратов,

включая их подбор и настройку

2. Требования к количеству слуховых аппаратов.

Количество слуховых аппаратов составляет 469 (четыреста шестьдесят девять) штук.

3. Требования к слуховым аппаратам, гарантийный срок.

Слуховые аппараты должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

Слуховые аппараты должны быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Гарантийный срок на поставляемые слуховые аппараты должен составлять не менее 12 месяцев.

4. Требования к техническим и (или) функциональным характеристикам.

| № п/п | Наименование слухового аппарата | Технические и (или) функциональные характеристики | Требование о соответствии действующим ГОСТам | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 125 дБ Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 60 дБ Частотный диапазон: должен быть от 0,1 кГц до 6,5 кГц (диапазон может быть расширен) Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: - должно быть не менее 8 Количество программ прослушивания: - должно быть не менее 3 Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Дополнительное усиление речевого диапазона частот в зависимости от уровня интенсивности входного сигнала; Беспроводную бинауральную синхронизацию переключения программ и регулировки громкости; Регистрацию данных о режимах работы слухового аппарата; Слуховой аппарат должен иметь: Систему микрофонов с функцией адаптивной направленности; Индукционную телефонную катушку; Автоматическую программу переключения слухового аппарата в режим работы с телефоном; Автоматическую программу плавного изменения настроек слухового аппарата в зависимости от окружающей акустической обстановки; Слуховой аппарат должен подавлять: Обратную акустическую связь; Высокоинтенсивный шум; Высокоинтенсивные кратковременные звуки; Шум ветра; | - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 3,4); - ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»; - ГОСТ Р 52770-2016. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; - ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2.Требования к обращению с животными - ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 52 |
| 2. | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 135 дБ Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 61 дБ Частотный диапазон: должен быть от 0,1 кГц до 5,5 кГц (диапазон может быть расширен) Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: должно быть не менее 8 Количество программ прослушивания: должно быть не менее 3 Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Цифровой компрессии динамического диапазона; Изменения чувствительности микрофона в направление полезного, не шумового, источника звука; Изменения интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука; Адаптивного подавления акустической обратной связи; Беспроводной передачи данных о изменении положения регулятора громкости и кнопки переключения программ на парный слуховой аппарат, при бинауральном слухопротезировании, для синхронизации уровня громкости и акустической программы; Адаптивного широкополосного автоматического ограничения выходного уровня звукового давления; Подавления шума ветра; Автоматического переключения в режим разговора по телефону; Регистрации данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня; Звукового сопровождения режимов работы; Слуховой аппарат должен иметь: катушку индуктивности; кнопка переключения программ прослушивания; оперативный регулятор громкости; | - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 3,4); - ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»; | 26 |
| 3. | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 125 дБ Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 52 дБ Частотный диапазон: должен быть от 0,1 кГц до 6,5 кГц (диапазон может быть расширен) Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: - должно быть не менее 8 Количество программ прослушивания: -должно быть не менее 3 Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Цифровой компрессии динамического диапазона; Изменения чувствительности микрофона в направление полезного, не шумового, источника звука; Изменения интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука; Адаптивного подавления акустической обратной связи; Беспроводной передачи данных о изменении положения регулятора громкости и кнопки переключения программ на парный слуховой аппарат, при бинауральном слухопротезировании, для синхронизации уровня громкости и акустической программы; Адаптивного широкополосного автоматического ограничения выходного уровня звукового давления; Подавления шума ветра; Автоматического переключения в режим разговора по телефону; Регистрации данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня; Звукового сопровождения режимов работы; Слуховой аппарат должен иметь: катушку индуктивности; кнопка переключения программ прослушивания; оперативный регулятор громкости; | - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 3,4); - ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»; - ГОСТ Р 52770-2016. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; - ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2.Требования к обращению с животными - ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» | 70 |
| 4. | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 140 дБ Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 75 дБ Частотный диапазон: должен быть от 0,1 кГц до 5,5 кГц (диапазон может быть расширен) Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: должно быть не менее 16 Количество программ прослушивания: должно быть не менее 3 Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Цифровой компрессии динамического диапазона; Изменения чувствительности микрофона в направление полезного, не шумового, источника звука; Изменения интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука; Адаптивного подавления акустической обратной связи; Автоматической настройки параметров работы слухового аппарата в зависимости окружающей акустической обстановки; Автоматического выбора оптимальной предустановленной программы в зависимости от окружающей акустической обстановки; Беспроводной передачи данных о изменении положения регулятора громкости и кнопки переключения программ на парный слуховой аппарат, при бинауральном слухопротезировании, для синхронизации уровня громкости и акустической программы; Обучения пользовательским настройкам; Подавления импульсных звуков; Подавления шума ветра; Беспроводной бинауральной функции улучшения разборчивости речи во время телефонного разговора; Автоматического переключения в режим работы с телефонным аппаратом; Регистрации данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня; Совместимости с ФМ-системами; Звукового сопровождения режимов работы; Слуховой аппарат должен иметь: катушку индуктивности; кнопка переключения программ прослушивания; оперативный регулятор громкости; | - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 3,4); - ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»; | 34 |
| 5. | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90):должен быть не менее 123 дБ Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 63 дБ Частотный диапазон: должен быть от 0,2 кГц до 6,0 кГц (диапазон может быть расширен) Тип обработки цифрового сигнала: должен быть многоканальный (должен иметь не менее 20 каналов цифровой обработки сигнала) или бесканальный; Количество программ прослушивания: - должно быть не менее 3 Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Изменения чувствительности микрофона в направление полезного, не шумового, источника звука; Изменения интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука; Адаптивного подавления акустической обратной связи; Автоматической настройки параметров работы слухового аппарата в зависимости окружающей акустической обстановки; Подавления шума ветра; Регистрации данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Звукового сопровождения режимов работы; Слуховой аппарат должен иметь: катушку индуктивности; кнопка переключения программ прослушивания и регулировки громкости; | - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 3,4); - ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»; - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; - ГОСТ ISO 10993-9-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации»; - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; - ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»; - ГОСТ ISO 10993-18-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов» | 64 |
| 6. | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 130 дБ Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 70 дБ Частотный диапазон: должен быть от 0,2 кГц до 5,5 кГц (диапазон может быть расширен) Тип обработки цифрового сигнала: должен быть многоканальный (должно быть не менее 20 каналов цифровой обработки сигнала) или бесканальный; Количество программ прослушивания: должно быть не менее 3 Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Изменения интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука; Адаптивного подавления акустической обратной связи; Автоматической настройки параметров работы слухового аппарата в зависимости окружающей акустической обстановки; Подавления шума ветра; Регистрации данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Звукового сопровождения режимов работы; Слуховой аппарат должен иметь: катушку индуктивности; кнопка переключения программ прослушивания и регулировки громкости; | - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 3,4); - ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»; - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; - ГОСТ ISO 10993-9-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации»; - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; - ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»; - ГОСТ ISO 10993-18-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов» | 40 |
| 7. | Слуховой аппарат цифровой средней мощности | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 120 дБ Максимальное акустическое усиление: должен быть не менее 60 дБ Частотный диапазон: должен быть от 0,2 кГц до 5,8 кГц (диапазон может быть расширен) Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: - должно быть не менее 7 Количество программ прослушивания: - должно быть не менее 3 Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Цифровой компрессии динамического диапазона; Изменения чувствительности микрофона в направление полезного, не шумового, источника звука; Изменения интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука; Адаптивного подавления акустической обратной связи; Адаптивного широкополосного автоматического ограничения выходного уровня звукового давления; Автоматического переключения в режим разговора по телефону; Регистрации данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня; Звукового сопровождения режимов работы; Слуховой аппарат должен иметь: катушку индуктивности; кнопка переключения программ прослушивания; оперативный регулятор громкости; | - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 3,4); - ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»; - ГОСТ Р 52770-2016. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; - ГОСТ ISO 10993-9-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации»; - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; - ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»; - ГОСТ ISO 10993-13-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деградации полимерных медицинских изделий»; - ГОСТ ISO 10993-18-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов»; | 60 |
| 8. | Слуховой аппарат цифровой мощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 133 дБ Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 71 дБ Частотный диапазон: должен быть от 0,15 кГц до 5,0 кГц (диапазон может быть расширен) Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Возможность открытого протезирования. Слуховой аппарат должен иметь: Адаптивную автоматическую программу приоритетных стратегий обработки акустического сигнала; Микрофон с функцией адаптивной направленности; Оперативный регулятор громкости; Кнопку переключения программ; Индукционную телефонную катушку; Автоматическую программу переключения слухового аппарата в режим работы с телефоном; Слуховой аппарат должен подавлять: Адаптивно шумовой сигнал; Шум низкого уровня; Адаптивно обратную акустическую связь; | - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 3,4); - ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»; - ГОСТ Р 52770-2016. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; - ГОСТ ISO 10993-9-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации»; - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; - ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»; - ГОСТ ISO 10993-13-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деградации полимерных медицинских изделий»; - ГОСТ ISO 10993-18-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов»; | 42 |
| 9. | Слуховой аппарат цифровой сверхмощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 142 дБ Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 75 дБ Частотный диапазон: должен быть от 0,1 кГц до 5,5 кГц (диапазон может быть расширен) Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: - должно быть не менее 16 Количество программ прослушивания: - должно быть не менее 3 Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Трансформацию высокочастотного диапазона звуков в низкочастотный диапазон слуха; Эмуляцию функции усиления ушной раковины; Возможность пользовательского управления направленностью микрофонов; Беспроводную бинауральную синхронизацию переключения программ и регулировки громкости; Слуховой аппарат должен иметь: Систему микрофонов с функцией адаптивной направленности; Автоматическую программу плавного изменения настроек слухового аппарата в зависимости от окружающей акустической обстановки; Цифровой регулятор громкости с частотной избирательностью; Адаптивную программу пространственного шумоподавления с формированием направленности микрофонов. Индукционную телефонную катушку; Автоматическую программу переключения слухового аппарата в режим работы с телефоном; Слуховой аппарат должен подавлять: Обратную акустическую связь; Высокоинтенсивный шум; Высокоинтенсивные кратковременные звуки; Шум ветра; | - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 3,4); - ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»; - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования» - ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» - ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»; - ГОСТ ISO 10993-18-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов» | 29 |
| 10. | Слуховой аппарат цифровой средней мощности | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 122 дБ Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 48 дБ Частотный диапазон: должен быть от 0,1 кГц до 7,0 кГц (диапазон может быть расширен) Тип обработки цифрового сигнала: - должен быть бесканальный или многоканальный (количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: - должно быть не менее 16) Количество программ прослушивания: - должно быть не менее 3 Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Регистрацию данных о режимах работы слухового аппарата; Возможность беспроводной бинауральной синхронизации переключения программ и регулировки громкости; Слуховой аппарат должен иметь : Систему микрофонов с функцией автоматической направленности; Мульти-акустическую программу автоматической адаптации к окружающей среде; Индукционную телефонную катушку; Автоматическую программу переключения слухового аппарата в режим работы с телефоном; Корпус обеспечивающий защиту от попадания влаги и пыли во внутрь; Слуховой аппарат должен подавлять: Адаптивно шумовой сигнал; Адаптивно обратную акустическую связь; Шум низкого уровня; Шум ветра; | - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 3,4); - ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»; - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования» | 27 |
| 11. | Слуховой аппарат цифровой слабой мощности | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 135 дБ Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 40 дБ Частотный диапазон: должен быть от 0,1 кГц до 6,8 кГц (диапазон может быть расширен) Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: - должно быть не менее 3 Количество программ прослушивания: - должно быть не менее 3 Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Регистрацию данных о режимах работы слухового аппарата; Возможность беспроводной бинауральной синхронизации переключения программ и регулировки громкости; Слуховой аппарат должен иметь : Систему микрофонов с функцией автоматической направленности; Индукционную телефонную катушку; Автоматическую программу переключения слухового аппарата в режим работы с телефоном; Корпус обеспечивающий защиту от попадания влаги и пыли во внутрь; Слуховой аппарат должен подавлять: Адаптивно шумовой сигнал; Адаптивно обратную акустическую связь; Шум низкого уровня; Шум ветра; | - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 3,4); - ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»; - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования» | 25 |
| Итого: | 469 |

В выдаваемый комплект должны включаться: слуховой аппарат, индивидуальный ушной вкладыш и элементы питания.

5. Общие требования в рамках исполнения контракта.

Поставщик обязан:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения государственного контракта предоставить по требованию Заказчика весь объем выдаваемых слуховых аппаратов для экспертизы соответствия условий технической документации на слуховые аппараты условиям технического задания;

- осуществлять поставку слуховых аппаратов на условиях, предусмотренных государственным контрактом;

- осуществлять прием Получателей, подбор и выдачу слуховых аппаратов Получателям без дополнительной оплаты и увеличения цены контракта.

Поставщик обязан предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней          с даты подписания Контракта:

- на все слуховые аппараты копии регистрационных удостоверений в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказом Минздрава России от 14.10.2013 г. №737н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной и по государственной регистрации медицинских изделий» и (или) копию сертификата соответствия в соответствии с постановлением Правительства от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- копию гражданско-правового договора с субподрядчиком, в случае привлечения его для исполнения Контракта;

- копию лицензии Поставщика или субподрядчика (при его привлечении) на осуществление медицинской деятельности, в том числе на осуществление специализированной медицинской помощи по профилю «сурдология-оториноларингология».

Поставщик обязан предоставить Заказчику в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта информацию в письменном виде об адресе одного или нескольких пунктов приема Получателей, организованных Поставщиком и расположенных на территории Самарской области, их контактных телефонах, режиме (времени) работы.

6. Место поставки, условия выдачи и приемки.

Поставка с подбором и настройкой слуховых аппаратов Получателям должна осуществляться на территории Самарской области в одном или нескольких пунктах приема Получателей, организованных Поставщиком.

Поставщик своими силами и за свой счёт сам и (или) с привлечением субподрядчика обязан проводить прием Получателей, подбор, настройку и выдачу слуховых аппаратов Получателям в соответствии с Программой реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и заключением сурдолога, а также настройку и инструктирование по его использованию.

Выдача слухового аппарата должна производиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Филиалом Заказчика, и не позднее 14 декабря 2018 года включительно.

При выдачи слухового аппарата Получателю должен оформляться Акт сдачи-приемки Товара, который должен подписываться Поставщиком и Получателем.

Указанный акт должен оформляться в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Филиалу Заказчика, второй остается у Поставщика, третий – у Получателя. Датой поставки слухового аппарата по Контракту будет являться дата подписания Поставщиком и Получателем Акта сдачи-приемки Товара.

7. Требования к упаковке.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования.