Заказ на товар

Кресло-коляска с ручным приводом для детей-инвалидов больных ДЦП прогулочная,                     (далее - ТСР, кресло-коляска), предназначено для передвижения при помощи сопровождающего лица по дорогам с любой поверхностью, по медицинским показаниям.

Количество поставляемого товара – 40 штук.

Описание:

Рама кресла-коляски – изготовлена из высокопрочных труб металлического сплава.

Конструкция кресла-коляски складная без применения инструмента.

Обивка сиденья и спинки съемные.

Кресло-коляска оснащена:

- спинкой откидной, регулируемой по углу наклона,

- мягким подголовником, регулируемым по высоте,

- мягким сиденьем или сиденьем с противопролежневой подушкой,

- регулируемой глубиной сиденья,

- съемным абдуктором,

- откидными, регулируемыми по длине голени подножками,

- фиксирующим ремнем для туловища,

-стояночными тормозами,

-ручками для сопровождающего лица,

-передними поворотными колесами,

-быстросъемными задними колесами,

- колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами,

- амортизацией задних колес,

- тормозами,

- съемным капором-капюшоном защитным,

- корзиной для вещей.

Технические характеристики:

- высота спинки – не более 610 мм,

- глубина сидения, с возможностью регулировки: минимальное значение - не более 200 мм, максимальное значение – не менее 300 мм,

- эффективная ширина сиденья: 26 см +/- 1 см, 28 см +/- 1 см, 30 см +/- 1 см, 32 см +/- 1 см, 34 см +/- 1 см, 36 см +/- 1 см,38 см +/- 1 см, поставляется в 7 типоразмерах,

- фиксирующий ремень для туловища не менее чем с 3 точками крепления,

- угол наклона спинки, с возможностью регулировки: минимальное значение - не более 90˚, максимальное значение - не менее 165˚,

- кресло-коляска должна быть предназначена для пользователя с максимальной массой                  не менее 50 кг,

Масса кресло-коляски - не более 20 кг.

Требования к безопасности кресел-колясок:

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

В комплекте с креслом-коляской передается:

- руководством пользователя (паспорт) на русском языке (содержащий описание и правила эксплуатации товара);

- гарантийным талоном на сервисное обслуживание.