Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (слуховых аппаратов цифровых заушных сверхмощных, средней и слабой мощности) для обеспечения ими инвалидов в 2018 году

| Наименование технического средства реабилитации | Кол-во (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный. Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не менее 0,10 кГц-4,0 кГц. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4, программ прослушивания - не менее 4. Максимальный выходной уровень звукового давления при входном уровне звукового давления равном 90 дБ (ВУЗД 90) слуховых аппаратов не менее 138 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 80 дБ. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: - подавление шумов микрофона; - элементы питания; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; - телефонная катушка. | 79 | 11 929,76 | 942 451,04 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный для детей-инвалидов. Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90) должен быть: не менее 140 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть: не менее 75 дБ. Частотный диапазон должен быть: не уже 0,1 – 4,9 кГц. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала должно быть: - не менее 6. Количество программ прослушивания должно быть: - не менее 2. Должно быть наличие: - сжатие высокочастотных звуков и перемещение в область слышимых пациентом частот; - адаптивная система шумоподавления; - адаптивное подавление акустической обратной связи; - адаптивная программа автоматической настройки параметров слухового аппарата в зависимости от окружающей обстановки; -адаптивная направленность; - адаптивная программа пространственного шумоподавления с формированием направленности микрофонов; - бинауральная синхронизация регулировки громкости и переключения программ;- водостойкость; - программа автоматического переключения в режим телефон;- катушка индуктивности. | 12 | 27 059,00 | 324 708,00 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный средней мощности для детей-инвалидов. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не более 130 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 60 дБ. Частотный диапазон должен быть не уже 0,1-6,0 кГц. Количество каналов цифровой обработки звука должно быть не менее 16. Количество программ прослушивания должно быть не менее 3. Должно быть наличие: - система микрофонов с многоканальной адаптивной направленностью;- адаптивное подавление обратной акустической связи;- адаптивная система шумоподавления с функцией выделения речи;- подавление внезапных резких шумов неречевого диапазона;- беспроводная бинауральная синхронизация переключения программ и регулировки громкости;- функция подавления шума ветра;- автоматическая программа плавного изменения направленности системы микрофонов в зависимости от окружающей акустической обстановки;-индукционная телефонная катушка;- автоматическая программа переключения слухового аппарата в режим работы с телефоном;- регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата;- снижение шумов микрофона и шумов низкого уровня;- звуковое сопровождение режимов работы;- катушка индуктивности;- кнопка переключения программ прослушивания;- оперативный регулятор громкости. | 19 | 19 567,33 | 371 779,27 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный средней и слабой мощности. Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не менее 0,1 - 7,1 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов не менее 120 не более 130 дБ. Максимальное усиление не более 65 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 3. Количество программ прослушивания не менее 3. | 131 | 7 546,22 | 988 554,82 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный средней мощности. Слуховые аппараты средней мощности должны иметь диапазон частот не менее 0,1 – 5,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 123 не более 129 дБ. Максимальное акустическое усиление – не менее 60 дБ Тип аппарата - цифровой программируемый. Тип обработки звукового сигнала - не менее 7 каналов цифровой обработки (или бесканальный). Количество программ прослушивания не менее 3. Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: -адаптивную систему шумоподавления; - адаптивное подавление обратной связи; - адаптивную направленность; - мульти-акустическую программу автоматической адаптации к окружающей среде; -подавление шума ветра; -регистрацию данных о режиме работы слухового аппарата. | 138 | 12 446,70 | 1 717 644,60 |
| Итого: | 379 |  | 4 345 137,73 |

При выдаче слуховых аппаратов Получателю, Поставщик обязан обеспечить инструктаж и консультативную помощь по правильному пользованию Товаром.

Требования к качеству и безопасности товара

# Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия". ГОСТ Р 51024-2012 "Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 "Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей". ГОСТ Р 51407-99 "Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний". ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Слуховые аппараты должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Маркировка упаковки слуховых аппаратов должна включать:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Гарантийный срок слуховых аппаратов составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю.

Общее количество 379 штук на сумму 4 345 137,73 (Четыре миллиона триста сорок пять тысяч сто тридцать семь рублей 73 коп.).

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном(ых) пункте (пунктах), располагающемся(ихся) в помещении(ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном(ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».