**Электронный аукцион**

**Поставка слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов**

**Техническое задание**

Слуховые аппараты представлены в «ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» и «ГОСТ Р 51024-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими их качественные характеристики.

Слуховой аппарат должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 215н – не менее 4 лет.

Гарантийный срок эксплуатации слухового аппарата должен быть не менее 24 месяцев.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Поставка осуществляется путём передачи инвалиду настроенного слухового аппарата на территории **Республики Алтай, г. Горно-Алтайска по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) или Майминского района, с.Майма по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).**

При поставке Поставщик должен (самостоятельно или с помощью соисполнителя по договору) обучить инвалида правилам пользования слуховым аппаратом, обеспечить инструктаж и консультативную помощь.

Требования, предъявляемые к условиям поставки, должны соблюдаться соисполнителем в случае его привлечения.

Количество закупаемого товара: 108 штук (аппаратов).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики |
| Слуховые аппараты заушные сверхмощные (цифровые слуховые аппараты широкополосные многоканальные). | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь границы диапазона частот не более 0,1и не менее 4,85 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания не менее 3-х.  Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 139 дБ.  Максимальное усиление не менее 81 дБ.  Должны иметь следующие дополнительные функции:  - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие  - система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью с интегрированной функцией подавления шума ветра – наличие  - двойное подавление обратной связи без снижения усиления с контролем свиста – наличие  - система шумоподавления, выявляющая и устраняющая фоновые шумы – наличие  - компрессия широкого динамического диапазона – наличие  - возможность переконфигурации СА в линейный режим (мягкое\ сильное пикклиппирование) – наличие  - дневник регистрации данных по результатам ношения СА – наличие  - экспансия - наличие  - In-situ аудиометрия – наличие  - аудиовход – наличие  - автоматическое переключение в режим разговора по телефону – наличие  - умный старт – наличие  - нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет СА от воздействия факторов внешней среды – наличие  - вкл\ выкл с помощью батарейного отсека – наличие  - аналоговый регулятор громкости – наличие  Должны иметь следующие дополнительные параметры:  - не менее 6-ти независимых частотных регулировок (ограничения) ВУЗД - наличие  - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - наличие  - значение компрессии - наличие  - диапазон регулятора громкости - наличие  - режим телефонной катушки - наличие  - звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие.  Слуховые аппараты поставляются в комплектации: слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 ушной вкладыш. |

Место (поставки) доставки товаров: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) или Республика Алтай, Майминский район, с.Майма по месту нахождения Поставщика (соисполнителя)

Срок поставки: поставка осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня обращения Получателя к Поставщику с момента заключения Контракта по 20.09.2018г.