**4. Краткое изложение условий контракта:**

**4.1. Наименование и описание объекта закупки:**

Слуховые аппараты с ушными вкладышами индивидуального изготовления (далее - ТСР), включая услуги по индивидуальной настройке слуховых аппаратов.

ТСР предназначены для компенсации потерь слуха.

Общее количество поставляемых ТСР – **330** штук.

**1.)** Слуховые аппараты **цифровые заушные сверхмощные** с ушными вкладышами индивидуального изготовления. Количество – **190** штук.

**Технические характеристики:**

Слуховой аппарат предназначен для компенсации тяжелой потери слуха.

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | Нижняя граница не более 0,2 кГцВерхняя граница не менее 4,0 кГц |
| Максимальный ВУЗД 90 | От 140 дБ  |
| Максимальное акустическое усиление | От 80 дБ  |
| Количество каналов цифровой обработки звука | Не менее 5 |
| Количество программ прослушивания | Не менее 3 |
| Система динамического подавления обратной связи  | Наличие |
| Система шумоподавления | Наличие |
| Функция обнаружения телефона | Наличие  |
| Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами | Наличие |
| Элементы питания | Наличие |
| Комплект поставки слухового аппарата | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный – 1 шт.Ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт.Элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата. |

**2.)** Слуховые аппараты **цифровые заушные мощные** с ушными вкладышами индивидуального изготовления. Количество – **120** штук.

**Технические характеристики:**

Слуховой аппарат предназначен для компенсации сильной потери слуха.

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | Нижняя граница не более 0,2 кГцВерхняя граница не менее 5,0 кГц |
| Максимальный ВУЗД 90  | От 130 до 135 дБ |
| Максимальное акустическое усиление | От 60 до 70 дБ |
| Количество каналов цифровой обработки звука | Не менее 4 |
| Количество программ прослушивания | Не менее 3 |
| Система адаптивного шумоподавления | Наличие |
| Система динамического подавления обратной связи  | Наличие |
| Направленный микрофон (Адаптивная направленность) | Наличие |
| Система подавления шумов микрофона (тихих шумов) | Наличие |
| Функция обнаружения телефона | Наличие  |
| Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами | Наличие |
| Элементы питания | Наличие |
| Комплект поставки слухового аппарата | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный – 1 шт. Ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт.Элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата. |

**3.)** Слуховые аппараты **цифровые заушные средней мощности** с ушными вкладышами индивидуального изготовления. Количество – **20** штук.

**Технические характеристики:**

Слуховой аппарат предназначен для компенсации слабых и средних потерь слуха.

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | Нижняя граница не более 0,2 кГцВерхняя граница не менее 5,0 кГц |
| Максимальный ВУЗД 90  | От 123 до 130 дБ |
| Максимальное усиление | От 50 до 65 дБ |
| Количество каналов цифровой обработки звука | Не менее 3 |
| Количество программ прослушивания | Не менее 2 |
| Система шумоподавления | Наличие |
| Система динамического подавления обратной связи  | Наличие |
| Система подавления шумов микрофона (тихих шумов) | Наличие |
| Функция обнаружения телефона | Наличие  |
| Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами | Наличие |
| Элементы питания | Наличие |
| Комплект поставки слухового аппарата | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт.,элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата |

**4.2. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам ТСР:**

Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы ТСР.

Слуховые аппараты должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**4.3. Место поставки ТСР:**

Индивидуальная настройка слухового аппарата, его выдача, работы по изготовлению индивидуального ушного вкладыша осуществляются на территории Омской области по месту нахождения организации Поставщика (Соисполнителя), после получения именного «Направления» (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (Соисполнителю).

**4.4. Срок поставки ТСР:**

В течение **25** (двадцати пяти) дней:

- с даты предоставления Получателем именного «Направления», выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю), или,

- с даты получения от Заказчика Поставщиком (его представителем) реестра Получателей, сформированного Заказчиком.

Поставка ТСР после **15 декабря** **2018 года** не осуществляется.

**4.5. Порядок оплаты (расчетов):**

Оплата поставленного товара осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели, по мере поступления указанных денежных средств из федерального бюджета, безналичным расчётом, путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Поставщика, в течение **15** (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком в полном объёме надлежаще оформленной финансовой документации (счёт, счёт-фактура, акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения, акт приема-передачи, реестр Получателей, обеспеченных ТСР, отрывной талон к именному «Направлению» и т.д.), по мере поступления указанных денежных средств из федерального бюджета.

Поставщик представляет Заказчику надлежаще оформленную финансовую документацию в течение **30** (тридцати) дней с момента получения Поставщиком именного «Направления» или реестра Получателей.

Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные со стоимостью слухового аппарата, снятием слепка слухового прохода, изготовлением индивидуального ушного вкладыша, индивидуальной настройкой слухового аппарата, обучением пользованию аппаратом, выдачей слухового аппарата Получателю, с подтверждением качества и безопасности слухового аппарата и ушного вкладыша, с гарантийным обслуживанием, а также включает в себя все расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных со всеми условиями исполнения контракта.

Платежи осуществляются в российских рублях.

Заказчиком и Поставщиком осуществляется сверка взаиморасчетов с оформлением соответствующего Акта сверки. После проведения сверки, в случае обнаружения невыполненных обязательств, сторона, у которой такие обязательства возникли, обязана в срок, оговоренный сторонами, исполнить своё обязательство по контракту.

Окончательные расчеты по контракту осуществляются не позднее **31 декабря 2018 года.**

Факт исполнения сторонами контрактных обязательств оформляется двусторонним Итоговым актом о приёмке поставленного товара.

**4.6. Порядок (условия) осуществления приемки ТСР:**

Поставщик обязан в течение **5** (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта предоставить Заказчику для проведения приемки на соответствие условиям контракта экземпляр слухового аппарата, заверенный подписью и печатью Поставщика (Производителя), копию руководства (инструкцию, паспорт) по эксплуатации или иного документа на русском языке, содержащего информацию о функциональных, технических и качественных характеристиках аппаратов, копии гарантийных талонов на аппараты, заверенные печатью и подписью Поставщика (Производителя), а также заверенные копии документов, подтверждающих качество и безопасность аппаратов (декларации о соответствии, регистрационные удостоверения и другие документы) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Приемка Заказчиком слуховых аппаратов на их соответствие условиям контракта проводится в течение **15** дней с момента предоставления Поставщиком экземпляра слухового аппарата Заказчику. Приемка товара проводится в ранее оговоренном между Заказчиком и Поставщиком помещении.

К проведению проверки соответствия ТСР условиям контракта могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Результаты проверки подписываются членами комиссии по приемке ТСР, созданной Заказчиком, либо, в случае привлечения экспертов и экспертных организаций, экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должны быть объективными, обоснованными и соответствовать законодательству Российской Федерации.

По результатам проверки соответствия технических характеристик слуховых аппаратов составляется акт о проведенной проверке качества товара условиям контракта.

Выдача слуховых аппаратов Получателям до момента подписания акта о соответствии качества товара условиям контракта, Поставщиком не осуществляется.

Поставщик, до выдачи слуховых аппаратов Получателям, уведомляет Заказчика о готовности к выдаче слуховых аппаратов Получателям.

При передаче слухового аппарата Поставщик должен распаковать его, привести в товарный вид, обучить, при необходимости, Получателя правилам использования им, разъяснить Получателю условия и требования к его эксплуатации.

При передаче Получателям ТСР необходимо произвести настройку слуховых аппаратов. Услуга по настройке слуховых аппаратов в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» должна осуществляться на основании **лицензии** на осуществление медицинской деятельности по профилю «сурдология-оториноларингология» действующей на территории Омской области. При отсутствии данной лицензии у Поставщика, он вправе привлекать к оказанию услуг по настройке слуховых аппаратов соисполнителя, имеющего соответствующую лицензию. При этом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию данного вида услуг перед Заказчиком несет Поставщик.

Заказчик вправе проверять выполнение обязательств Поставщиком путем выборочного контроля товара, выдаваемого Получателям по месту их жительства на соответствие техническим характеристикам, указанным в контракте.

Заказчик вправе контролировать выдачу товара Получателям путем визуального осмотра временных складов хранения товара и пунктов выдачи ТСР, организованных Поставщиком.

Передача (вручение) ТСР осуществляется Поставщиком на основании акта приема – передачи, подписанного Получателем либо его представителем, имеющим соответствующие полномочия, в трех экземплярах.

Выдача ТСР осуществляется Поставщиком при предъявлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и действующей индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.

В случае вручения Поставщиком ТСР представителю Получателя, последним дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия.

Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком предоставленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения в срок, не превышающий **10** рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов (акт приема-передачи, реестр Получателей, обеспеченных ТСР, отрывной талон к именному «Направлению»).

В случае отсутствия возможности выдать товар Получателю, в том числе в связи с истечением срока действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, отказом Получателя от получения товара, смертью Получателя или иными причинами, Поставщик не позднее дня следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки) письменно информирует об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов и материалов (например: детализация телефонных звонков, фотофайлы, видеозапись и др.).

В случае неинформирования Заказчика о причинах невозможности выдачи товара Получателю, товар не считается поставленным.

**4.7. Гарантийные требования к ТСР:**

Гарантийный срок на слуховые аппараты и на ушные вкладыши индивидуального изготовления устанавливается со дня подписания акта приема-передачи Получателем и составляет **12** месяцев.

Поставщик гарантирует качество и безопасность слухового аппарата и ушного вкладыша индивидуального изготовления действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации. Наличие гарантии на слуховой аппарат удостоверяется выдачей Поставщиком Получателю гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования слухового аппарата, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе со слуховым аппаратом. Наличие гарантии на слуховой аппарат и ушной вкладыш индивидуального изготовления, удостоверяется выдачей Поставщиком Получателю акта приема-передачи.

Поставщик гарантирует, что предоставляемый слуховой аппарат свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием слухового аппарата или любой его части в Российской Федерации.

Если выданный слуховой аппарат будет иметь дефекты, которые не позволят использовать слуховой аппарат, изделие по назначению, Поставщик устраняет недостатки, обнаруженные Получателями, производит замену слухового аппарата, изделия, настройку слухового аппарата, в течение **10** (десяти) дней с даты обращения Получателя к Поставщику. В случае невозможности эксплуатации слухового аппарата, изделия по вине Поставщика, производителя, все расходы по гарантийному обслуживанию осуществляются за счет средств Поставщика.

Поставщик предоставляет информацию об адресах специализированных мастерских на территории Омской области, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и пост гарантийного ремонта слуховых аппаратов, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока их эксплуатации.

**4.8. Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР:**

Устройства и приспособления, входящие в состав комплекта слухового аппарата, должны быть взаимно совместимы и обеспечивать функционирование комплекта без применения дополнительных (не входящих в состав комплекта) устройств и приспособлений.

Упаковка слухового аппарата должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения.

**5. Начальная (максимальная) цена контракта:**

**2 710 228** (два миллиона семьсот десять тысяч двести двадцать восемь) рублей **90** копеек.

**6. Источник финансирования:**

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели (КБК 39310030420239570323 КОСГУ 262).