**Описание объекта закупки**

**Велосипеды и коляски инвалидные. Поставка кресел-колясок для инвалидов Республики Крым.**

**Требования к техническим характеристикам Товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара, (модель страна производитель) | Характеристика Товара | Ед. изм. | Кол-во,  шт. |
| Кресло-коляски с ручным приводом базовые прогулочные | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью.  Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.  Кресла-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента. Рама должна быть изготовлена из высокопрочных металлов или сплавов, крестообразной конструкции.  Ширина сиденья должна быть не менее 38 см и не более 55 см, не менее 5 размеров ширины сиденья в указанном диапазоне (по заявке Получателя).  Глубина сиденья должна регулироваться.  Высота спинки должна быть не менее 41 см и иметь возможность регулировки по высоте.  Подлокотники должны быть съемные или откидные (отводящиеся).  Подножки должны быть съемные или откидные (отводящиеся), регулируемые по высоте.  Приводные колеса должны быть быстросъемные (кнопочная фиксация) и иметь пневматические покрышки.  Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см.  Кресло-коляска должна иметь возможность регулировки положения приводных колес по горизонтали не менее чем в 4 позициях и по вертикали не менее чем в 4 позициях.  Диаметр поворотных колес должен быть не менее 15 см и не более 21 см.  Кресло-коляска должна быть оборудована:  - антиопрокидывателями (ем),  - габаритными огнями или катафотами (светоотражателями).  - стояночным тормозом.  Грузоподъемность кресла-коляски не менее 125 кг.  Вес кресла-коляски не более 18 кг.  В комплект поставки должны входить:  - Кресло-коляска с ручным приводом;  - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при необходимости);  - Гарантийный талон на сервисное обслуживание. | шт. | 150 |
| Итого: |  | шт | 150 |

**Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара:** Передать Товар по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с реестром Получателей на основании Направления Заказчика на обеспечение Получателя, в течение 20 рабочих дней с даты осуществления проверки качества поставленного Товара, но не позднее 01.11.2018г.

**Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации:** ГОСТ Р 50444-92 (раздел 3 п.3.1-3.2; раздел 4 п.4.1.-.4.2; раздел 5; раздел 8 п.8.1.1) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. Общие технические условия;

ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. (раздел 4 п.4.1,4.2,4.3,4.4,4.6, п.п.4.8.2, п.4.10,4.11);

ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность. (раздел 4 п.4.1; раздел 5 п.п.5.1.1);

ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию

устройств поддержания положения тела;

- [ГОСТ ISO 10993-1-2011](http://internet-law.ru/gosts/gost/54063/) [Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования](http://internet-law.ru/gosts/gost/54063/);

* [ГОСТ ISO 10993-5-2011](http://internet-law.ru/gosts/gost/52914/) [Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro](http://internet-law.ru/gosts/gost/52914/);
* [ГОСТ ISO 10993-10-2011](http://internet-law.ru/gosts/gost/52738/) [Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия](http://internet-law.ru/gosts/gost/52738/)
* ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий:**

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня передачи Пользователю.

Установленный производителем срок службы с момента передачи Получателю должен быть не менее срока пользования креслом-коляской, утвержденного [приказом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114091;fld=134) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 N 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

Наличие декларации о соответствии и регистрационного удостоверения на медицинское изделие.