ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку в 2018 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации - кресел-колясок с ручным приводом комнатных.

Поставщик должен:

1. Поставить кресло-коляску (далее Изделия), имеющую действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии, выданную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка изделий, имеющих действующий сертификат соответствия. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

2. При передаче Изделия распаковать его, привести Изделие в товарный вид, убедиться, что Изделие соответствует антропометрическим показателям Получателя, и провести инструктаж по правилам пользования Изделием.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических  и токсилогических испытаний», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»,  ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости», ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы», ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены», ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела».

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации (ранее - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации), а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011   «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011   «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011   Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

На креслах-колясках должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации.

Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Транспортировка кресел-колясок осуществляется крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок.

Гарантийный срок эксплуатации Изделий, установленный производителем не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем, гарантия Поставщика – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Изделий. Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

Для связи должно быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции (г. Владимир или Владимирская область) или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона. Номер телефона должен работать не менее 6 часов в день и не менее 30 часов в неделю.

После получения поставщиком списков, получатель в кратчайшие сроки должен быть оповещен о дате и сроках поставки.

| № п/п | Наименование изделия | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Гарантийный срок использования не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7-01. Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска с ручным приводом должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента. Оснащение должно быть: - подлокотники съемные, откидные, регулируемые по высоте и по горизонтали с помощью инструмента; - спинка регулируемая по высоте; - сиденье, регулируемое по глубине; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени: - опоры для стоп откидные, регулируемые по углу наклона; - самоориентирующиеся передние колеса с цельнолитыми шинами, должны регулироваться по вертикальной оси; - задние колеса быстросъемные, без применения инструмента, должны регулироваться по вертикали и горизонтали, с пневматическими или цельнолитыми шинами (по желанию получателя); - ручки для сопровождающего лица; - антиопрокидывающие устройства; - ремни-упоры для стоп; - регулируемые стояночные тормоза. Габаритные размеры: - общая габаритная ширина коляски не должна превышать ширину дверного проема; - ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сидения должны соответствовать параметрам получателя; - вес не более 19 кг; - грузоподъемность не менее 130 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 6 лет. | шт. | 98 | 24 месяцев |
| 2. | 7-01. Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска с ручным приводом должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента. Оснащение должно быть: - подлокотники съемные, откидные, регулируемые по высоте; - спинка складная; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - самоориентирующиеся передние колеса с цельнолитыми шинами, быстросъемные, должны регулироваться по вертикальной оси; - задние колеса быстросъемные, без применения инструмента, должны регулироваться по вертикали и горизонтали, с пневматическими или цельнолитыми шинами (по желанию получателя); - ручки для сопровождающего лица; - антиопрокидывающие устройства; - для икроножных мышц ремни-упоры; - регулируемые стояночные тормоза. Габаритные размеры: - общая габаритная ширина коляски не должна превышать ширину дверного проема; - ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сидения должны соответствовать параметрам получателя; - вес не более 19 кг; - грузоподъемность не менее 130 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 6 лет. | шт. | 147 | 24 месяцев |
| 3. | 7-01. Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска с ручным приводом должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента. Оснащение должно быть: - подлокотники съемные; - спинка складная; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени: - самоориентирующиеся передние колеса с цельнолитыми шинами, должны регулироваться по вертикальной оси; - задние колеса быстросъемные, без применения инструмента, с пневматическими или цельнолитыми шинами (по желанию получателя); - ручки для сопровождающего лица; - упоры для сопровождающего лица; - для икроножных мышц ремни-упоры; - регулируемые стояночные тормоза. Габаритные размеры: - общая габаритная ширина коляски не должна превышать ширину дверного проема; - ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сидения должны соответствовать параметрам получателя; Вес не более 19 кг; Грузоподъемность не менее 130 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 6 лет. | шт. | 55 | 24 месяцев |
| 4. | 7-01. Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная (пассивного типа), в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещения с помощью сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента. Оснащение должно быть: - подлокотники несъемные; - спинка должна складываться по горизонтальной оси; - сидение и спинка должны быть выполнены из ткани с водоотталкивающей пропиткой; - ножные опоры складные; - кресло-коляска должна быть оснащена упорами для сопровождающего лица, ремнями безопасности и ремнями для стоп, ручками для складывания коляски; - подножки съемные, поворотные; - задние и передние колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами, без привода от обода колеса; - задние колеса должны быть оснащены ручными тормозами; - антиопрокидывающие устройства; Габаритные размеры: - общая габаритная ширина коляски не должна превышать ширину дверного проема; - ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сидения должны соответствовать параметрам получателя; Грузоподъемность не менее 130 кг. Вес не более 15 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 6 лет. | шт. | 40 | 24 месяцев |
| 5. | 7-02. Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска с ручным приводом должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента. Оснащение должно быть: - подлокотники съемные, откидные, регулируемые по высоте; - сиденье и спинка на жестком основании; - сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - самоориентирующиеся передние колеса с цельнолитыми шинами, быстросъемные, без применения инструмента должны регулироваться по вертикальной оси; - задние колеса быстросъемные, без применения инструмента, должны регулироваться по вертикали и горизонтали, с пневматическими или цельнолитыми шинами (по желанию получателя); - антиопрокидывающие устройства; - для икроножных мышц ремни-упоры. - регулируемые стояночные тормоза. Габаритные размеры: - общая габаритная ширина коляски не должна превышать ширину дверного проема; - ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сидения должны соответствовать параметрам получателя; Вес не более 19 кг; Грузоподъемность не менее 130 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 6 лет. | шт. | 2 | 24 месяцев |
| 6. | 7-03. Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента. Оснащение должно быть: - подлокотники съемные; - спинка должна иметь регулируемый угол наклона; - быстросъемный подголовник; - подножки откидные, регулируемые по высоте и углу наклона; - передние колеса с цельнолитыми шинами, - задние колеса с цельнолитыми шинами; - рукоятки (ручки) для толкания; - антиопрокидывающие устройства; - ложементы для икроножных мышц; - стояночные тормоза; Габаритные размеры: - общая габаритная ширина коляски не должна превышать ширину дверного проема; - ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сидения должны соответствовать параметрам получателя; Вес не более 25 кг. Грузоподъемность не менее 130 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 6 лет. | шт. | 5 | 24 месяца |
| 7. | 7-04. Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента. Оснащение должно быть: - подлокотники съемные, регулируемые по высоте, откидные; - спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически); - высота спинки и глубина сидения регулируемые; - подножки должны легко демонтироваться и отводиться внутрь рамы без демонтажа и быть регулируемыми по углу наклона. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте и углу наклона; - приводные колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами (по желанию получателя), без применения инструмента должны регулироваться по вертикали и горизонтали; - задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами (по желанию получателя), колеса быстросъемные, без применения инструмента, должны регулироваться по вертикали и горизонтали; - рукоятки (ручки) для толкания; - антиопрокидывающие устройства; - ремень безопасности; - стояночные тормоза. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе, который должен обеспечивать следующие индивидуальные регулировки коляски: - изменение высоты сидения спереди и сзади; - изменение угла наклона сиденья; - изменение длины колесной базы посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Габаритные размеры: - общая габаритная ширина коляски не должна превышать ширину дверного проема; - ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сидения должны соответствовать параметрам получателя; Вес не более 21 кг. Грузоподъемность не менее 130 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 6 лет. | шт. | 2 | 24 месяца |
| 8. | 7-06. Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска с ручным приводом должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента. Кресло-коляска должна быть оснащена устройством для управления одной рукой. Оснащение должно быть: - подлокотники должны быть откидные, регулируемые по высоте и быть оборудованы боковыми щитками; - спинка съемная, регулируемая по высоте; - подножки должны быть оснащены откидными подставками для стоп; - опоры для ног (подножки) должны быть откидные, съемные, без применения инструмента, и должны регулироваться по высоте в зависимости от длины голени пользователя; - передние колеса самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами; - задние колеса быстросъемные, с кнопочной фиксацией и ручным ободом, и оснащенные цельнолитыми шинами. - оси задних колес должны иметь регулировку по вертикали и по горизонтали; - рукоятки (ручки) для толкания; - антиопрокидывающие устройства; - ремень безопасности; - стояночные тормоза. Габаритные размеры: - общая габаритная ширина коляски не должна превышать ширину дверного проема; - ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сидения должны соответствовать параметрам получателя; Вес не более 22 кг. Грузоподъемность не менее 130 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 6 лет. | шт. | 5 | 24 месяцев |
| 9. | 7-07. Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска с ручным приводом должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента. Оснащение должно быть: - кресло-коляска должна быть оснащена съемными ступенчатыми подлокотниками; - спинка кресла-коляски должна складываться по горизонтальной оси; - кресло-коляска должна быть оснащена съемными, поворотными подножками, регулируемыми по длине голени, с ремнями для стоп; - передние колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикали; - задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами регулируемые по вертикали; - для сопровождающего лица должны присутствовать ножные упоры и ручки; - антиопрокидывающие устройства; - ремень безопасности; - стояночные тормоза слева и справа. Габаритные размеры: - ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя; - высота спинки и глубина сидения должны соответствовать параметрам получателя; Диаметр колес (передние/задние) не менее 200/590 мм; Вес не более 25 кг. Грузоподъемность не менее 150 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 6 лет. | шт. | 18 | 24 месяца |
|  | ИТОГО: |  | шт. | 372 |  |

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должно быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «свыше», «сверх», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», «от», «уже» то есть должны быть конкретными.

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». В техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон не уже», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям (т.е. диапазон должен быть равен или шире требуемого), но без сопровождения словами «диапазон не уже».
                 В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «до». В Техническом задании значение показателя установлено как наименьший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «от», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение равное установленному в Техническом задании, или значение выше установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «от». В Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», «от». Участником закупки должен быть предложен товар со значениями, заданными в Техническом задании, данные значения показателей не изменяются.

В техническом задании значение показателя установлено со значением «-», например 1-4, Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение соответствующее заявленным требованиям, но без сопровождения символа «-».