ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка технических средств реабилитации- слуховых аппаратов и вкладышей ушных для обеспечения инвалидов в 2018 году

Место оказания услуг: в г. Тюмень, при наличии Направления Заказчика. Прием Получателей, подбор, выдача, настройка готовых к эксплуатации изделий, а также первичное консультирование Получателей осуществляется на территории г. Тюмени.

Срок оказания услуг: услуги должны быть оказаны до 10 декабря 2018 года.

Описание объекта закупки

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Изделия должны быть изготовлены в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с:

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51407-1999 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний».

Требования к условиям оказания услуг

Технические характеристики к слуховым аппаратам, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) должны соответствовать стандарту ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединений».

Все слуховые аппараты поставляются в комплектации:

- стандартный ушной вкладыш – 1 шт.;

- элемент питания – 2 шт.;

- индуктор заушный (Bluetooth) (усилитель звука) – 1 шт. (для слуховых заушных аппаратов, снабженных телефонной индуктивной катушкой);

- ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт.

Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствуют анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными ушными вкладышами.

Дополнительные требования к ушным вкладышам индивидуального изготовления:

- должны осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо;

-должны изготавливаться со слепка слухового прохода, являться прочными (не откалываться в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала);

- должны иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата;

- должны быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы;

- должны быть комфортны в эксплуатации;

- не должны иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата);

- должны соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям.

Оказание услуг по обеспечению Получателей слуховыми аппаратами производится по индивидуальному подбору данных средств в рамках рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации.

Оказание услуг по обеспечению Получателей слуховыми аппаратами производится в специализированном медицинском центре с лицензированным видом врачебной деятельности. Место расположения специализированного медицинского центра – г. Тюмень.

Исполнитель обязан представить копию действующей лицензии на медицинскую деятельность по профилю «сурдология-оторингология», действующей на территории Тюменской области, при осуществлении первичной медико-санитарной помощи, включая услуги по сурдологии-оториноларингологии.

Слуховые аппараты передаются Получателю квалифицированным специалистом Исполнителя (врачом – сурдологом-слухопротезистом), который производит:

- подбор слухового аппарата в соответствии с особенностями конкретного Получателя;

- выдачу слухового аппарата Получателю;

- настройку и первичное консультирование по правилам использования слухового аппарата.

Упаковка слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту получения.

Требования к безопасности

Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом инвалида, обладают биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывают у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями серии стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий";

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

II. Спецификация

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные | Максимальное акустическое усиление не менее 75 не более 90 дБ. Частотный диапазон: нижняя граница - не более 0,1 кГц, верхняя граница - не менее 4,9 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 139 дБ. Глубина регулировки ВУЗД не менее 10 не более 20 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6 не более 10. Количество программ прослушивания не менее 4 не более 5. Могут иметь в наличии автоматическую систему смешения программ; систему направленных микрофонов адаптивной направленности; автоматическое переключение в программу телефон и FM; аудиограммы по воздуху и порогу дискомфорта; дополнительное усиление в области низких частот; синхронизированный биноуральный контроль громкости и программы одним касанием; адаптивное подавление импульсных шумов. Должны быть следующие программируемые параметры: общее усиление, регулировка выходного уровня звукового давления, раздельное усиление тихих и громких звуков, порог срабатывания компрессии, степень шумопонижения. Должна быть возможность противофазного подавления обратной связи (подавление обратной связи без снижения усиления). Должен быть в наличии аудиовход. Должны быть следующие программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, звуковая индикация разряда элемента питания, звуковые сигналы переключения программ прослушивания. Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев. | 6 |
| 2 | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные | Максимальное акустическое усиление не менее 60 не более 70 дБ. Частотный диапазон: нижняя граница не более 0,1 кГц верхняя граница не менее 5,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8 не более 16. Количество программ прослушивания не менее 4 не более 8. Должна быть возможность регистрации данных о ношении аппарата. Должны быть в наличии инновационная система подавления обратной связи; цифровое шумоподавление; переключатель программ; защитный фильтр микрофона; телефонная катушка; регулятор громкости; система направленных микрофонов с адаптивной направленностью; автоматическое переключение в программу телефон и FM. Настройки должны иметь следующие возможности: регулировка ТНЧ, регулировка АРУ. Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев. | 36 |
| 3. | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности | Максимальное акустическое усиление не менее 50 не более 60 дБ. Частотный диапазон: нижняя граница не более 0,1 кГц верхний граница не менее 7,5 кГц. Должны иметь: диапазон регулятора громкости, переключение программ. Максимальный ВУЗД 90: не менее 124 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8 не более 16. Количество программ прослушивания не менее 4 не более 8. Должны быть в наличии цифровая компрессия полного динамического диапазона, эквалайзер, регулировка частот разделения каналов, быстрая и медленная компрессия в каждом частотном канале, широкополосная АРК по выходу, АРУ по входу с настройкой коэффициентов порогового срабатывания компрессии и времен в каждом частотном диапазоне, раздельная регулировка усиления тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале, система снижения шумов микрофона, динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления. Должен быть аудиовход (при наличии). Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев. | 13 |
| 4. | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные | Максимальный ВУЗД 90: не менее 136 дБ не более 142 дБ. Глубина регулировки ВУЗД: не менее 10 дБ не более 15 дБ. Максимальное усиление: не менее 81 дБ не более 90 дБ. Должны быть в наличии: регулятор громкости, телефонная катушка. Частотный диапазон: нижняя граница – не менее 0,1 кГц, верхняя граница – не более 8,0 кГц. | 5 |
| 5. | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные | Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ не более 135 дБ. Максимальное усиление: не менее 60 дБ не более 80 дБ. Должны быть в наличии: регулятор громкости, телефонная катушка. Частотный диапазон: нижняя граница – не менее 0,1 кГц, верхняя граница – не более 8,0 кГц. | 5 |
| 6. | Слуховые аппараты аналоговые заушные средней мощности | Максимальный ВУЗД 90: не менее 117 дБ не более 125 дБ. Максимальное усиление: не менее 52 дБ не более 57 дБ. Должны быть в наличии: регулятор громкости, телефонная катушка. Частотный диапазон: нижняя граница - не менее 0,1 кГц, верхняя граница – не более 8,0 кГц. | 9 |
| 7. | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные (многоканальные с системой направленных микрофонов) для детей-инвалидов | Максимальный ВУЗД 90: не менее 139 дБ не более 142 дБ. Максимальное усиление: не менее 79 дБ не более 82 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 6 не более 16. Количество программ прослушивания: не менее 4 не более 6. Должна быть в наличии система направленных микрофонов с многоканальной адаптивной направленностью, автоматическое переключение в программу телефон и FM, аудиограмма по воздуху и порогу дискомфорта, функция in situ (AudiogramDirect), дополнительное усиление в области низких частот, синхронизированный бинауральный контроль громкости и программы одним касанием, специальная педиатрическая настройка в зависимости от возраста ребенка. Должны быть программируемые параметры: общее усиление, регулировка выходного уровня звукового давления, раздельное усиление тихих и громких звуков, порог срабатывания компрессии в каждом из независимых частотных каналов, противофазное подавление обратной связи (подавление обратной связи без снижения усиления). Должен быть в наличии аудиовход. Должны быть программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, звуковая индикация разряда элемента питания, звуковые сигналы переключения программ прослушивания. Частотный диапазон: нижняя граница - не менее 0,1 кГц, верхняя граница – не более 8,0 кГц. | 6 |
| 8. | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные (многоканальные с системой направленных микрофонов) для детей-инвалидов | Максимальный ВУЗД 90: не менее 124 дБ не более 127 дБ. Максимальное усиление: не менее 60 дБ не более 65 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 8 не более 16. Количество программ прослушивания: не менее 4 не более 6. Должно быть в наличии: -аудиовход; -система динамического подавления обратной связи; -система шумоподавления, основанная на модуляции; -беспроводная настройка: -синхронизированный бинауральный контроль громкости и программы; -система подавления шумов микрофона (тихих шумов); -направленный микрофон, многополосная адаптивная направленность, 3 режима автоматической направленности; -автоматический регулятор привыкания; -защита от шума ветра, акустика открытого уха. Формула DSL v5.0 m (i\o) для детей. Должен быть выбор из 3-х идентичностей (наиболее подходящего варианта настройки). Должен быть мониторинг общего использования слухового аппарата, применение программ и регулятора громкости и запись звуковой обстановки пользователя. Частотный диапазон: нижняя граница - не менее 0,1 кГц, верхняя граница – не более 8,0 кГц. | 6 |
| 9. | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности (с системой направленных микрофонов) для детей-инвалидов | Максимальный ВУЗД 90: не менее 118 дБ не более 130 дБ. Максимальное усиление: не менее 50 дБ не более 65 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 8 не более 16. Количество программ прослушивания: не менее 4 не более 8. Должно быть в наличии: -диапазон регулятора громкости, переключение программ; -цифровая компрессия полного динамического диапазона; -регулировка частот разделения каналов; -адаптивная направленность; -беспроводная настройка; -синхронизированный бинауральный контроль громкости и программы; -адаптивное подавление шума. Должны быть программируемые параметры: общие усиление, регулировка выходного уровня звукового давления, раздельное усиление тихих и громких звуков в каждом канале, система снижения шумов микрофона, динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления. Должен быть аудиовход. Частотный диапазон: нижняя граница - не менее 0,1 кГц, верхняя граница – не более 8,0 кГц. | 10 |
| 10. | Вкладыши ушные | Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными ушными вкладышами, осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо. Ушные вкладыши должны изготавливаться по слепку слухового прохода, быть прочными (не откалываются в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваются в случае изготовления из мягкого материала), иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата. Ушные вкладыши должны быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы, комфортные в эксплуатации, не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата), соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям. | 60 |
|  | ИТОГО: | 156 |