Приложение №1

Технические требования

на поставку инвалидам технических средств реабилитации –

кресел – колясок для больных ДЦП прогулочных

(электронный аукцион)

Наименование товара, работ, услуг

Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Кресло-коляска для больных ДЦП – техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение сопровождающим лицом.

Кресло-коляска должна быть предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы.

Требования к соответствию кресел-колясок стандартам

Все кресла-коляски в соответствии с нижеприведенными ГОСТами должны подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресла-коляски в зависимости от модификации представляемые участниками аукциона должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Требования к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

Кресло-коляска для больных ДЦП должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресло-коляски конкретных типов.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Кресло-коляска должна быть новой (не бывшей ранее в  употреблении), свободной от прав третьих лиц.

Кресло-коляски для больных ДЦП должны удовлетворять эргономическим требованиям с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти кресло-коляски предназначены.

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение ребенка, больного ДЦП, в положении сидя и полулежа.

Кресло-коляска должна стоять устойчиво (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не должно быть более  3 мм  (п.6.7. ГОСТа Р 51083-2015).

В соответствии с п.п. 8.13.1 п. 8.13 раздела 8 ГОСТа Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия» материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозийностойких  материалов, иметь защитно-декоративное покрытие.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Методы очистки, дезинфекции и соответствующие чистящие и дезинфицирующие  материалы, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в эксплуатационной документации изготовителя.

Элементы кресла–коляски с мягкой обивкой должны быть стойкими к возгоранию в соответствии с п. 10.3  ГОСТа Р 51083-2015 .

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, необходимые выступы должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и (или) повреждения.

Кресло-коляски должны быть оборудованы стояночной системой торможения, легко управляемыми пользователем  или сопровождающим лицом и обеспечивающими  удержание кресло-колясок с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресло-коляски должны быть оснащены опорой ступни с устройством, которое позволяет устанавливать ступню пользователя на требуемую высоту  и предотвращать соскальзывание стопы пользователя назад (п.п. 9.3.1. п.9.3 раздела 9 ГОСТа Р 51083-2015).

Складывающиеся и регулирующие механизмы кресла-коляски должны надежно запираться в любой фиксированной позиции. Конструкция кресло-колясок должна предусматривать устройства для защиты инвалида от опасности прищемления и (или) прижатия деталями или элементами складывающихся и регулирующих механизмов.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан распаковать кресло-коляску, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передачи кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Кресло-коляски должны иметь гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию  (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком в настоящей документации. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации заказчика).

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком в настоящей документации. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации заказчика).

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся (указать адрес места нахождения сервисной службы) для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случай нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Срок службы должен соответствовать сроку пользования, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 г. № 215н № «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Поставщик должен:

Поставлять кресла-коляски, имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Требования к маркировке, комплектации, упаковке

На каждом кресле-коляске должна быть маркировка:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- дата изготовления (год, месяц);

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

В комплект кресло-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Документация, предоставляемая изготовителем кресло-коляски,  должна быть выполнена на русском языке и включать:

- паспорт кресло-коляски и (или)  руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон.

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В заявке рекомендуется указать модель поставляемого изделия и производителя.

| № п/п | Наименование изделия | Описание модели кресла-коляски | Цена за ед., руб. | К-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей с утратой функций опорно-двигательного aппaрaтa для передвижения при помощи сопровождающего лица на улице. Рама кресла-коляски должна быть складная типа «трость». Рама кресла-коляски должна представлять облегченную конструкцию. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металла (указать в заявке), должна иметь антикоррозийное покрытие. В комплектацию к коляске для детей с ДЦП должен входить съемный капюшон (накидка или навес) для защиты ребенка от дождя и солнца. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: - подножек – по длине голени; - подголовника - по высоте; - опор для ног – по углу наклона; - спинки - по углу наклона; - сиденья – по углу наклона и по глубине; - ремнями для фиксации туловища и ног – по высоте установки не менее чем в 3-х положениях. Ширина сидения в диапазоне от 280 мм до 380 мм включительно; Масса не более 12кг. Грузоподъемность не менее 40 кг В комплектацию должно входить: - подушки спинки и сидения съемные; - подножки съемные откидные, соединяющиеся в единую опору для ног; - подголовник съемный; - стояночные тормоза на задних колесах; - ремни-упоры под икроножные мышцы; - система привязных ремней с центральной защелкой; - колеса с цельнолитыми шинами. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 19 858,00 | 30 | 595 740,00 |
| 2 | Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей с утратой функций опорно-двигательного aппaрaтa для передвижения при помощи сопровождающего лица на улице. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металла (указать в заявке), должна иметь антикоррозийное покрытие и иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: Ширина сидения должна быть регулируемой – от 240 до 400 мм (не менее 3 типоразмеров по заявке Заказчика); Масса – не более 26 кг. Грузоподъемность не менее 50 кг В комплектацию должно входить: - откидная, съемная подножка с ремнем-упором под икроножные мышцы и упором для ступней ног; - откидной быстросъемный капюшон для защиты ребенка от дождя и солнца; - стояночные тормоза; - съемная хозяйственная корзина под сидением; - система привязных ремней с центральной пряжкой-защелкой; - съемное посадочное место с возможностью переустановки по и против направления движения; - передние (D не менее 185мм) и задние (D не менее 300 мм) колеса с цельнолитыми шинами; - съемный межколенный разделитель; - подголовник, подушки спинки и сидения выполнены из ткани с повышенным воздухообменом. В кресло-коляске должны быть следующие регулировки: - подножек - по длине и углу наклона; - сидения – по ширине и длине; - спинки - по углу наклона и по высоте; - подголовника - по высоте; - привязных ремней – по высоте не более 50 мм; - ручки для толкания – по углу наклона. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 18 577,00 | 70 | 1 300 390,00 |
| 3 | Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей с утратой функций опорно-двигательного aппaрaтa для передвижения при помощи сопровождающего лица на улице. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металла (указать в заявке), должна иметь антикоррозийное покрытие и иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: - съемной спинки на жестком основании с фиксацией: по углу наклона с плавной регулировкой; - съемного сиденья на жестком основании с фиксацией: по углу наклона с плавной регулировкой; - съемных подлокотников с боковыми мягкими щитками; - съемных боковых поддерживающих упоров в не менее чем 3-х положениях; - откидных подножек: по длине голени ; - съемного межколенного разделителя: по глубине; - подголовника: по углу наклона и по высоте; - съемных устройств противоопрокидывания с колесной опорой: по вылету – не менее чем в 2-х положениях; - откидной быстросъемный капюшон для защиты ребенка от дождя и солнца, - откидных ложементов под икроножные мышцы: по высоте и углу наклона. Оснащение и комплектация кресла-коляски должны быть: - съемная спинка на жестком основании с механизмами фиксации и привязными ремнями; - съемное сидение на жестком основании с механизмами фиксации; - рычаги управления углами наклона спинки и сиденья; - регулируемые стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами (без ободьев для ручного привода); - боковые грязезащитные щитки, установленные на подлокотниках; - съемная распорка рамы с кнопочной фиксацией - ширина сиденья: от 340 мм до 450 мм включительно, не менее 3 типоразмеров по заявке Заказчика; - глубина сидения: не более 38 см ; - масса – не более 27 кг; - грузоподъемность: не более 90 кг. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание; - насос при комплектации колес пневматическими шинами. | 22 499,00 | 80 | 1 799 920,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 180 | 3696050,00 |

Инструкция по заполнению первой части заявки

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона должна быть составлена на русском языке, в  соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд».

Первая часть заявки заполняется в соответствии частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» и положениями настоящей инструкции.

Участник закупки в первой части представляет информацию о конкретных показателях товара (материала, значениях, параметрах, характеристиках), используемого при выполнении работ соответствующих значениям установленным документацией об аукционе в электронной форме (раздел Технического задания аукционной документации: «Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам работ по обеспечению инвалидов изделиями»).

Для того чтобы снизить вероятность отклонения заявок по формальным признакам, участникам аукциона при заполнении заявки следует избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование и заполнять все документы в соответствии с требованиями настоящей инструкции, которые должны предоставляться  в составе заявки.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должно», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», то есть должны быть конкретными.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе «Техническое задание», описание объекта закупки.

Если в описании объекта закупки указан верхний и (или) нижний предел показателя и сопровождается при этом соответственно словами «не менее», «не более», то участник закупки должен предложить товар с точно таким же значением, либо значением «превышающем» заданный в описании объекта закупки показатель, но без сопровождения словами «не менее», «не более».