**Техническое задание** на поставку технических средств реабилитации – специальных устройств для чтения «говорящих» книг на флэш-картах для обеспечения ими инвалидов

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 807 872,00 рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид изделий | Функциональные требования и технические характеристики | Кол-во (штук) | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
| Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах | Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах предназначено для воспроизведения «говорящих книг», записанных в специальном криптозащищенном формате, принятом ВОС и Российской государственной библиотекой для слепых в качестве общероссийского стандарта для обеспечения фондов специальных библиотек и школ для слепых.  Устройство должно иметь следующие технические параметры, функции и режимы:  Воспроизведение «говорящих книг», записанных на флэш-картах типа ММС, SD, SDHC (объемом до 32 Гб включительно) с поддержкой файловых структур FAT и FAT-32.  Поддержка специализированного формата «говорящих книг», используемого в специальных библиотеках для слепых, с применением трехпроходного поточного блочного шифрования содержимого МРЗ-файлов по алгоритму ХХТЕА с длиной ключа криптозащиты 128 бит.  Поддерживаемые форматы: МРЗ, ТХТ, DAISY 2.0/2.02.  Воспроизведение МРЗ-файлов с битрейтом 8 — 320 кбит/с.  Воспроизведение электронных текстов в формате ТХТ при помощи синтеза речи.  Плавная регулировка скорости воспроизведения.  Озвученная навигация на русском языке по книгам, разделам книги, электронным закладкам.  Озвученная перемотка на русском языке в прямом и обратном направлениях.  Блокировка клавиатуры.  Регулировка громкости.  Встроенная акустическая система с мощностью не менее 0,1 Вт.  Возможность прослушивания с использованием стерео-наушников.  Режим диктофона с возможностью записи на флэш-карту или во внутреннюю память со встроенного и с внешнего микрофонов.  Запись на флэш-карту или во внутреннюю память с внешних источников через линейный вход.  Наличие режима FM-радио с возможностью записи радиопередач.  Обновление внутреннего программного обеспечения из файлов, записанных на флэш-карте.  Автоматическое отключение устройства при отсутствии активности пользователя (режим «Сон») с возможностью настройки таймера автоматического отключения.  При выключении и повторном включении устройство должно обеспечивать воспроизведение фонограммы с места прерывания.  Возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места).  Панель управления должна иметь озвученный режим выполняемых команд. Не допускается управление устройством с дистанционного пульта.  Кнопки на панели управления должны иметь тактильные метки.  Питание: комбинированное от сети 198-242 В/50 Гц и от батарей/аккумулятора.  Габаритные размеры: не более 180 х 115 х 40 мм.  Время автономной работы от батарей или аккумулятора в режиме среднего уровня громкости не менее 8 часов.  Разъемы: выход для головного телефона, разъем для установки флэш-карты, разъем для подключения сетевого шнура или сетевого адаптера, разъем для подключения внешнего микрофона и линейного входа.  Комплект поставки: специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах, флэш-карта объемом не менее 1 Гб сзаписанными «говорящими» книгами, сетевой шнур или сетевой адаптер, наушники, паспорт изделия, плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте) руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, упаковочная коробка.  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.  Срок эксплуатации устройства — не менее 7 лет | 150 | 12 052,48 | 1 807 872,00 |
|  | **Итого:** | **150** |  | **1 807 872,00** |

В своем техническом предложении участник закупки должен указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, полное техническое описание товара.

**Требования к функциональным характеристикам товара**

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» на флэш-картах (тифлофлэшплееры различных типов и фирм производителей) предназначены для компенсации ограничений способности к обучению, общению, трудовой деятельности, особенно лиц, занятых в профессиях интеллектуального труда, овладению навыками самообслуживания.

Устройства для чтения «говорящих» книг на флэш-картах должны позволять различными категориями незрячих пользователей самостоятельно работать с плоскопечатными текстами (книгами, периодическими изданиями и другими документами) посредством звукового ряда первоисточника с использованием информационных носителей, записанных в специальном защищенном тифлоформате воспроизведения «говорящих» книг на флэш-картах.

**Требования к безопасности товара**

Материалы, из которых изготавливаются специальные устройства для чтения «говорящих книг» на флэш-картах не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. (п. 4.7.2 ГОСТ Р 51633-2000 «Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Общие технические требования»).

Специальные устройства для чтения «говорящих» книг на флэш-картах должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и иметь действующий сертификат соответствия, выданный в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» поставщик указывает срок службы устройств для чтения «говорящих» книг на флэш-картах, в том числе их комплектующих, а также ГОСТы и ТУ в соответствии с которыми изготовлены устройства для чтения «говорящих» книг на флэш-картах. Срок службы устройства для чтения «говорящих» книг на флэш-картах должен быть не менее установленного Минздравсоцразвития РФ срока пользования техническими средствами реабилитации — устройствами для чтения «говорящих» книг на флэш-картах.

**Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.**

На каждом устройстве для чтения «говорящих» книг на флэш-картах должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

*Требования к маркировке и эксплуатационным документам*:

1. Наименование и (или) обозначение изделия (тип, марка, модель), его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено изделие, должны быть нанесены на изделие и указаны в прилагаемых к нему [эксплуатационных документах](http://docs.cntd.ru/document/902299536). При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение изделия (тип, марка, модель) должны быть также нанесены на [упаковку](http://docs.cntd.ru/document/902299536). Если эти сведения невозможно нанести на изделие, то они могут указываться только в прилагаемых к данному изделию [эксплуатационных документах](http://docs.cntd.ru/document/902299536). При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение изделия (тип, марка, модель (при наличии) должны быть нанесены на [упаковку](http://docs.cntd.ru/document/902299536).

2. Маркировка изделия должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на изделие в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте.

3. [Эксплуатационные документы](http://docs.cntd.ru/document/902299536) к изделию должны содержать: информацию, перечисленную в пункте 1; информацию о назначении изделия, характеристики и параметры; правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации (при необходимости - установление требований к ним); информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого изделия; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;  
месяц и год изготовления изделия и (или) информацию о месте нанесения и способе определения года изготовления.

4. [Эксплуатационные документы](http://docs.cntd.ru/document/902299536) выполняются на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) Таможенного союза.

Упаковка изделия должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Каждое устройство для чтения «говорящих» книг на флэш-картах должен быть упаковано в индивидуальную транспортную тару по ГОСТ 5959-80 с внутренней влагонепроницаемой бумагой по ГОСТ 515-77.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов устройствами для чтения «говорящих» книг на флэш-картах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок поставки** | В течение 2018 года. Поставка не менее 20 % от общего объема Товара в Ивановскую область в организованные Поставщиком пункты выдачи технических средств реабилитации в течение 5 (Пяти) календарных дней, а остальной объем Товара в течение 20 календарных дней со дня заключения Контракта (до 01.10.2018 должно быть выдано 100% общего объема требуемого Товара). |
| **Срок доставки до инвалида со дня получения Поставщиком заявки (разнарядки) или обращения инвалида** | Срок доставки Товара до инвалида не более 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком заявки (разнарядки) Заказчика или со дня обращения инвалида. |
| **Место поставки** | Ивановская область. Поставка осуществляется в организованные Поставщиком пункты выдачи технических средств реабилитации. При наличии направлений Фонда доставка производитсяпо месту жительства инвалида. |
| **Условия поставки** | Поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу каждого из пунктов выдачи товара не менее 45 часов в неделю, из них не менее 5 часов в выходные дни (суббота и воскресенье). |
| **Срок гарантии** | Не менее 1 (Одного) года |
| **Срок службы, установленный производителем** | Не менее 7 (Семи) лет |
| **Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида** | Не более 20 (Двадцати) дней |
| **Соответствие** | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. *(в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).*

В случае если в заявке Участника предлагаются к поставке два и более наименований изделий по одной позиции, Заказчик при заключении контракта определяет конкретное количество закупаемой продукции из предложенного Участником (победителем) ассортимента.

После проведения аукциона в электронной форме при заключении контракта на поставку технических средств реабилитации - специальных устройств для чтения «говорящих» книг на флэш-картах для обеспечения ими инвалидов, цена за единицу товара определяется путем снижения начальной (максимальной) цены контракта пропорционально снижению начальной (максимальной) цены за единицу товара.