Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению ходунков индивидуального изготовления

для обеспечения детей-инвалидов в 2018 году

Наименование работ

Опоры (ходунки)  - вспомогательное средство для ходьбы, оборудованное рукоятками и тремя или более ножками с двумя или более колесиками, которые обеспечивают поддержку во время ходьбы.

Опоры (ходунки) представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Код трехуровневой классификации 12 06 06.

Требования к качеству работ

Изготовленные ходунки должны быть новым изделием (изделием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Поверхности всех деталей ходунка не должны иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю, а также не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.
	.

Требования к безопасности работ

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту пользователь должен без применения специальных инструментов.

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке

На каждые ходунки должна быть нанесена четкая и несмываемая маркировка, содержащая следующую информацию:

- максимальную массу пользователя;

- максимальную безопасную рабочую нагрузку (эта информация должна быть нанесена на вспомогательное оборудование);

- максимально допустимый угол между продольной осью ручки и направлением движения, если ручки допускают боковое регулирование;

- наименование изготовителя или торговую марку и адрес;

- идентификационное наименование модели и/или номер;

- месяц и год изготовления;

- максимальное удлинение при регулировке высоты, нанесенное на регулируемые элементы;

- максимальную ширину ходунков;

- предназначены ли ходунки для ходьбы в помещении или вне помещения.

На каждые ходунки должна прилагаться:

- инструкция по уходу и эксплуатации,

- инструкция по сборке, регулировке любого вида, складыванию и раскладыванию;

- предупреждения и рекомендации о мерах предосторожности, касающихся безопасных расстояний между подвижными и неподвижными частями.

Упаковка опор (ходунков) должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества ходунков

Гарантийный срок эксплуатации опор (ходунков) должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки выполненных работ, но не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче изготовленного изделия получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

В передаваемой получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

При передаче Получателям изготовленное изделие должно соответствовать комплектности согласно паспорта (инструкции по эксплуатации) изделия, выданного изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

В случае обнаружения в ходе приема-передачи изделия ненадлежащего качества (неисправного или имеющего дефекты либо некомплектность изделия), такое изделие подлежит замене Исполнителем в течение 14 дней, начиная с даты обнаружения, на аналогичное изделие надлежащего качества либо доукомплектованию согласно  комплектации технического средства реабилитации.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) выполнения работ

Работы должны  осуществляется на условиях DDP на территории Свердловской области, выдача изготовленных изделий должна быть произведена по согласованию с получателем: по месту проживания инвалида, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Исполнителем Работ.

Срок выполнения работ до 01 декабря 2018 года.

Ходунки, изготовленные по индивидуальному заказу. Количество 13 шт.

| Номер вида ТСР (изде-лий) | Наимено-вание изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-10-07 | Ходунки изготавливаемые по индивидуальному заказу | Ходунки изготавливаемые по индивидуальному заказу для детей с ДЦП должны иметь: - возможность регулировки нагрузки на ноги; - мягкий фиксатор грудной клетки с регулировкой по высоте, углу крепления и объему, - фиксаторы предплечья с регулировкой в пяти плоскостях по высоте, ротации, углу, расстоянию по отношению к телу и вперед-назад с возможностью использования его как вспомогательного средства для поддержания веса пациента (в том числе с наклоном вперед), и как вспомогательного средства для контроля положения туловища и головы, для фиксации в требуемом положении, - нескользящие рукоятки, регулирующиеся по высоте и глубине установки, - мягкий фиксатор таза (подушечка), которая должна обеспечивать оптимальное положение тела при обучении ходьбе. - фиксаторы бедер, которые регулируются по горизонтали и вертикали, двигаются свободно вместе с движениями пациента, предотвращать скрещивание ног, обеспечивать абдукцию, помогать держать вес на ногах и предотвращать вращение тела внутри ходунков, - фиксаторы голеностопов, которые можно отрегулировать по длине шага и необходимому расстоянию между голеностопами, с мягкими обхватными ремешками, которые прочно крепятся к раме, - ручку, которая дает сопровождающему возможность направлять движение пациента, - пошаговую регулировку рамы по высоте, - не менее четырех литых колес малого диаметра с индивидуальными тормозами, - возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Ходунки изготовленные по индивидуальном у заказу должны быть рассчитаны на рост пользователя не более 140 см. | 13 |