1. Наименование и описание объекта закупки:

Предмет контракта: Поставка в 2018 году подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов, проживающих на территории г. Челябинск и Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование товара | Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников | Требования к качественным и техническим характеристикам товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 22-01-04 | Бумажный подгузник для взрослых размер XS (сверхмалый) | Полное влагопоглощение, г, - не менее 1000 (для средней степени недержания); Сорбционная способность после центрифугирования, г, не менее: 120; Обратная сорбция не более 4,4 гр. Скорость впитывания не менее 2,3 см.куб. в секунду. (п. 5.10.2 Раздела 5.10 «Показатели качества подгузников» ГОСТ Р 55082-2012) Верхний покрывной слой подгузника после впитывания жидкости должен оставаться сухим | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Бумажный подгузник для взрослых - многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Предназначен для впитывания и удержания мочи. Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): -верхний покровный слой; -распределительный слой; -абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; -защитный слой; нижний покровный слой; барьерные элементы; -фиксирующие элементы; -индикатор наполнения подгузника (при наличии). При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. Подгузники должны быть изготовлены из материалов, указанных в п. 5.7. ГОСТ Р 55082-2012. Подгузники могут быть в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами. Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55082-2012 по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. В подгузниках не допускаются внешние дефекты — механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов ит. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. | 23660 |
| 2 | 22-01-05 | Бумажный подгузник для взрослых размер XS (сверхмалый) | Полное влагопоглощение, г, - не менее 1200 (для тяжелой степени недержания); Сорбционная способность после центрифугирования, г, не менее: 240; Обратная сорбция не более 4,4 гр. Скорость впитывания не менее 2,3 см.куб. в секунду. (п. 5.10.2 Раздела 5.10 «Показатели качества подгузников» ГОСТ Р 55082-2012) Верхний покрывной слой подгузника после впитывания жидкости должен оставаться сухим |  | 40000 |
| Итого | 63660 |

*Приказ от 24.05.2013г. № 214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

2. Требования к гарантийному срок и объему предоставления гарантий качества:

Весь поставляемый Товар должен быть новым, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок годности Товара устанавливает изготовитель в зависимости от применяемого сырья и материалов для изготовления конкретного подгузника и/или группы подгузников.

Остаточный срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара не менее 6 месяцев.

В случае выявления в течение срока годности скрытых дефектов, брака поставщик должен произвести замену товара за свой счет, по месту нахождения такого товара, в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения претензии от Заказчика

3. Требования к безопасности Товара

Классификация подгузников для взрослых представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности.

Товар должен соответствовать требованиям  ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

На основании Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» на Товар должна быть декларация о соответствии.

# В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15621-2012 «Средства для впитывания мочи. Общее руководство по оценки» при использовании Товар должен соответствовать факторам:

-отсутствие протекания (п.5.2.);

-отсутствие запаха (п. 5.3);

-здоровое состояние кожи (п.5.4.);

-комфорт и пригодность (п.5.5.);

-незаметность (п. 5.6.).

При поставке партии Товара поставщик обязан предоставить:

-образец-эталон по ГОСТ 15.009. на каждый вид и партию подгузников;

-технические условия на выпускаемую продукцию (ТУ);

- документальное подтверждение проведенных приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) по каждой партии подгузников на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012.

4. Требования к упаковке Товара

В соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»,  Товар в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки или другую потребительскую упаковку обеспечивающую сохранность Товара при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В один пакет, пачку или коробку упаковывают Товар одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

5. Требования к маркировке:

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка Товара должна содержать:

–	наименование и (или) торговое наименование медицинского изделия;

–	информацию, необходимую для идентификации медицинского изделия, а также информацию о его назначении (при необходимости);

–	сведения о производителе, включая полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, место нахождения (фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), почтовый адрес производителя, страна происхождения медицинского изделия. Почтовый адрес производителя может не указываться в маркировке, если он содержится в инструкции по применению, прилагаемой к медицинскому изделию;

–	код (номер) партии или серийный номер медицинского изделия;

–	срок (с указанием года и месяца), до истечения которого медицинское изделие может безопасно использоваться;

–	год выпуска медицинского изделия, если не указан срок, до истечения которого медицинское изделие может безопасно использоваться. Год выпуска медицинского изделия включается в номер партии или серийный номер при условии, что год выпуска легко идентифицируется в составе такого номера;

–	информацию об особых условиях хранения и (или) обращения медицинского изделия (при необходимости);

–	информацию о стерильности медицинского изделия (если медицинское изделие поставляется в стерильном виде) с указанием метода стерилизации;

–	предупреждение или меры предосторожности, которые указываются таким образом, чтобы привлечь внимание пользователя или третьего лица. Эта информация может быть сведена к минимуму в случае, если более детальная информация содержится в инструкции по применению;

–	информацию об одноразовом использовании медицинского изделия (если медицинское изделие предназначается для одноразового использования).

Маркировка стерильных и нестерильных медицинских изделий должна обеспечивать возможность разграничения идентичных или схожих видов медицинских изделий, выпущенных в обращение в стерильном и нестерильном виде, и различаться таким образом, чтобы пользователь мог с помощью маркировки отличить стерильное медицинское изделие от нестерильного.

Маркировка должна быть нанесена на медицинское изделие. Если это невозможно или нецелесообразно, маркировка (частично или полностью) может быть нанесена на упаковку для каждой единицы медицинского изделия, и (или) на групповую упаковку, и (или) на инструкцию по применению.  Маркировка может быть дополнена информацией о медицинском изделии в машиночитаемом формате, в том числе с использованием радиочастотной идентификации или штрих-кодов.

При маркировке Товара красители напечатанных этикеток не должны проникать внутрь, расплываться или обесцвечиваться, что может оказывать негативное воздействие на медицинское изделие или идентификацию продукции. Самоклеющиеся этикетки должны сохранять липкость (п.4.2.2.5).

Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т. д.)).

Транспортирование должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.Сроки поставки товара:

I этап - не позднее 30 октября 2018 года поставить не менее 50 % общего объема Товара;

II этап – не позднее 30 ноября 2018 года  поставить не менее 100 % общего объема Товара;

О предстоящей поставке Товара Получатель должен быть уведомлен Поставщиком не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты поставки.

Датой поставки Товара по настоящему Контракту является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта сдачи-приемки Товара.

Поставщик несет все риски случайной гибели и повреждения Товара до момента передачи  Получателю.

7.Место и условия поставки товара:

Место поставки Товара:  Челябинская область.

Место доставки Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка до места жительства Получателей (на условиях DDР), проживающих на территории  г. Челябинска и Челябинской области.

- по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Поставщика.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 108 907,60 ( Один миллион сто восемь тысяч девятьсот семь ) рублей 60 копеек.

Цена контракта указана с учетом всех затрат на поставку товара, в том числе, затрат на доставку до места жительства Получателей, до пунктов выдачи Товара, разгрузку, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, других расходов, связанных с выполнением Поставщиком своих обязательств по контракту.

9. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара:

Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов: счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС)*, Акта сдачи-приемки Товара Получателем, Реестра выдачи Товара Получателям, предоставленного на бумажном и электронном носителях (в формате MS Excel (xls) в виде архивного файла), отрывного талона к Направлению, копии документа, подтверждающего полномочия представителя Получателя, если Товар выдан представителю, и подписания Заказчиком Акта поставки Товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

*указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт

Документы для оплаты представляются Заказчику сопроводительным письмом.

Поставщик передает Заказчику документы для оплаты после окончания каждого этапа поставки товара, не более чем в течение 5(пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания соответствующего этапа поставки.

Документы, предоставленные Заказчику для оплаты после 10 декабря 2018 года, к оплате не принимаются, оплата Товара за пределами срока действия контракта Заказчиком не производится.

Не позднее  29 декабря 2018 года Поставщик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выверки расчетов.

10. Источник финансирования: средства Федерального бюджета Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии денежных средств, полученных по межбюджетным трансфертам на данный вид расходов и соответствующую целевую статью.