Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам слуховых аппаратов»

| Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный с АРУ должен иметь диапазон частот не более 0,1 не менее 4,7 кГц, регулировку ТНЧ, АРУ и телефонную катушку. Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90) не менее 138 дБ, глубина регулировки ВУЗД не менее 15 дБ. Максимальное усиление не менее 76 дБ. Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 2 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Слуховой аналоговый заушный средней мощности должен иметь диапазон частот не более 0,16 не менее 4,6 кГц, регулировку ТНЧ, АРУ и телефонную катушку. Максимальный ВУЗД 90 слухового аппарата средней мощности должен быть не менее 120 дБ и не более 127 дБ. Максимальное усиление не менее 52 дБ. Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4) и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 1 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный для детей-инвалидов имеет: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 142 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 81 дБ. Частотный диапазон: не более 0,1 не менее 7,1 кГц. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: - не менее 4. Количество программ прослушивания: - не менее 4. Многополосная адаптивная направленность – наличие. Пользовательский контроль четырёх параметров: режима работы микрофонов, шумоподавления, выделения речи, общего усиления – наличие. Автоматический анализ звуковой обстановки с выбором одной из двух базовых программ – наличие. Частотная компрессия – наличие. Постепенное достижение безопасного уровня усиления – наличие. Дополнительное усиление низких частот – наличие. Противофазное адаптивное подавление обратной связи – наличие. Усиление речи согласно громкости – наличие. Шумоподавление – наличие. Подавление внезапных, резких звуков – наличие. Подавление шума ветра – наличие. Улучшение качества прослушиваемой музыки – наличие. Регистрация данных о ношении аппарата – наличие. Аудиовход – наличие. Телефонная катушка – наличие. Бинауральный контроль переключения программ и регулировки громкости – наличие. Бинауральное подключение к аудиоустройствам – наличие. Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 10 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный с АРУ должен иметь диапазон частот не более 0,2 не менее 4,8 кГц, регулировку ТНЧ, АРУ и телефонную катушку. Максимальный ВУЗД 90 слухового аппарата мощного должен быть не менее 134 дБ и не более 136 дБ, глубина регулировки ВУЗД не менее 15 дБ. Максимальное усиление не менее 68 дБ. Слуховой аналоговый заушный мощный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат аналоговый заушный мощный должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 2 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 140 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 81 дБ. Частотный диапазон: не более 0,1 не менее 7,1 кГц. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: - не менее 4. Количество программ прослушивания: - не менее 4. В наличии должны иметься следующие функции и узлы: - Цифровая компрессия полного динамического диапазона с настройкой усиления для разных уровней входного сигнала- наличие. - Широкополосная система АРУ по выходу с настройкой порога срабатывания - наличие. - Активные фильтры низких и высоких частот-наличие. - Шумоподавление. - Адаптивное подавление акустической обратной связи-наличие. - Маскер ушного шума – наличие. - Система снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня. - Индукционная катушка-наличие. - Прямой аудиовход-наличие. - Запись аудиограмм (воздушная, костная, порогов дискомфорта) в память слухового аппарата - наличие. - Звуковая индикация переключения программ прослушивания – наличие. - Звуковая индикация разряда элемента питания – наличие. Оперативный регулятор громкости – наличие. - Возможность переключения программ - наличие. Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 50 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь: Максимальный ВУЗД 90 – не более 135 дБ. Максимальное акустическое усиление - не менее 71 дБ. Частотный диапазон – не уже 0,1- 5,5 кГц Способ обработки цифрового сигнала – бесканальный цифровой процессор. Количество программ прослушивания: не менее 3. Количество предустановленных ситуативных настроек – 3. Наличие кнопки переключения программ прослушивания. В наличии должны иметься следующие функции: Адаптивная система шумоподавления; Подавление шума ветра; Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата; Адаптивная система подавления обратной акустической связи; Усовершенствованное управление шумами низкого уровня; ФМ совместимость. Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 23 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 128 дБ. Максимальное акустическое усиление: не более 61 дБ. Частотный диапазон: не уже 0,1 – 6,2 кГц. Тип обработки цифрового канала – бесканальный (или количество каналов цифровой обработки - не менее 6). Количество программ прослушивания: не менее 3. Количество предустановленных ситуативных настроек: не менее 5. Кнопка переключения программ прослушивания – наличие. Адаптивная система шумоподавления – наличие. Адаптивная система подавления обратной акустической связи - наличие. Усовершенствованное управление шумами низкого уровня – наличие. ФМ совместимость - наличие. Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 22 |

Начальник отдела ОИ ТСР

Начальник отдела ОИ ТСР                                                                                                                            Н.В. Ершова

Н.В. Ершова

Якимишина Ю.В.

49-75-59