ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик* | Цена за ед., (руб.) | Количество (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа. Рама кресло-стула должна быть складная. Рама должна быть изготовлена из высокопрочного материала. Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой. Сиденье, ведро и съемная крышка должны быть выполнены из прочного, легко моющегося материала. Подлокотники должны быть съемные или откидные. Подножки должны быть съемные или откидные, регулируемые по высоте и оснащены держателем голеней. Ширина сиденья не менее 450мм и не более 510мм (не менее 2-размеров по заявке Заказчика). Задние колеса должны быть оснащены ободом для вращения с цельнолитыми шинами. Должны быть диаметром не менее 580 мм. Два задних колеса должны иметь индивидуальный тормоз. Передние, поворотные колеса с цельнолитыми шинами. Грузоподъёмность не менее 130 кг. |  | 20 |  |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением без колес. Кресло-стул с санитарным оснащением должен иметь складную конструкцию. Рамная конструкция должны быть изготовлена из тонкостенных стальных труб. Должны быть фиксированные прямые подлокотники, с пластиковыми накладками. Высота стула не регулируется. Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой. Сиденье, ведро и съемная крышка должны быть выполнены из прочного, легко моющегося материала. Ширина сиденья не менее 420мм Ширина стула не более 540 мм. Грузоподъёмность не менее 130 кг. |  | 300 |  |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами). Рама должна быть изготовлена из высокопрочного материала. Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой, судно должно быть изготовлено из прочного, легко моющегося материала. Поручни должны быть складные. Стул должен быть оборудован транспортировочными колесами со стояночными тормозами. Ширина сиденья от 450 мм до 550 мм. (не менее 2-размеров по заявке Заказчика). Грузоподъёмность не менее 130 кг. |  | 200 |  |
| Кресла-стулья с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъёмности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес). Рама должна быть изготовлена из высокопрочного материала. Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой, судно должно быть изготовлено из прочного, легко моющегося материала. Конструкция кресло - стула должна позволяет использовать его со стандартным унитазом. Кресло-стул должен иметь пластиковую спинку. Кресло-стул должен иметь регулировку по высоте. Ширина сидения от 500 мм до 610 мм (не менее 3-размеров по заявке Заказчика). Грузоподъёмность не менее 180 кг. Вес кресло-стула должен быть не более 4,5 кг. |  | 30 |  |

* Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером выполняемых работ, потребностями инвалидов.

Виды кресло-стульев, представлены в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.»

Требования к качеству и безопасности товара.

Кресло - стулья должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Кресло - стулья должны быть новым (не бывшим ранее в эксплуатации, не восстановленным и не прошедшим ремонт), свободной от прав третьих лиц.

Согласно ГОСТ 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»:

«Раздел 4 Требования.

Изделия должны быть безопасными для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке к эксплуатации и техническому обслуживанию, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий, проводимыми в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

В эксплуатационной документации на изделия при необходимости должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий.

Требования по обеспечению безопасности, указанные на специальных табличках, а также предупредительные знаки и надписи должны быть размещены на видных местах изделий».

Кресло-стулья должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-стулья. конкретных типов.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресло-стул должен быть новым (не бывшем ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Требования к упаковке и отгрузке товара.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ (ГОСТ Р 50444 – 92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское»).

# Согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»: «Раздел 4.11 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.»

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресла-стула в течение его срока службы будут осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. При передаче кресла-стула Поставщик обязуется разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем будет составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-стуле, Поставщиком, уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) будут обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя в течение 20 рабочих дней.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Ставропольском крае (возможно привлечение соисполнителей)