**Электронный аукцион**

**Поставка слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов**

**Техническое задание**

Слуховые аппараты представлены в «ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» и «ГОСТ Р 51024-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими их качественные характеристики.

Слуховой аппарат должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 215н – не менее 4 лет.

Гарантийный срок эксплуатации слухового аппарата должен быть не менее 24 месяцев.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Поставка осуществляется путём передачи инвалиду настроенного слухового аппарата на территории **Республики Алтай, г. Горно-Алтайска по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) или Майминского района, с.Майма по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).**

При поставке Поставщик должен (самостоятельно или с помощью соисполнителя по договору) обучить инвалида правилам пользования слуховым аппаратом, обеспечить инструктаж и консультативную помощь.

Требования, предъявляемые к условиям поставки, должны соблюдаться соисполнителем в случае его привлечения.

Количество закупаемого товара: 91 штука (аппаратов).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики |
| Слуховые аппараты заушные мощные (цифровые слуховые аппараты многоканальные высокотехнологичные) | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь границы диапазона частот не более 0,14 и не менее 5,2 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 6 и программ прослушивания не менее 3-х.  Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 131 дБ.  Максимальное усиление не более 81 дБ.  **Должны иметь следующие дополнительные функции:**  - динамическая обработка звука, близкая к естественной - наличие  - система направленных микрофонов – наличие  - адаптивная направленность с интегрированным подавлением шума ветра – наличие  - автоматическое переключение режимов направленности – наличие  - система шумоподавления, основанная на спектральном и модуляционном анализе – наличие  - экспансия - наличие  - индукционная катушка – наличие  - мониторинг общего использования СА, применения программ и регулятора громкости - наличие  - динамическое подавление обратной связи без снижения усиления раздельное для каждого из микрофонов – наличие  - дополнительная система контроля свиста – наличие  - in-situ аудиометрия ( верификация порогов для уточнения аудиограммы) – наличие  - автоматическое переключение в режим телефона - наличие  - аудиовход - наличие.  - водо-грязезащитное нанопокрытие - наличие  Должны иметь следующие дополнительные параметры:  - общее усиление, раздельное усиление тихих и громких звуков в каждом из шести независимых частотных каналов - наличие  - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - наличие  - значение компрессии в каждом из шести независимых частотных каналов - наличие  - диапазон регулятора громкости - наличие  - режим телефонной катушки - наличие  - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие  Слуховые аппараты поставляются в комплектации: слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 ушной вкладыш. |

Место (поставки) доставки товаров: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) или Республика Алтай, Майминский район, с.Майма по месту нахождения Поставщика (соисполнителя)

Срок поставки: поставка осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня обращения Получателя к Поставщику с момента заключения Контракта по 20.09.2018г.