Техническое задание

на поставку цифровых слуховых аппаратов для детей-инвалидов в 2018 году

- Предмет государственного контракта:

Поставка цифровых слуховых аппаратов для детей-инвалидов 2018 году.

Количество – 30 штука

Начальная (максимальная) цена государственного контракта – 1082113 рублей 50 копеек (Один миллион восемьдесят две тысячи сто тринадцать рублей 50 копеек), НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

В цену контракта должны быть включены: все расходы Поставщика по исполнению государственного контракта, в том числе расходы на перевозку, доставку Товара до Получателей, а также расходы на страхование, уплату налогов, таможенных платежей, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Место, сроки, условия поставки товара

Место поставки товара: Российская Федерация, Хабаровский край.

Поставка товара осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства получателей на условиях DDP или в пунктах выдачи по согласованию с получателем.

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки в штуках* |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо, Бикинский район, Нанайский район | 19 |
| 2 | г. Амурск, Амурский район, Верхнебуреинский район | 2 |
| 3 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, Солнечный район | 9 |
|  | Всего | 30 |

*в ходе исполнения Государственного контракта распределение товара по районам может быть изменено по независящим от воли сторон причинам, в том числе с учетом фактических обращений Получателей.

Срок поставки товара: по 01 ноября 2018 года должно быть поставлено 100% объема товара

Срок действия контракта по 30.11.2018г.

3. Общие требования к слуховым аппаратам

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

- стандартные ушные вкладыши не менее 3 штук,

- элемент питания – не менее 1 шт.

# Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ISO 12124-2009 «АкустикаКУТИСТИКА. Методы измерения акустических характеристик слуховых аппаратов на ухе человека», ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке», ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 8. Методы измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов с имитацией рабочих условий», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей», ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 «Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2 см3 для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов с ушными вкладышами», ГОСТ Р МЭК 60711-2001 «Имитатор закрытого уха. Технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (РАЗДЕЛ 3 ТЕХНИЧЕСИКЕ ТРЕБОВАНИЯ, РАЗДЕЛ 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ), ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Межгосударственные стандарты ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

# 4.Требования к количеству, техническим и функциональным характеристикам

| Наименование изделия по функциональной классификации | Технические характеристики изделия | Количество (штук) | Гарантийный срок, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные многоканальные | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь: Диапазон частот не более 0,1 - не менее 7,0кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 7, количество программ прослушивания не менее 3. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных не менее 141 дБ. Максимальное усиление не менее 82 дБ. Слуховые аппараты должны иметь: -Адаптивное подавление обратной связи, -Адаптивное шумоподавление не менее чем по 128 полосам, -Адаптивную направленность, -Возможность подключения аудио устройств, -Возможность блокировать батарейный отсек для защиты от детей, -Регулировку частоты разделения каналов, -Раздельную регулировку усиления тихих, речевых и громких звуков, -Кнопку переключения программ, -Регулятор громкости с возможностью отключения, -Адаптивную автоматическую регулировку усиления, -Дневник регистрации данных о пользовании аппаратом, -Генератор сигналов для измерения In-Situ. -Встроенный тиннитус-маскер, -Мультитональную мелодию при переключении программ, включении и выключении аппарата, -Индукционную катушку, -Нанопокрытие корпуса и внутренних узлов Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации: стандартный ушной вкладыш 3 штуки элемент питания – 1 штука | 10 | 24 месяца |
| Слуховые аппараты цифровые заушные мощные многоканальные | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь: - диапазон частот не более 0,1 – не менее 6,0 кГц, - количество каналов цифровой обработки не менее 7-ми, - количество программ прослушивания не менее 3-х, - максимальный ВУЗД 90 не более 127 дБ, - Максимальное усиление не менее 61 дБ. Должны иметь следующие дополнительные параметры: - бинауральная координация, - бинауральная синхронизация, - автоматическая адаптивная направленность, (в любой программе по предпочтениям пользователя может быть настроен один из 5-ти режимов направленности), - бинауральная двойная система подавления обратной связи (включая динамическое подавления обратной связи без снижения усиления), - защита от шума ветра, - формула DSL v5.0 m(i\o) для детей и взрослых, - мониторинг общего использования СА, применения программ и регулятора громкости и запись звуковой обстановки клиента, - автоматический регулятор привыкания, - отслеживание положения регулятора громкости в процессе эксплуатации пациентом, анализ и предоставление данных о положении регулятора в зависимости от 9 заданных акустических ситуаций, - программа авто-телефона, - беспроводное соединение с внешними источниками (ТV&PC) и возможность управлять СА с пульта ДУ, - возможность беспроводной настройки, - FM совместимость, - Аудиовход, -Нанопокрытие корпуса и внутренних элементов для предохранения слухового аппарата от воздействия факторов внешней среды, in-situ аудиометрия, - общее усиление, усиление тихих, средней громкости, громких звуков в каждом из каналов, параметры компрессии в каждом из каналов, ограничение ВУЗД (АРУ по выходу). Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации: стандартный ушной вкладыш 3 штуки элемент питания-1 штука | 10 | 24 месяца |
| Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности многоканальные | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь: - диапазон частот не более 0,1 – не менее 6,85 кГц. - количество каналов цифровой обработки не менее 7-ми, - количество программ прослушивания не менее 3-х. Максимальный ВУЗД 90 – не более 118 дБ Максимальное усиление - не менее 51 дБ Должны иметь следующие дополнительные параметры: - Бинауральную координацию кнопки-переключателя. -Автоматическую адаптивную направленность, (в любой программе по предпочтениям пользователя может быть настроен один из 5-ти режимов направленности). - Бинауральную двойную систему подавления обратной связи (включая динамическое подавление обратной связи без снижения усиления), -Защиту от шума ветра. - Формула DSL v5.0 m(i\o) для детей и взрослых. - Мониторинг общего использования слуховым аппаратом, применения программ и регулятора громкости и запись звуковой обстановки клиента. - Автоматический регулятор привыкания. - Слуховой аппарат отслеживает положение регулятора громкости в процессе эксплуатации пациентом, производит анализ и предоставляет данные о положении регулятора в зависимости от 9 заданных акустических ситуаций. - Беспроводное соединение с внешними источниками (ТV&PC) и возможность управлять слуховым аппаратом с пульта дистанционного управления. -FM совместимость. -Нанопокрытие корпуса и внутренних элементов для предохранения слухового аппарата от воздействия факторов внешней среды. -Общее усиление, усиление тихих, средней громкости, громких звуков в каждом из каналов, параметры компрессии в каждом из каналов, ограничение ВУЗД (АРУ по выходу). Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации: стандартный ушной вкладыш 3 штуки элемент питания – 1 штука | 10 | 24 месяца |
| Итого |  | 30 |  |

5. Требование к безопасности товара

Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия на слуховые аппараты при поставке обязательно (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982)

6. Требование к сроку гарантии товара, сроку службы

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов не менее 24 месяца; срок службы не менее 4 лет.

Срок пользования слуховыми аппаратами устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

7. Требования к упаковке товара, условиям хранения и транспортировке

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Упаковка слуховых аппаратов, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, должна соответствовать требованиям - по ГОСТ Р 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

# Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88 «Шпагаты. Технические условия» или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18251-87 «Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия».

Условия хранения и транспортировка слуховых аппаратов, в том числе с ушными стандартными вкладышами осуществляется в упаковке изготовителя и проводится по ГОСТ 15150-69 раздел 10.  Транспортирование производится крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида.

8. Требования к участнику закупки

Наличие у участника закупки лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии –оториноларингологии или осуществление участником закупки деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)»