Техническое задание

на поставку слуховых аппаратов цифровых заушных (сверхмощных, мощных и средней мощности), в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления

для обеспечения инвалидов

Слуховые аппараты цифровые заушные, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления - электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком, предназначены для компенсации ограничений жизнедеятельности.

К поставке должны быть предложены:

- слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные – 50 шт.;

- слуховые аппараты цифровые заушные мощные – 80 шт.;

- слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности – 20 шт.;

- вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) – 150 шт.

1. Слуховые аппараты заушные сверхмощные цифровые должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

1.1. минимальная частота не более 0,1 кГц максимальная частота не менее 6,0 кГц включительно,  количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х, программ прослушивания не менее 2-х.

Должны иметь следующие дополнительные параметры:

- система направленных микрофонов с адаптивной направленностью;

- динамическое подавление обратной связи;

- адаптивное шумоподавление;

- автоматическая регулировка усиления;

- подавление шумов микрофона (тихих шумов);

- дневник регистрации данных.

1.2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 138 дБ.

1.3. Максимальное усиление не менее 75 дБ.

2. Слуховые аппараты заушные мощные цифровые должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

2.1. минимальная частота не более 0,1 кГц максимальная частота не менее 5,0 кГц включительно,  количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х, программ прослушивания не менее 4-х.

Должны иметь следующие дополнительные параметры:

- цифровая компрессия полного динамического диапазона;

- регулируемая частота разделения каналов;

- возможность комбинирования программ прослушивания;

- раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков;

- подавление шумов микрофона (тихих шумов).

2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 130 дБ, не более 135 дБ.

3. Максимальное усиление не менее 60 дБ, не более 70 дБ.

3. Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

3.1. минимальная частота не более 0,1 максимальная частота не менее 5,5кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х и программ прослушивания не менее 4-х.

3.2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 125 дБ, не более 130 дБ.

3.3. Максимальное усиление не менее 50 дБ, не более 65 дБ.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

- стандартный вкладыш – 1шт.

- элемент питания – в количестве необходимом для функционирования слухового аппарата.

- индуктор заушный или Bluetooth - усилитель звука – 1шт.

Ушные вкладыши  изготавливаются индивидуально, по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода и должны способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами.

Ушные вкладыши должны:

- осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо;

- изготавливаться со слепка слухового прохода;

- быть прочными (не откалываться в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала);

- иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата;

- быть устойчивыми к воздействию влаги и ушной серы;

- быть комфортными в эксплуатации;

- не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата)

- соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям.

Слуховые аппараты представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» Вспомогательные средства для прослушивания (слуха). 22.06 в национальном стандарте Российской Федерации.

В соответствии с п.5.2. ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» в комплект поставки должны входить: слуховой аппарат, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации.

Упаковка слуховых аппаратов цифровых заушных, в том числе с ушными вкладышами, должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики слуховых аппаратов цифровых заушных должны обеспечивать возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы слуховых аппаратов цифровых заушных должен быть не менее 4 (четырёх) лет.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев.

Срок службы ушного вкладыша индивидуального изготовления должен быть не менее 1 (одного) года.

Гарантийный срок эксплуатации ушного вкладыша индивидуального изготовления должен быть не менее 6 месяцев.