Технические требования на поставку в 2018 году инвалидам слуховых аппаратов

Слуховые аппараты (аналоговые заушные, цифровые заушные) (далее – слуховые аппараты) – это электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком и предназначенные для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Соответствие требованиям к настройке товара.

При передаче инвалиду слухового аппарата в обязательном порядке производится первичная настройка изделия. В течение срока пользования слуховым аппаратом при необходимости должна быть произведена корректирующая настройка.

Настройка производится либо по месту нахождения пунктов выдачи, открытых поставщиком на территории г. Смоленска, либо на дому (по выбору получателя).

Настройка слухового аппарата может производиться при наличии лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии.

Соответствие требованиям к безопасности товара.

Обязательное наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на поставляемые слуховые аппараты (на изделия медицинского назначения, подлежащие обязательной регистрации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения).

Декларация о соответствии на поставляемые слуховые аппараты – при наличии.

Соответствие требованиям к упаковке и транспортировке товара.

Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) и загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами, перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18510, клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251.

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сроки предоставления гарантии качества товара.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

| Наименование товара | Функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные должны иметь: Диапазон частот не уже 0,13 кГц – 4,8 кГц. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 142 дБ. Максимальное усиление – не менее 81 дБ. Регулятор громкости – наличие. Телефонная катушка – наличие. Переключение программ (М-МТ-Т) – наличие. Аудиовход – наличие. Регулировки: Тембр низких частот – наличие. Глубина регулировки тембра НЧ – не менее 25 дБ. Тембр высоких частот – наличие. Регулировка ВУЗД – наличие. Глубина регулировки ВУЗД – не менее 20 дБ. | 1 |
| Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь границы диапазона частот не уже 0,1 кГц – 4,9 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 16 и программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов должен быть не менее 142 дБ. Максимальное усиление не – менее 82 дБ. Должны иметь следующие дополнительные функции: - оперативный выбор направления прослушивания – наличие; - система направленных микрофонов с не менее чем 12-канальной адаптивной направленностью – наличие; - подавление эха – наличие; - не менее чем трёхпозиционная автоматическая система смешения программ – наличие; - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие; - имитация функции ушной раковины – наличие; - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления – наличие; - многополосная система подавления шума - наличие; - подавление шума ветра – наличие; - подавление импульсных звуков – наличие; - бинауральная координация и синхронизация– наличие; - две специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth) – наличие; - автоматическое изменение усиления по результатам ношения СА (РГ-изучение) – наличие; - In-situ аудиометрия – наличие; - аудиовход – наличие; - возможность беспроводного программирования – наличие; - возможность беспроводного управления – наличие. Должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале – наличие; - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков – наличие; - значение компрессии в каждом канале – наличие; - регулятор громкости – наличие; - режим телефонной катушки – наличие; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие. | 45 |
| Слуховые аппараты цифровые заушные мощные | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны иметь диапазон частот не уже 0,1 кГц – 6,0 кГц, количество каналов цифровой обработки – не менее 8-ми, количество программ прослушивания – не менее 4-х. Максимальный ВУЗД 90 – не более 127 дБ Максимальное усиление – не менее 60 дБ. Должны иметь следующие дополнительные параметры: - Бинауральная координация, синхронное переключение программ и регулировка громкости на двух аппаратах – наличие; - Автоматическая адаптивная направленность – наличие; - Система подавления обратной связи (включая динамическое подавление обратной связи без снижения усиления) – наличие; - Защита от шума ветра – наличие; - Программа авто-телефона – наличие; - Беспроводное соединение с внешними источниками (ТV&PC) и возможность управлять СА с пульта ДУ – наличие; - Возможность беспроводной настройки – наличие; - FM-совместимость – наличие; - Аудиовход – наличие; - In-situ аудиометрия – наличие; - Регулятор громкости – наличие. | 52 |
| Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь границы диапазона частот не уже 0,1 кГц – 5,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 16-ти, программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не более 129 дБ. Максимальное усиление не менее 60 дБ. Должны иметь следующие дополнительные функции: - оперативный выбор направления прослушивания – наличие - система направленных микрофонов с не менее 12-канальной адаптивной направленностью и интегрированным алгоритмом пространственного шумоподавления – наличие - оперативная частотнозависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные – наличие - не менее трёхпозиционной автоматическая система смешения программ – наличие - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие - имитация функции ушной раковины – наличие - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления – наличие; - многополосная система подавления шума – наличие - подавление шума ветра – наличие; - подавление импульсных звуков – наличие; - бинауральная координация и синхронизация – наличие; - две специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth) – наличие; - автоматическое изменение усиления по результатам ношения слухового аппарата (РГ-изучение) – наличие; - In-situ аудиометрия – наличие; - аудиовход – наличие; - возможность беспроводного программирования – наличие; - возможность беспроводного управления – наличие. Должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале – наличие; - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков – наличие; - значение компрессии в каждом канале – наличие; - регулятор громкости – наличие; - режим телефонной катушки – наличие; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие. | 8 |
|  | ИТОГО: | 106 |

Реабилитация и абилитация инвалидов по слуху заключается не только в компенсации потерь слуха, а, в значительной степени, в восстановлении степени восприятия речи, его социализации, возвращении ему возможности общения, обучения и пр.

Наличие дополнительных требований к поставляемому товару (например, бинауральная координация, две специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth), In-situ аудиометрия) должны обеспечивать максимально эффективное достижение указанной конечной задачи закупки.

При бинауральном слухопротезировании (на оба уха по медицинским показаниям), являющегося физиологически обоснованным в связи с функциональными особенностями обработки звука в правом и левом полушариях мозга при ношении 2-х аппаратов одновременно, необходима бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости, то есть бинауральная координация.

In situ аудиометрия необходима для точной диагностики слуха и настройки слухового аппарата с учетом акустики вкладыша и индивидуальных особенностей слухового прохода.

Беспроводная технология (специальный вид связи с внешним микрофоном для улучшения разборчивости речевого сигнала) в виде дополнительных автоматических программ (телефон, Bluetooth) обеспечивает быстрое бесперебойное обнаружение и соединение телефона, телевизора и пр. со слуховым аппаратом.

Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: слуховой аппарат (с используемым типом элемента питания), технический паспорт, гарантийный талон, стандартный ушной вкладыш – 1шт.