**Техническое задание**

**на оказание услуг по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| **Цифровые программируемые слуховые аппараты заушные средней мощности с ушным вкладышем индивидуального изготовления** | Слуховые аппараты заушные средней мощности **должны** иметь диапазон частот **не более 0,1 кГц - не менее 6,85 кГц**. Количество каналов цифровой обработки – **не менее 8-ми**, количество программ прослушивания **не менее 4-х.**  Максимальный ВУЗД 90 **должен быть не более 118 дБ**. Максимальное усиление **должно быть не менее 51 дБ**.**Должны** иметь следующие дополнительные параметры\*: - Бинауральная координация кнопки-переключателя- Автоматическая Адаптивная направленность, (в любой программе по предпочтениям пользователя будет настроен в одном из 5-ти режимов направленности)- бинауральная двойная система подавления обратной связи (включая динамическое подавления обратной связи без снижения усиления), - защита от шума ветра, - Мониторинг общего использования слухового аппарата, применения программ и регулятора громкости и запись звуковой обстановки клиента.- Автоматический регулятор привыкания. - слуховой аппарат отслеживает положение регулятора громкости в процессе эксплуатации пациентом, производит анализ и предоставляет данные о положении регулятора в зависимости от 9 заданных акустических ситуаций.- Беспроводное соединение с внешними источниками (ТV&PC) и возможность управлять слуховой аппарат с пульта ДУ.- FM совместимость.- Общее усиление, усиление тихих, средней громкости, громких звуков в каждом из каналов, параметры компрессии в каждом из каналов, ограничение ВУЗД (АРУ по выходу). | **8** |
| **Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности с ушным вкладышем индивидуального изготовления** | Слуховые аппараты заушные средней мощности **должны** иметь диапазон частот **не более 0,1 кГц - не менее 6,2 кГц**. Количество каналов цифровой обработки звука **не менее 7-ми** и программ прослушивания **не менее 4-х.** Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности **должен быть не более 128 дБ**. Максимальное усиление **должно быть не менее 61 дБ**. **Должны** иметь следующие дополнительные функции\*:- система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью и интегрированным алгоритмом подавления; шума ветра – наличие;- многополосная система подавления шума – наличие;- подавление шума ветра – наличие;- аудиовход – наличие;- возможность открытого протезирования – наличие.**Должны** иметь следующие дополнительные параметры\*:- регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале - наличие- раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков – наличие- задержка включения – наличие- дневник регистрации данных по результатам ношения слухового аппарата – наличие- экспансия - наличие- значение компрессии в каждом канале - наличие- диапазон регулятора громкости - наличие- режим телефонной катушки – наличие- автоматическое переключение в режим разговора по телефону – наличие - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие. | **12** |
| **Аппараты слуховые заушные мощные с ушным вкладышем индивидуального изготовления** | Слуховые аппараты заушные мощные **должны** иметь диапазон частот **не более 0,1 кГц и не менее 6,12 кГц.** Количество каналов цифровой обработки звука **не менее 7-ми** и программ прослушивания **не менее 4-х.** Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов **должен быть не менее 136 дБ**. Максимальное усиление **должно быть не более 67 дБ.****Должны** иметь следующие дополнительные функции\*:Динамическая обработка звука, близкая к естественной - наличиеСистема направленных микрофонов – наличиеАдаптивная направленность с интегрированным подавлением шума ветра – наличиеАвтоматическое переключение режимов направленности – наличиеСистема шумоподавления, основанная на спектральном и модуляционном анализе – наличие Экспансия - наличиеИндукционная катушка – наличие Мониторинг общего использования слухового аппарата, применения программ и регулятора громкости - наличиеДинамическое подавление обратной связи без снижения усиления раздельное для каждого из микрофонов – наличиеДополнительная система контроля свиста – наличиеIn-situ аудиометрия ( верификация порогов для уточнения аудиограммы) – наличиеАвтоматическое переключение в режим телефона - наличиеАудиовход - наличие. Водо-грязезащитное нанопокрытие - наличие**Должны** иметь следующие дополнительные параметры\*:- общее усиление, раздельное усиление тихих и громких звуков в каждом из шести независимых частотных каналов - наличие- раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - наличие- значение компрессии в каждом из шести независимых частотных каналов - наличие- диапазон регулятора громкости - наличие- режим телефонной катушки - наличие- звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ - наличие | **15** |
| **Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный с ушным вкладышем индивидуального изготовления** | Слуховые аппараты заушные сверхмощные **должны** иметь границы диапазона частот **не более** **0,1 кГц - не менее 4,85 кГц**. Количество каналов цифровой обработки звука **не менее** **9-ти** и программ прослушивания **не менее** **4-х**. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных **должен быть не более 139 дБ**. Максимальное усиление **должно быть не менее** **81 дБ**.**Должны** иметь следующие дополнительные функции\*:- Система направленных микрофонов с фиксированной направленностью – наличие- Двойное подавление обратной связи без снижения усиления с контролем свиста – наличие- Система шумоподавления, выявляющая и устраняющая фоновые шумы – наличие - компрессия широкого динамического диапазона – наличие- возможность переконфигурации слухового аппарата в линейный режим (мягкое\ сильное пикклиппирование) – наличие- дневник регистрации данных по результатам ношения слухового аппарата – наличие- аудиовход – наличие- автоматическое переключение в режим разговора по телефону – наличие - умный старт – наличие- аналоговый регулятор громкости – наличие- 4-е независимые частотные регулировки (ограничения) ВУЗД - наличие- раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - наличие- значение компрессии - наличие- диапазон регулятора громкости - наличие- режим телефонной катушки - наличие- звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие. | **24** |
| **Аппараты слуховые заушные сверхмощные** **высокотехнологичные с ушным вкладышем индивидуального изготовления** | Слуховые аппараты заушные сверхмощные **должны** иметь границы диапазона частот **не более** **0,1 кГц - не менее 4,9 кГц.** Количество каналов цифровой обработки звука **должно быть не менее 16** и программ прослушивания **не менее 4-х**. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных **должен быть не менее 142 дБ**. Максимальное усиление **должно быть не менее 82 дБ.** **Должны** иметь следующие дополнительные функции\*:- оперативный выбор направления прослушивания – наличие- система направленных микрофонов с не менее 12-канальной адаптивной направленностью и интегрированным алгоритмом пространственного шумоподавления – наличие- оперативная частотнозависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные - наличие- не менее трёхпозиционная автоматическая система смешения программ – наличие- частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие- имитация функции ушной раковины – наличие- система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления - наличие - многополосная система подавления шума - наличие- подавление шума ветра - наличие - подавление импульсных звуков – наличие- бинауральная координация – наличие- специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth, аудио и FM) – наличие- автоматическое изменение усиления по результатам ношения слухового аппарата (РГ-изучение) – наличие- дневник регистрации данных по результатам ношения слухового аппарата - наличие- In-situ аудиометрия – наличие- аудиовход – наличие- возможность открытого протезирования – наличие- возможность беспроводного программирования – наличие- возможность беспроводного управления – наличие- нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет слухового аппарата от воздействия факторов внешней среды**Должны** иметь следующие дополнительные параметры\*:- регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале - наличие- раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - наличие- значение компрессии в каждом канале - наличие- диапазон регулятора громкости - наличие- режим телефонной катушки - наличие- звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ - наличие | **15** |
| **Аппарат слуховой цифровой программируемый воздушного звукопроведения заушного типа сверхмощный с ушным вкладышем индивидуального изготовления** | Слуховые аппараты заушные сверхмощные **должны** иметь диапазон частот **не более** **0,1 кГц - не менее 6,0 кГц.** Количество каналов цифровой обработки звука – **не менее** **8-ми** и программ прослушивания **не менее** **4-х,** специальная детская настройка аппарата в зависимости от возраста ребёнка. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных **должен быть не менее 139 дБ.** Максимальное усиление **должно быть не менее 78 дБ**. **Должны** иметь следующие дополнительные функции\*:- Бинауральная двойная система подавления обратной связи (включая динамическое подавления обратной связи без снижения усиления) - наличие - Технология защиты речи, обеспечивающая отличное звучание и сохраняющая важные временные характеристики речи - наличие- Система направленных микрофонов с многополосной трёхрежимной направленностью (в любой программе по предпочтениям пользователя будет настроен в одном из 5-ти режимов направленности) - наличие- Трехуровневое цифровое шумоподавление - наличие - FM-совместимость - наличие - Аудиовход - наличие- Бинауральная координация кнопки-переключателя - наличие- Аналоговый регулятор громкости с функцией заглушения - наличиеЗащита от шума ветра - наличие- Регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале - наличие- Раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - наличие- Значение компрессии в каждом канале - наличие- Режим телефонной катушки - наличие- Световой индикатор состояния работы аппарата - наличие- Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ - наличие- Регистрация данных о ношении слухового аппарата - наличие- Программа авто-телефона - наличие- Возможность беспроводной настройки - наличие | **6** |
| **Итого** | **80** |

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Список технических характеристик и функций, приведенных в ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», не является исчерпывающим, поскольку в соответствии с пунктом 4.6 данного ГОСТа установлено, что в технических условиях на слуховые аппараты конкретных типов дополнительно к перечисленным в ГОСТе приведены другие параметры в соответствии с функциональными особенностями и назначением слуховых аппаратов.

 Слуховые аппараты соответствуют требованиям ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-92 (р.3.4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Слуховые аппараты заушные – аппараты, носимые за ушной раковиной для усиления звука (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»).

 \*Потребность заказчика была определена на основании рекомендаций и заключений врачей-сурдологов, выданных инвалидам для целей реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. Предусмотренные в документации о проведении электронного аукциона технические и функциональные характеристики необходимы конечным пользователям для достижения максимального реабилитационного эффекта в части компенсации утраченного естественного слуха, а также для защиты остаточного слуха от резких воздействий шумов.

**Требованиями к безопасности**

Слуховые аппараты соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

**Порядок оказания услуг**

Оказание услуг по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами, включает в себя в том числе, осмотр инвалида специалистом сурдологом – оториноларингологом с целью определения у него степени и характера нарушения слуха, для осуществления подбора и настройки слухового аппарата, индивидуальную настройку и выдачу рекомендованного индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида слухового аппарата, изготовление ушного вкладыша индивидуального изготовления, замену неисправного и/или бракованного слухового аппарата в период оказания услуги и в период гарантийного срока на слуховой аппарат, настройка слухового аппарата, выданного взамен, а также обучение инвалида пользованию слуховым аппаратом.

При оказании услуг по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами, имеется лицензия на медицинскую деятельность по: сурдологии - оториноларингологии, выданной в соответствии с Федеральным законом 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"). **Место осуществления лицензируемого вида деятельности – Великий Новгород.**

**Требования к сроку предоставленных гарантий качества**

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года.

Слуховой аппарат имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду, равный сроку пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н – не менее 4 лет.

Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения услуг (изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области.

**Срок оказания услуг** - услуги должны быть оказаны в срок 10 календарных дней с момента обращения Получателя с направлением, выданным Заказчиком, **но не позднее 24 декабря 2018 года.**

**Место оказания услуг -** Оказание услуг по контракту осуществляется Исполнителем на основании разнарядки (списка), выданной Заказчиком. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата услуг (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области***.*** При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата услуг (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.