III. Техническое задание.

Наименование и описание объекта закупки:

Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного с внешним источником энергии в 2018 году для обеспечения инвалида, проживающего на территории г.Челябинска.

| Наименование работ | Описание изготавливаемого изделия | Кол-во изделий, штук | Наименование комплектующих используемых при выполнении работ | Описание функциональных и технических характеристик, комплектующих (товара) | Количество комплек-тующих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульный с внешним источником энергии | Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя. Материал постоянной гильзы – углепластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопластика. Крепление должно быть вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам Получателя. Коленный модуль должен быть с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая микропроцессором вязкость магнитореологической жидкости в приводе коленного модуля) с функцией ручного «замка», влагозащитный, обеспечивающий физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, с функцией автоматического распознавания езды на велосипеде, с функцией возможного спуска и подъема по лестнице, максимальный весом Получателя до 136 кг (RHEO KNEE XC или эквивалент*). Стопа – энергосберегающая карбоновая с отведенным большим пальцем с возможностью самостоятельной регулировки высоты каблука от 0 до 5,0 см. (RANWAY или эквивалент*). Стопа должна подбираться индивидуально под весовые параметры Получателя. Косметическая облицовка должна быть специализированная пыле-влагоотталкивающая. В комплект должны входить: - чехлы махровые на культю бедра в количестве 8 шт.; - протяжка EASYFIT OTTO BOKK эквивалент* в количестве 2 шт.; -комплект REVOFIT DIRECT или эквивалент* (встраиваемая система в культеприемную гильзу для регулирования изменяющихся объемных размеров культи) количестве 1 шт. | 1 | Электронный коленный модуль RHEO KNEE XC или эквивалент* | Макс. вес Получателя (при умеренном уровне нагрузки): Не более 136 кг. Макс. вес Получателя (при высоком уровне нагрузки): Не более 110 кг. | 1 |
|  |  |  | Стопа RS2 RANWAY или эквивалент* в сборе с косметической оболочкой. | Размер: 22-28 см, Макс. вес Получателя: Не более 166 кг. Вес стопы: Не более 670 г., Высота каблука: Не более 0.5 cм. | 1 |
|  |  |  | РСУ для гильзового адаптера А-145310 или его эквивалент* | Материал: титан | 1 |
|  |  |  | Трехлепестковый гильзовый адаптер А-114030 или его эквивалент* | Материал: сталь | 1 |
|  |  |  | Вакуумный клапан 21 Y12 или его эквивалент* | Винтовой вакуумный клапан при ампутации на уровне бедра | 1 |

* Эквивалентность товара определяется по соответствию предлагаемого товара техническим (функциональным) требованиям (значениям эквивалентности – конкретным показателям: техническим и функциональным характеристикам).

Требования к  качеству  и  безопасности работ,  маркировке, упаковке и транспортированию,

технические  и  функциональные характеристики работ

Требования к результатам работ

Протезирование конечностей заключается в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей Получателей с помощью протезов конечностей.

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую (имеющую врожденные дефекты) нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работу по обеспечению Получателя протезом нижней конечности следует считать эффективно исполненной, если у Получателя частично восстановлена опорно-двигательная функция и (или) устранены косметические дефекты нижний конечности с помощью протеза.

Работа по изготовлению протеза нижней конечности для обеспечения инвалида предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Работа по обеспечению Получателя протезом нижней конечности должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протез нижний конечности классифицирован в соответствии с требованием Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

Требования к качеству и безопасности

# Изготовленный протез нижней конечности с внешним источником энергии не должны иметь дефектов, должен быть новым и соответствовать требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности»,  ГОСТ Р 50267.0.2.-2005 (МЭК 60601-1-2-2014) «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Узлы, элементы, материалы, используемые при изготовлении протеза нижней конечности, должны быть новым товаром (товаром, который не был  в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» узлы протезов нижних конечностей и протезы нижних конечностей включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствии которой необходимо наличие декларации соответствия.

Материал приемной гильзы протеза, контактирующей с телом пользователя, должен соответствовать требованиям биологической безопасности, обеспечивать установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов, не должен деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Термопластичный материал приемной гильзы протеза должны обеспечивать термическую и механическую подгонку (подформовку).

Металлические детали протеза должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Требования  к техническим  и  функциональным характеристикам

Протез нижней конечности следует собирать из узлов, соответствующих ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний», с учетом предельной массы тела и активности пользователя.

Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности  при данном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее. На внутренней поверхности гильзы не должно быть неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягающей подкладки.

Приемная гильза и крепление протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании изделия.

Элементы креплений протеза должны надежно удерживать протез на культе Пользователя и не должны вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), средств дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки. Методы очистки и дезинфекции, соответствующие чистящие материалы и дезинфицирующие средства должны быть описаны в инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

На поверхности металлических деталей и изделий из пластических масс не должно быть трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоение материала, заусенцев и острых кромок.

В комплект протеза бедра модульного внешним источником должны входить:

- протез;

- памятка по обращению с изделием (инструкция по применению);

- чехлы на культю Получателя (число шерстяных, хлопчатобумажных, а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного типа)*.

*указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт

Требования  к  маркировке,  упаковке  и  транспортированию  изготовленных  изделий

Согласно п. 12 «Упаковка» ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» упаковку готовых протезов нижних конечностей проводят при выдаче. В зависимости от размеров протезов упаковывают в оберточную бумагу или потребительскую тару – пакет из полиэтиленовой пленки, коробку из картона и/или в чехол из хлопчатобумажной ткани. Упакованные изделия должны быть перевязаны шпагатом или оклеены клеевой лентой с липким слоем.

С соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.13.2 «Маркировка»)  протез должен иметь этикетку, на которой должны быть указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы), а также условия и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

При необходимости, на этикетке приводится информация о диапазонах или ограничениях при назначенном применении протезного или ортопедического устройства, например указание о допустимых максимальных значениях соответствующих параметров.

Данные на этикетке не зависят от специальной информации изготовителя по назначенному применению протезных и ортопедических устройств.

В инструкции по применению должны быть указаны допустимые максимальные параметры нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, установленные для приложению к протезу пользователем.

В инструкции по применению изготовитель должен установить средства, с помощью которых поверхности протезного устройства  могут быть очищены или продезинфицированы.

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения во время хранения.

Транспортирование изделия должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделие должно быть защищено от ударов и попадания влаги.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполненных работ

Подрядчик гарантирует, что работы должны быть выполнены надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок пользования протезом бедра модульным с внешним источником энергии устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2013 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Подрядчик проводит гарантийное обслуживание (осуществлять ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

Протез и узлы протеза ремонтопригодные в течении срока службы. В случае выхода изделия из строя, в период гарантийного срока, по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а так же несет расходы Получателя на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Гарантийный срок начинает исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять не менее 7 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

- восстановлении изделия не более 20 (двадцать) рабочих дней;

- изготовлении нового изделия не более 30 (тридцать) рабочих дней.

Если протез выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Подрядчиком.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателю результата выполнения работ – протеза Подрядчик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Сроки  выполнения  работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Датой окончания выполнения работ является дата подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Подрядчик несет все риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Получателем.

Заказчик не несет ответственности за задержку приемки Получателем результата выполненной работы.

Место выполнения работ: Место заказа, снятия слепков, примерки, получения протеза бедра модульного с внешним источником энергии:

Российская Федерация,  ______________________

(указывается конкретный адрес)*

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт.