Описание объекта закупки (Техническое задание)

Поставка кресло-колясок с ручным приводом для обеспечения детей-инвалидов в 2018 году.

Условия поставки товара:

Предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения Поставщика и по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара или по месту нахождения Поставщика должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя (сопровождающего лица).

Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Эргономика кресло-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресло-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании:

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла – коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р «51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2010 «Кресло – коляски. Часть15. Определение размеров, массы и площади маневрирования»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла – коляски. Часть 22. Правила установки»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла – коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей»

Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Требования к упаковке (отгрузке):

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Маркировка на потребительской упаковке кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

Гарантийный срок: гарантийный срок на кресло-коляску не менее 12 мес.

Требования к гарантии:

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта сдачи – приемки Товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресло-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресло-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресло-колясок (входящие в состав кресло-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта сдачи – приемки Товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в г. Тюмень, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресло-колясок.

10.	Требования к качеству поставляемых товаров:

Кресло-коляски должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п.п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная для больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов (до 12 лет) | Кресло-коляска для больных ДЦП предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям, обеспечивать антикоррозионную защиту и быть устойчивым к дезинфекции. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски. Спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Коляска должна иметь 4 самоориентируемых колеса. Колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 12 и не более 20 см. Спинка и сиденье должны быть регулируемые по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, и ремнем безопасности, регулируемым по длине. Коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте мягким подголовником и регулируемыми по высоте не менее трех положений и глубине не менее двух положений установки боковыми упорами для туловища. Подножки должны быть регулируемые по длине голени и по углу наклона в коленном суставе не менее 90°. Подножки должны комплектоваться ложементами под икроножные мышцы. Кресло-коляска должна быть оснащена столиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Максимальная высота кресло-коляски: не более 122 см. Максимальная ширина кресло-коляски: не более 70 см. Ширина сиденья не менее 25 см не более 37 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья не менее 27 см не более 44 см. Высота спинки не менее 45 см не более 72 см. Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от 90 º до 180º. Вес кресла - коляски должен быть не более 27 кг. Грузоподъемность должна быть не менее 30 кг не более 75 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 48 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная для больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов (до 18 лет) | Кресло-коляска для больных ДЦП предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям, обеспечивать антикоррозионную защиту и быть устойчивым к дезинфекции. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски. Спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Коляска должна иметь 4 самоорентируемых колеса. Колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 12 и не более 20 см. Спинка и сиденье должны быть регулируемые по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным, ручкой-поручнем и ремнем безопасности, регулируемым по длине. Коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте, глубине и углу наклона мягким подголовником и регулируемыми по высоте не менее трех положений и глубине не менее двух положений установки боковыми упорами для туловища. Подножки должны быть регулируемые по длине голени и по углу наклона в коленном суставе не менее 90°. Подножки должны комплектоваться откидными ложементами под икроножные мышцы. Кресло-коляска должна быть оснащена столиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Максимальная высота кресло-коляски: не более 122 см. Максимальная ширина кресло-коляски: не более 70 см. Ширина кресло-коляски с сложенном виде: не более 50 см. Ширина сиденья не менее 25 см не более 45 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья не менее 27 см не более 47 см. Высота спинки не менее 45 см не более 81 см. Угол наклона спинки, регулируемый от 90° до 180°. Вес кресла - коляски должен быть не более 31 кг. Грузоподъемность должна быть не менее 30 кг не более 90 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 20 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная для больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов (до 12 лет) | Кресло-коляска предназначена для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рамная конструкция кресло-коляски должна быть изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава. Рама должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Покрытие рамы должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, обеспечивать антикоррозионную защиту и устойчиво к дезинфекции. Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения. Должна быть возможность складывания и раскладывания. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми, быстросъемными (без применения специального инструмента), с фиксацией направления, и иметь диаметр не менее 17 см. Диаметр задних колес должен составлять не менее 20 см и не более 40 см. Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента). Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Должна быть возможность регулировки наклона спинки до положения «лежа». Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и ремнем безопасности, регулируемым по длине. Коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте, глубине и углу наклона мягким подголовником и регулируемыми боковыми подушками для туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Подножка должны быть регулируемая по длине голени и углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и опорой для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем и дождевиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Максимальная высота кресло-коляски: не менее 90 см не более 122 см. Максимальная ширина кресло-коляски: не менее 60 см не более 69 см. Ширина сиденья, регулируемая, не менее 24 см не более 42 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья, регулируемая, не менее 27 см не более 43 см. Высота спинки, регулируемая, не менее 45 см не более 78 см. Вес кресла - коляски должен быть не менее 15 кг не более 27 кг. Грузоподъемность должна быть не менее 20 кг не более 75 кг. В комплект поставки должно входить: - светоотражающие элементы; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 64 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная для больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов (до 18 лет) | Кресло-коляска предназначена для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке, толщина подушки сиденья и спинки должны быть не менее 3 см. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми, с фиксацией направления движения, и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Диаметр задних колес должен составлять не менее 32 см и не более 40 см. Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые покрышки. Спинка и сиденье должны быть регулируемые углу наклона. Регулировка наклона спинки должна быть в диапазоне от 90° до 145°. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и ремнем безопасности, регулируемым по длине. Коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте, глубине и углу наклона мягким подголовником и регулируемыми боковыми подушками. Подножки должны быть регулируемые по длине голени и по углу наклона в коленном суставе. Подножки должны комплектоваться откидными ложементами под икроножные мышцы. Кресло-коляска должна быть оснащена съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем и дождевиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Максимальная высота кресло-коляски: не менее 90 см не более 122 см. Максимальная ширина кресло-коляски: не менее 60 см не более 70 см. Ширина сиденья регулируемая, не менее 30 см не более 42 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья не менее 27 см не более 47 см. Высота спинки не менее 45 не более 85 см. Вес кресла - коляски должен быть не более 30 кг. Грузоподъемность должна быть не менее 30 кг не более 90 кг. В комплект поставки должно входить: - светоотражающие элементы; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 25 |
| 5 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов, лишенных нижних конечностей в помещениях и на улице по дорогам преимущественно с твердым покрытием. Изделие должно представлять собой металлическое основание на четырех колесах диаметром не менее 100 мм с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. На основании должно быть закреплено мягкое сиденье, обтянутое искусственной кожей. Изделие должно быть оснащено регулируемыми ремнями для фиксации туловища, и тремя регулируемыми петлями для подсоединения к поясному ремню пользователя. Для удобства передвижения в комплект изделия должны входить ручные упоры. Габаритные размеры изделия должны быть: Длина не менее 43 см. Ширина не менее 32 см. Высота не менее 19 см. Грузоподъемность должна быть не менее 60 кг. Масса должна быть не более 7 кг. В комплект поставки должно входить: - светоотражающие элементы; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 3 |
|  | Итого: |  | 160 |