Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (голени)

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во, шт. | Цена за ед. из. в рублях | Сумма, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени немодульного типа | Протез голени немодульный. Без косметической облицовки и оболочки. Приёмная гильза индивидуальная Материал приемной гильзы кожа. Без вкладной гильзы. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Стопа шарнирная полиуретановая монолитная. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | 2 | 34628 | 69256 |
| 2 | Протез голени модульный | Протез голени модульный без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки - полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная Изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно - соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с повышенной упругостью носочной части. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | 2 | 154900 | 309800 |
| 3 | Протез голени модульный | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки - полужесткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые Приёмная гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | 6 | 202400 | 1214400 |
| 4 | Протез голени модульный | Протез голени модульный без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки - полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно - соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | 4 | 145000 | 580000 |
| 5 | Протез голени модульный | Протез голени модульный без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки - полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно - соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | 6 | 110000 | 660000 |
| 6 | Протез голени модульный для купания | Протез голени для купания модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки — облочка силиконовая. Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Применение вкладных гильз - гелевые полимерные чехлы. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида, водостойкое. Стопа для купального протеза водостойкая. Тип протеза по назначению: специальный. | 2 | 169434 | 338868 |
| 7 | Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - полужёсткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: листовой термопластичный пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно- соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Тип протеза по назначению: лечебно-тренировочный. В комплекте 4 чехла. | 1 | 105222,67 | 105222,67 |
| Итого | 23 |  | 3277546,67 |

Протез голени – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического, функционального дефекта.

Требования к качеству работ

Протез голени должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза протеза голени должна изготавливаться по индивидуальным параметрам инвалида и предназначаться для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая комфортное взаимодействие человека с протезом.

Приемные гильзы и крепление протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека, не должны вызывать у него токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007 и должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Внутренние полости приемных гильз должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке. Узлы протезов нижних конечностей должны выдерживать статистические и циклические нагрузки в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Металлические протезы нижних конечностей изготавливаются из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы голени   классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалида протезом голени   должны осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых протезов:

- деклараций о соответствии на изготавливаемые протезно-ортопедические изделия,

- деклараций о соответствии/сертификатов соответствия на полуфабрикаты к протезно-      ортопедическим изделиям,

- технических условий.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза голени должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом голени;

- функциональный узел протеза голени должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к результатам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезом голени должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидом.  Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций или устранение косметических дефектов нижних конечностей инвалида с помощью протеза голени.

Работы по обеспечению инвалида протезом голени следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению инвалида протезом голени должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протез голени должен быть подвергнут техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа. При выдаче готового протеза голени должны осуществляться предварительное обучение инвалида правилам пользования протезом.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

Упаковка протеза голени должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи, во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Требования к сроку предоставления гарантий качества

Гарантийный срок устанавливается со дня передачи результата работ Получателю -  12 месяцев.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н. Исполнитель должен осуществлять гарантийный ремонт протезов в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 календарных дней с момента обращения инвалида, при этом Заказчик и инвалид не несут расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта.

Сроки выполнения работ – работы должны быть выполнены в течение 25 дней с даты обращения инвалида к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком. Протезы должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Место выполнения работ: Новгородская область по месту нахождения Исполнителя или, при необходимости по месту нахождения застрахованного лица, указанного в направлении Заказчика.