Техническое задание

для проведения электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации (сигнализаторов звука цифровых) для обеспечения ими в 2018 году инвалидов.

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Сигнализаторы звука цифровые со световой индикацией должны быть предназначены для оповещения инвалидов с нарушениями слуха о наличии сигналов: дверного звонка, домофона, телефонного звонка или будильника (в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей). Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией должен реагировать на поступающие сигналы звука, привлекая внимание пользователя с помощью световых вспышек светового приемника. Радиус устойчивого приема сигнала должен быть не менее 30 метров. В сигнализаторе звука цифровом со световой индикацией связь между источником сигнала и приемным устройством должна быть беспроводная (с использованием радиосвязи). Наружные поверхности сигнализатора звука цифрового со световой индикацией должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов. Конструкция сигнализатора звука цифрового со световой индикацией должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. При поступлении входного вызова сигналы должны быть хорошо различимы в светлое время суток и восприниматься в форме видимых световых импульсов. Несущая частота сигнализатора звука цифрового со световой индикацией должна быть разрешена для использования на территории Российской Федерации. | 220 |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной и световой индикацией должны быть предназначены для оповещения инвалидов с нарушениями слуха о наличии сигналов: дверного звонка, телефонного звонка или будильника настольного (в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей). Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией должен реагировать на поступающие сигналы звука, привлекая внимание пользователя с помощью: - вибрации корпуса мобильного приемника; - световых вспышек светового приемника; - одновременного сочетания вышеперечисленных сигналов. Радиус устойчивого приема сигнала должен быть не менее 30 метров. В сигнализаторе звука цифровом с вибрационной и световой индикацией связь между источником сигнала и приемным устройством должна быть беспроводная (с использованием радиосвязи). Наружные поверхности сигнализатора звука цифрового с вибрационной и световой индикацией должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов. Конструкция сигнализатора звука цифрового с вибрационной и световой индикацией должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. При поступлении входного вызова сигналы должны быть хорошо различимы в светлое время суток и восприниматься в форме видимых световых и вибро-импульсов. Несущая частота сигнализатора звука цифрового с вибрационной и световой индикацией должна быть разрешена для использования на территории Российской Федерации | 305 |
| Итого: |  | 525 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, безопасности для сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией и цифровых со световой индикацией.

Конструкция сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией, цифровых со световой индикацией должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации.

Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной и световой индикацией, цифровые со световой индикацией должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация» сигнализаторы звука световые и вибрационные являются техническими средствами реабилитации и отнесены к классу настоящего стандарта «Средства сигнализации и индикации» - 22 27.

Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной и световой индикацией, цифровые со световой индикацией должны отвечать требованиям пожаробезопасности, электробезопасности и электромагнитной совместимости, не создавать помех окружающим электро- и электронным приборам. При использовании по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя. Материалы, применяемые для изготовления сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией, цифровых с вибрационной индикацией, цифровых со световой индикацией не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Поставляемые сигнализаторы звука цифровые с вибрационной и световой индикацией, цифровые со световой индикацией должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В сигнализаторах звука цифровых с вибрационной и световой индикацией не допускаются механические повреждения.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации соответствии» сигнализаторы звука цифровые с вибрационной и световой индикацией подлежат подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.

Наличие регистрационного удостоверения обязательно.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке.

Маркировка и упаковка сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией должна соответствовать ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования» и должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ. При этом каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку с внутренней влагонепроницаемой бумагой, предохраняющую его от повреждений. Условия транспортирования сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией, цифровых со световой индикацией в части воздействия механических факторов - по ГОСТ 23216-78, климатических факторов - по ГОСТ 15150-69.

Маркировка упаковки опор должна включать:

- условное обозначение группы опор, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Гарантийный срок эксплуатации сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Срок пользования сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией должен составлять не менее 5 лет с даты предоставления его Получателю.

Срок поставки по 01 июля 2018г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства получателя. Поставщик обязан установить Товар в жилище Получателя (в случае, если конструкция Товара требует установки и подключения).