Приложение №1

к заявке на объявление электронного аукциона

от  12.04.2018г.   № 73

Техническое задание

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ходунки шагающие | Ходунок – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя. Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40С до минус 40С. Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Опоры ходунков должны иметь наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное их удержание на опорах. Конструкция наконечников ходунков должна обеспечивать легкость их замены (при необходимости) и не должна создавать «эффекта присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунка. Наконечники ходунков должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. По соотношению высоты ходунка и роста пользователя должно быть не менее шести типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунков в рабочем положении. Ходунки должны иметь функцию «шагание». Шаг возвратно-поступательного движения ходунка при его перемещении (возвратно-поступательном движении) должен составлять не менее 90% максимальной ширины ходунка. Ходунки должны иметь возможность крепления дополнительных подмышечных упоров. Ширина ходунка – не более 57 см Вес ходунка – не более 3кг. Грузоподъёмность – не менее 100кг. Типоразмеры ходунков указаны в Таблице (приложение №1). | 135 |
| 2 | Ходунки на колесах | Ходунок – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя. Ходунок должен иметь возможность крепления дополнительных подмышечных упоров. По соотношению высоты ходунка и роста пользователя должно быть не менее шести типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С. Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. Ходунки должны иметь функцию «шагание». Диаметр колес двухколёсных ходунков должен быть не менее 90 мм и не более 110 мм. Вес ходунка – не более 3кг. Грузоподъёмность – не менее 120кг. Типоразмеры ходунков указаны в Таблице (приложение №1). | 50 |
| 3 | Ходунки на колесах | Ходунки на 4-х колесах со страховочными ремнями предназначены для обучения ходьбе детей - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны иметь: - складной корпус, - четыре колеса со стойками, - поддерживающие трусики, - стабилизатор спины со страховочными ремнями. Ходунки должны регулироваться по высоте: минимальная высота от ручек до пола ходунка должна быть не более 40 см, максимальная высота не менее 80см. Должно быть не менее трех регулировок по высоте с интервалом регулировки не менее 2,5 см. | 70 |
| 4 | Ходунки на колесах | Ходунки на 4-х колёсах с рамой и тканевым сидением предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП. Ходунки должны поставляться не менее чем, в 2-х размерах и иметь следующие параметры: - стальную раму; - тканевое сидение; - четыре колеса; - два задних колеса должны быть оснащены стояночными тормозами; - ширину без винтов не более 55 см; - ширину с винтами не более 70 см; - регулировку между ручками по ширине: минимальная ширина между ручками должна быть не более от 35 см, максимальная ширина не менее 45 см; - регулировку по высоте от ручек до пола: минимальная высота от ручек до пола должна быть не более 55 см, максимальная высота не менее 85см; - регулировку охватывающего механизма по высоте: минимальная высота охватывающего механизма должна быть не более 55 см, максимальная высота не менее 85см; - длину не более 80 см; - грузоподъемность не менее 70 кг; - вес ходунка не более 13,4 кг. | 5 |
| 5 | Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки подлокотные на 4-х колесах предназначены для перемещения людей с ограниченными двигательными возможностями. Ходунки должны иметь: - U образные подлокотные опоры, - регулировку подлокотников по высоте: минимальная высота подлокотников должна быть не более 100 см, максимальная высота не менее 120см; - четыре колеса диаметром не менее 10 см., - не менее чем два стояночных тормоза, - сидение для отдыха, съемное, - длину в рабочем состоянии не более 80 см, - ширину в рабочем состоянии не более 64 см, - ширину между подлокотниками не более 36 см, - длина подлокотной опоры не менее 43 см., - расстояние между поручнями не менее 25 см, - ширину сидения не более 20 см, - высоту сидения не более 54см, - должна иметь дополнительную опору с крючком для личных вещей, - вес ходунка не более 12 кг, - грузоподьемность не менее 100 кг. | 10 |
| 6 | Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой на 4-х колесах предназначены для повышения уровня устойчивости при перемещении людей, особенно имеющих нарушение координации движения. Ходунки должны иметь: - складной корпус, - регулировку подмышечных стоек по высоте: минимальная высота подмышечных стоек должна быть не более 105 см, максимальная высота не менее 140 см; - регулировку подмышечных стоек по ширине: минимальная ширина подмышечных стоек должна быть не более 30 см, максимальная ширина не менее 75 см; - мягкие валики на подмышечных впадинах, - четыре колеса, - не менее чем два тормоза, - съемное сидение для отдыха шириной не более 55 см, - длину рамы не более 69 см, - ширину не более 55 см, - высоту не более 81 см, - вес ходунка не более 12 кг, - грузоподьемность не менее 100 кг. | 8 |
| 7 | Ходунки –роллаторы | Ходунки - на 4-х колесах с ручным тормозом предназначены для перемещения людей с ограниченными двигательными возможностями. Ходунки должны иметь: - не менее чем два ручных тормоза, - регулируемые по высоте ручки, - сидение для отдыха, - изогнутый мягкий упор для опоры спины, - четыре колеса, - длину в рабочем состоянии не более 77 см, - ширину в рабочем состоянии не более 61 см, - регулировку по высоте: минимальная высота ходунка должна быть не более 77 см, максимальная высота не менее 90 см. - вес ходунка не более 9 кг, - грузоподьемность не менее 100 кг. | 6 |
| 8 | Ходунки –роллаторы | Ходунки - на 4-х колесах с ручным тормозом должны быть предназначены для передвижения детей с нарушениями двигательных функций. Ходунки должны состоять из рамы ходунков, соединяющего механизма и четырёх колёс. Высота ходунков должны регулироваться за счёт телескопической конструкции ручек. Фиксация высоты ходунков должна осуществляться без дополнительных инструментов, при помощи винтов. Ходунки должны иметь: - опорные ручки, имеющие противоскользящее покрытие; - ручные тормоза задних колёс, расположенные на ручках ходунков; - четыре безкамерных колеса; - два нефиксированных передних колеса, легко вращающихся вокруг своей оси; - два фиксированных задних колеса, с возможностью вращения только в направлении движения; - не менее пяти регулировок по высоте, с шагом регулировки не более 2,5 см; - устройство складывания, обеспечивающее надежную фиксацию ходунка в рабочем положении; - ходунки должны регулироваться по высоте: минимальная высота должна быть не более 79 см, максимальная высота не менее 90 см. - ширину не более 62 см; - вес ходунка не более 7.5 кг, - грузоподьемность не менее 100 кг. | 16 |
| Итого: | 300 |

Таблица типоразмеров

Размеры указаны в миллиметрах

| Типоразмер ходунка | Рост пользователя | Высота ходунка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |
| 1 | 900 | 350 | 550 |
| 2 | 1100 | 450 | 650 |
| 3 | 1300 | 550 | 750 |
| 4 | 1550 | 650 | 850 |
| 5 | 1800 | 750 | 950 |
| 6 | 2050 | 850 | 1100 |

Ходунки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 "Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний.

Сырье и материалы применяемые для изготовления ходунков должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Ходунки должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Упаковка ходунков должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки к месту использования по назначению. Транспортировка ходунков должна осуществляться  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Красноярского края, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и пост- гарантийного ремонта изделий, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока эксплуатации ТСР.

Поставка изделий должна быть осуществлена в полном объёме в установленные контрактом сроки.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу  в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком реестра нуждающихся от Заказчика. Реестры направляются Поставщику в течение года по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов  – не позднее 15 ноября 2018 года.

Качество изделий должно подтверждаться регистрационными удостоверениями, декларациями соответствия, сертификатами, которые должны быть представлены поставщиком заказчику в течение 5 дней с момента заключения контракта.

Не позднее чем через 5 дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.