**Техническое задание.**

**Предмет контракта: Поставка слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов в 2018 году.**

**Цель осуществления закупки:** выполнение функций и полномочий Государственного учреждения – Курского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации согласно п. 3 ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические характеристики \*\*** | **Кол-во** |
| **Слуховой аппарат костной проводимости (не имплантируемый)** | Слуховой аппарат костной проводимости должен быть не имплантируемый, состоять из звукового процессора, бандажного фиксатора (ленты для головы мягкой монауральной), элиментов питания, должен быть предназначен для лиц с нарушениями органов слуха при невозможности восприятия звукового сигнала, в том числе с помощью слухового аппарата.  Должны быть следующие технические характеристики:  Наружная часть (звуковой процессор)  Способ обработки сигналов - цифровой  Способ настройки - цифровой  Количество\* каналов цифрового обработки звукового сигнала, не менее 14  Количество\* программ прослушивания, не менее 4  Кнопка переключения программ - наличие  Регулятор громкости - наличие  Частотный диапазон\*, Гц, не уже 125-8000 (указать конкретный диапазон).  Максимальный выходной уровень звукового давления на 90 дБ\* (ВУЗД90), дБ, не менее 124  Гармонические искажения\*, %, не более 3  Уровень собственных шумов\*, дБ, не более 26  Задержка\* при обработке и передаче сигнала, мс, не более 6  Система динамического подавления обратной связи - наличие  Автоматическая система шумоподавления - наличие  Запирающийся батарейный отсек - наличие  Встроенная функция сбора и анализа данных об использовании процессора пациентом (время ношения, соотношение времени использования режимов и программ и т.д.) наличие  Специализированная конструкция процессора для разграничения направленности микрофонов для левостороннего или правостороннего слухопротезирования наличие  Головной бандаж мягкий наличие  В комплект поставки обязательно должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке. | **6** |

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, удовлетворении претензий по качеству слуховых аппаратов, в том числе замену бракованных.

Технические характеристики к слуховому аппарату (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки частот, усиления и другие) должны соответствовать ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Общие требования к слуховому аппарату устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей». Используемые типы элементов питания слухового аппарата: 675, 13, 312.

Сырье и материалы для изготовления слуховых аппаратов должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

**Гарантийный срок эксплуатации товара:** Поставщик должен гарантировать, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок гарантии\* слуховых аппаратов устанавливается с даты подписания Акта о приемке Товара Получателем и должна составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание в Акте о приемке Товара Получателем адресов мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта при поставке инвалидам слуховых аппаратов должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Дополнительные условия.** Слуховые аппараты должны иметь сертификат соответствия (выданный до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982) либо декларацию о соответствии (выданную после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

***Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:*** выдача и настройка слухового аппарата осуществляется по месту нахождения Поставщика или его соисполнителя, указанному в лицензии на осуществление медицинской деятельности по сурдологии-оториноларингологии на территории Курской области.

***Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:*** товар поставляется в полном объеме в пункт выдачи товара в г. Курске в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 20 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30 ноября 2018 года.