Техническое задание

При использовании Товара по назначению нет угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не причиняют  вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не содержат  ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации  ГОСТ Р 52770-2016.

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007  «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

| Наименование изделия | Технические характеристики изделия | Количество, шт. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульный с полимерным чехлом предназначен для протезирования пациентов со средним и повышенным уровнем активности с целью компенсации утраченных опорно-двигательных функций. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), пробная гильза - 1. Материал приемной (постоянной) гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладной элемент полимерный гелевый чехол. Метод крепления протеза: крепление облегченное, с использованием наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. | 2 | 183000 |
| Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания с полимерным чехлом предназначен для протезирования инвалидов с целью компенсации утраченных опорно-двигательных функций, для принятия водных процедур. Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), пробная гильза из термопластов. Материал приемной (постоянной) гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладной элемент полимерный гелевый чехол. Метод крепления протеза: крепление вакуумное с использованием наколенника эластичного герметизирующего. Комплектующие с водостойким покрытием. Стопа имеет специальные рифления на подошве, от проскальзывания на мокрой поверхности, со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: специальный. | 2 | 205000 |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая (поролон). Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), количество пробных гильз - 1. Материал приемной (постоянной) гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Метод крепления протеза: крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов или с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения с зависимым механическим регулированием фаз сгибания разгибания или коленный шарнир одноосный с замком. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 | 164000 |
| Протез бедра модульный с полимерным чехлом | Протез бедра модульный с полимерным чехлом предназначен для протезирования инвалидов с низким и средним уровнем активности. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), количество пробных гильз - 1. Материал приемной (постоянной) гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладной элемент полимерный гелевый чехол. Метод крепления протеза: крепление вакуумное с дополнительным креплением между вкладным элементом и приемной гильзой. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир одноосный с ручным замком. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 | 208000 |
| Протез бедра модульный с полимерным чехлом | Протез бедра модульный с полимерным чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая пенополиуретановая. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), количество пробных гильз - 1. Материал приемной (постоянной) гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладной элемент полимерный гелевый чехол. Метод крепления протеза: крепление вакуумное с дополнительным креплением между вкладным элементом и приемной гильзой. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир полицентрический, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза по назначению: постоянный | 1 | 300000 |
| Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для купания. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), количество пробных гильз - 1. Материал приемной (постоянной) гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Метод крепления протеза: крепление вакуумное, с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа имеет специальные рифления на подошве, от проскальзывания на мокрой поверхности, со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир гидравлический одноосный с замком. Полуфабрикаты - с водостойким покрытием. Тип протеза по назначению: специальный. | 2 | 323000 |
|  | ИТОГО | 9 | 2094000,00 |