Описание объекта закупки

на поставку технического средства реабилитации – стационарного велоустройства с системой функциональной электроостимуляции для обеспечения застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, по филиалу № 16

Стационарное велоустройство – это тренажер, предназначенный для пассивно-активной разработки верхних и нижних конечностей с комплексом аппаратно-программной многоканальной электростимуляцией мышц.

Стационарный велотренажер – техническое средство реабилитации  соответствует  Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код классификации 04 48 03.

Требования к качеству и безопасности

Стационарный велотренажер должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе изделие не должно быть восстановлено, не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались его потребительские свойства)

Материалы, применяемые для изготовления стационарного велотренажера, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали тренажера при его нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Комбинация материалов, используемых для обивки мягких элементов тренажера и состоящая из материала покрытия и наполнителя (при наличии), должна быть стойкой к возгоранию.

Металлические части стационарного велотренажера должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия, не должно быть сколов или иных повреждений поверхности. Наружные поверхности тренажера должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Стационарный велотренажер с системой функциональной электростимуляции  должен соответствовать требованиям электробезопасности. Должна быть исключена возможность соприкосновения пользователя тренажера или иного лица с неизолированными электрическими частями, в результате которого может быть причинен вред здоровью пользователя или  сопровождающего лица ( ожог, электрический удар и т.п) и (или) выведен тренажер из строя.

Обязательно наличие паспорта и инструкции по эксплуатации стационарного велотренажера, а также декларации соответствия на изделие (данного тренажера) и/или сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, если последних два документа предусмотрено законом.

Комплектность

Стационарный велотренажер, при необходимости, должен быть снабжен индивидуальными или групповыми комплектами запасных частей, инструментами и принадлежностими, обеспечивающими техническое обслуживание изделий в течение времени не менее гарантийного срока.

Перечень запасных частей, инструментов и принадлежностей, входящих в комплект изделия или группы изделий, устанавливают в стандартах и технических условиях на изделия конкретных видов.

Маркировка

Маркировка товара и тары (упаковки) товара, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Раздел 8), стандартов и технических условий на эти изделия.

Упаковка

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок – 1 год с момента ввода в эксплуатацию. Срок гарантийного ремонта со дня обращения застрахованного лица не должен превышать 20 рабочих дней. Гарантийный срок хранения кровати не менее 1 года со дня ее изготовления.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Дата изготовления стационарного велоустройства должна быть не ранее 2017 года.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам

(периодам) поставки

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области по согласованию с застрахованным лицом: по месту жительства застрахованного лица, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Срок поставки: до 20.12.2018

Количество: 1 шт.

- Наименование: Тренажер медицинский терапевтический для тренировки нижних конечностей в положении сидя на стуле или в инвалидной коляске с возможностью подключения к тренажеру системы функциональной электростимуляции.

| № п./п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обязательные требования |  |
| 1.1 | Полное соответствие требованиям ТЗ | Наличие |
| 1.2 | Соответствие системе качестваISO 9001 | Наличие |
| 1.3. | Регистрационное удостоверение МЗиСР РФ | Наличие |
| 1.4. | Декларация о соответствии | Наличие |
| 2 | Технические требования |  |
| 2.1 | Режимы тренировки: 1. Пассивная тренировка с переменной скоростью (с помощью мотора) 2. Активная тренировка с переменным сопротивлением (собственными силами против сопротивления, создаваемого мотором) 3. Ассистивная тренировка (собственными силами с поддержкой со стороны мотора с помощью функции «сервотренировка») 4. Возможность подключения системы функциональной электростимуляцией для тренировки в комбинации с ней (система ФЭС в комплект тренажера не входит) |  |
| 2.2 | Программное обеспечение и интерфейс тренажера на русском языке | Наличие |
| 2.3 | Возможность тренировки ног/нижней части тела | Наличие |
| 2.4 | Тренажер имеет ручки-опоры, для удобства позиционирования рук пациента во время тренировки ног. Эти ручки независимы от ручных педалей тренажера для рук, используемых во время тренировки рук. | Наличие |
| 2.5 | Скорость на устройствах тренажера для ног/нижней части тела | от 0 до 60 об/мин |
| 2.6 | Возможность легко перемещается в пределах помещений | Наличие |
| 2.7 | Устройство для обеспечения устойчивости при установке тренажера | Наличие |
| 2.8 | Возможность использования тренажера: 1. сидя в инвалидной коляске 2. сидя на стуле | Наличие |
| 2.9 | Крупные кнопки управления тренажером, расположенные на операционной панели, имеют выпуклую, рельефную поверхность и индикацию текущей функции в зависимости от режима работы, что облегчает использование тренажера пациентами с проблемами зрения или нарушением мелко моторных функций | Наличие |
| 2.10 | Крупный дисплей операционной панели тренажера с цветным экраном. | Наличие |
| 2.11 | Клавиши управления операционной панели имеют возможность блокировки от несанкционированного нажатия. | Наличие |
| 2.12 | Рекомендованные тренировочные программы, хранящиеся в памяти операционной панели, в том числе: Стандартная программа Программа «Тренировка координации» Программа «Сила и выносливость» Программа «Расслабления» Программа «Рассеянный склероз» Программа «Болезнь Паркинсона» Программа «Инсульт» Программа «Ортопедия» Программа «Кардиология» Программа «Неврология» Программа ФЭС Игровые мотивационные программы | Наличие, не менее 13 программ |
| 2.13 | Возможность выбора тренировочной программы тренажера из пакета программ с использованием основного меню тренажера | наличие |
| 2.14 | Возможность корректировать тренировочные программы в процессе тренировки | Наличие |
| 2.15 | Информация по тренировке, выводимая на дисплей: Продолжительность тренировки в минутах (общая и по каждому режиму тренировки: с мотором и без мотора) Пройденный путь в километрах (общий и по каждому режиму тренировки: с мотором и без мотора) Скорость, об/мин Уровень нагрузки Профили нагрузки (диаграммы) Выходная мощность Энерго затраты Мышечный тонус/тугоподвижность (в начале тренировки и в текущий момент) Подсчет количества наступивших спазмов Показания симметричности усилий для левой и правой ног/ левой и правой рук (в графическом и цифровом формате) Показания ЧСС | Наличие |
| 2.16 | Биологически обратная связь | Наличие |
| 2.17 | Программный пакет для развития координации движений по 4-м сегментам цикла вращения, использующий принцип биологически обратной связи | Наличие |
| 2.18 | Игровые мотивационные программы тренировки двигательной активности и симметричности усилий конечностей, использующие принцип биологически обратной связи | Наличие, не менее двух |
| 2.19 | Функция «Симметрия тренировки», использующая принцип биологически обратной связи | Наличие |
| 2.20 | Возможность установки времени тренировки от 0 до 120 минут с автоматической остановкой по достижении установленного времени. | Наличие |
| 2.21 | Возможность установки неограниченного времени тренировки с переходом в режим «пауза» при нажатии на кнопку «старт\стоп» | Наличие |
| 2.22 | Сопротивление в активном или ассистивном режимах на устройстве может меняться | от 0 до 20 Нм |
| 2.23 | Возможность изменения направления движения (вперед / назад) путем нажатия на кнопку на операционном дисплее. | Наличие |
| 2.24 | Возможность автоматического изменения направления движения (вперед / назад) | Наличие |
| 2.25 | Возможность задания любого времени автоматического изменения направления вращения | Наличие |
| 2.26 | Возможность регулировки параметров распознавания спастики | Наличие |
| 2.27 | Функция постоянной подстраховки «защита движения» при активной и ассистивной тренировке для контроля мышечного тонуса во время всей тренировки: при появлении спастики, плавная остановка мотора- автоматическое изменение направление движения -плавный пуск в противоположном направлении. | Наличие |
| 2.28 | Функция «Спазм контроль» с возможностью коррекции чувствительности срабатывания при появлении спастики, изменения направления вращения и плавной регулировки силы тяги мотора | Наличие |
| 2.29 | Функция восстановления направления вращения после срабатывания защиты от спастики | Наличие |
| 2.30 | Функция «сервотренировки», обеспечивающая асситивную поддержку движения пациента и дающая возможность тренировки пользователей с небольшими остаточными силами | Наличие |
| 2.31 | Режим помощи подачи педалей до начала и после окончания тренировки для облегчения вкладывания\удаления конечностей пациента из педалей | Наличие, с установкой педалей в любое положение |
| 2.32 | Индикация на дисплее возможных ошибок | Наличие |
| 2.33 | Функция самотестирования тренажера | Наличие |
| 2.34 | Режим плавного начала тренировки - «согревающая фаза» в начале тренировки или после наступления спастики | Наличие, с 0 об/мин до установленного значения |
| 2.35 | Возможность фиксации на экране операционной панели сменяющихся показателей | Наличие |
| 2.36 | Просмотр и анализ результатов тренировки по окончанию тренировки | Наличие |
| 2.37 | Электропитание от сети | 220V 50 Гц |
| 2.38 | Возможность изменения радиуса вращения педалей для ног | Наличие, Не менее 2-х положений |
| 2.39 | Специальные металлические педали (опоры для ног) с завышенными краями для стабильности ног во время тренировки с покрытием внутри и снаружи из дезинфицируемого материала | Наличие (1 пара) |
| 2.40 | Шарнирно соединенный с безопасными педалями узел поддержки голени с изменяемой высотой и фиксирующими лентами «на липучке» | Наличие (1 пара) |
| 2.41 | Надежная фиксация стоп на педалях лентами с застежкой «липучка» | Наличие, не менее двух лент-фиксаторов на каждой педали |
| 2.42 | Возможность подключения системы функциональной электростимуляции нижних конечностей к операционной панели тренажера через специальный разъем | Наличие |
| 3. | Дополнительные условия |  |
| 3.1. | Наличие необходимого монтажного инструмента | Наличие |
| 3.2 | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 3.3 | Гарантийный период | 12 месяцев |
| 3.4 | Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| 3.5 | Наличие обученного и сертифицированного на заводе-изготовителе персонала фирмы-поставщика для монтажа, пуска-наладки и сервисного обслуживания оборудования | Наличие |
| 3.6 | Обучение пользователей в объеме инструкции пользования | Наличие |
| 4. | Документы |  |
| 4.1 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 4.2 | Регистрационное удостоверение МЗиСР РФ. | Наличие |
| 4.3 | Инструкция и паспорт на русском языке | Наличие |

- Наименование: Система функциональной электростимуляции нижних конечностей, работающей совместно и синхронно с медицинским терапевтическим тренажером.

| № п./п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обязательные требования |  |
| 1.1 | Полное соответствие требованиям ТЗ | Наличие |
| 1.2 | Соответствие системе качестваISO 9001 | Наличие |
| 1.3. | Регистрационное удостоверение МЗиСР РФ | Наличие |
| 1.4. | Декларация соответствия | Наличие |
| 2. | Общая характеристика |  |
| 2.1 | Возможность использовать систему функциональной электростимуляции совместно с тренажером медицинским терапевтическим | Наличие |
| 2.2 | Возможность подключения системы функциональной электростимуляции к операционной панели тренажера | Наличие |
| 2.3 | Синхронизация блока функциональной электростимуляции с датчиками положения конечностей тренажера медицинского терапевтического | Наличие |
| 2.4 | Система функциональной электростимуляции нижних конечностей с автономным питанием от встроенного аккумулятора | Наличие |
| 2.5 | Возможность зарядки аккумуляторов от сети переменного тока 220 вольт во время проведения процедуры функциональной электростимуляции | Наличие |
| 2.6 | Блок функциональной электростимуляции имеет цветной, жидкокристаллический дисплей с индикацией режимов работы, выбором программ работы функциональной электростимуляции, редактированием программ для индивидуальной настройки параметров работы, графической информацией о правильности размещения электродов | Наличие |
| 2.7 | Интуитивно понятный интерфейс и простота управления при помощи «вращающейся кнопки» | Наличие |
| 2.8 | Возможность создания и сохранения индивидуальных программ ФЭС | Наличие |
| 2.9 | Возможность просмотра «истории» проведенных процедур в графическом и табличном формате | Наличие |
| 2.10 | Электростимуляция не менее чем по 8 независимых каналов функциональной электростимуляции с возможностью изменения параметров каждого канала | Наличие |
| 2.11 | Блок функциональной электростимуляции имеет разъем для подключения кнопки экстренной остановки | Наличие |
| 2.12 | Блок функциональной электростимуляции имеет разъем для коммутации с операционной панелью тренажера | Наличие |
| 2.13 | Цветовая индикация проводов и разъемов для исключения ошибок подключения | Наличие |
| 2.14 | Диапазон изменения частоты импульсов блока функциональной электростимуляции, в приделах не менее | 10-50Гц с шагом не более 5 Гц |
| 2.15 | Диапазон изменения длительности импульсов функциональной электростимуляции, в приделах не менее | 20-500µс с шагом не более 10 µс |
| 2.16 | Диапазон изменения силы тока блока функциональной электростимуляции, в приделах не менее | 0-130мА с шагом не более 2 мА |
| 2.17 | Тип импульсов | Бифазный |
| 2.18 | Встроенное меню с возможностью изменения времени фаз процедуры, параметров функциональной электростимуляции, с режимом паузы и выводом на дисплей результатов тренировки по ее окончании. | Наличие |
| 2.19 | Не менее двух типовФЭС: | Наличие |
| 2.20 | постоянная функциональная электростимуляция | Наличие |
| 2.21 | адаптивная функциональная электростимуляция | Наличие |
| 2.22 | Биологически обратная связь с получением информации об эффективности функциональной электростимуляции | Наличие |
| 2.23 | Возможность использования шаблонных программ | Наличие |
| 2.24 | Возможность создания индивидуальных программ с индивидуальными параметрами функциональной электростимуляции и сохранение их в «памяти» блока функциональной электростимуляции | Наличие |
| 2.25 | Возможность редактировать программы | Наличие |
| 2.26 | Возможность тестировать токи электростимуляции в шаблонных и индивидуальных программах и корректировать их параметры, основываясь на индивидуальной чувствительности пациента. | Наличие |
| 2.27 | Возможность обновления программного обеспечения блока функциональной электростимуляции с использованием внешнего персонального компьютера | Наличие |
| 2.28 | Вывод на дисплей сообщений об ошибках | Наличие |
| 2.29 | Кнопка экстренной остановки процедуры | Наличие |
| 2.30 | Возможность пуска тренажера и начала тренировки совместно с ФЭС непосредственно с блока функциональной электростимуляции | Наличие |
| 2.31 | Набор электродов для ФЭС | Не менее 200 упаковок по 4 шт. |
| 2.32 | Совместимость электродов с блоком функциональной электростимуляции | Наличие |
| 2.33 | Двухслойное покрытие, обеспечивающее хорошую проводимость сигнала | Наличие |
| 2.34 | Самоклеющаяся поверхность электрода | Наличие |
| 2.35 | Долговечность использования | Не менее 25 сессий приклеивания |
| 3. | Дополнительные условия |  |
| 3.1 | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 3.2 | Гарантийный период | Не менее 12 месяцев |
| 3.3 | Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| 3.4 | Наличие обученного и сертифицированного на заводе-изготовителе персонала фирмы-поставщика для монтажа, пуска-наладки и сервисного обслуживания оборудования | Наличие |
| 3.5 | Обучение пользователей в объеме инструкции пользования | Наличие |
| 4. | Документы |  |
| 4.1 | Декларация соответствия | Наличие |
| 4.2 | Регистрационное удостоверение МЗиСР РФ. | Наличие |
| 4.3 | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 4.4 | Паспорт на русском языке | Наличие |