Техническое задание

для осуществления закупки на выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов  протезами верхних конечностей

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) протезами конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству и безопасности  работ, техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам изделий:

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в  протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций;

- косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не иметь двигательных функций;

- многофункциональная кисть должна  конструктивно позволять выполнять несколько видов захвата;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Проведение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов)   протезами верхних конечностей,  должны осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или  сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Изготовленные протезы верхних конечностей  должны иметь установленный изготовителем  срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г №85н,  и составлять для:

- Протеза кисти активного - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- Протеза предплечья активного - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- Протеза предплечья с внешним источником энергии - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- Протеза кисти косметического - не менее 3 месяцев;

- Протеза кисти рабочего - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- Протеза плеча активного - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- Протеза плеча косметического - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- Протеза предплечья косметический - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года).

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов верхних конечностей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Хранение изделий должно проводиться на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Хранение изделий должно проводиться в мягких чехлах из бязи в подвешенном состоянии, а изделия из слоистого пластика – на слепках и чехлах.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) протезами верхних конечностей, следует считать эффективно исполненными, если у инвалида (ветерана) восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Минимальный гарантийный срок на протезы  верхних конечностей – не менее 2 лет;

В течение этого срока Подрядчик обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.

- Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Требования к объему работ

| Наименование протезно-ортопедического изделия | Описание изделий | Объем изготавливаемых изделий, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез кисти активный | Протез кисти активный. Состоит из двух частей – каркасные и активные элементы и приемная гильза. Гильза изготавливается по слепку, путем ламинирования или из термопластов, непосредственно по культе, и имеет две шарнирно соединительные части, одна из которых фиксируется на предплечье, вторая плотно облегает кисть. Функция схвата осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе. Тяговые тросы зафиксированы на опорной части протеза и регулируются индивидуально, что позволяет осуществлять требуемые функциональные позиции и менять очередность движения пальцев. | 2 |
| Протез предплечья активный | Протез предплечья активный. Управление протезом (выполнение схвата) обеспечивается движениями в локтевом суставе, которое вызывает натяжение тяговых тросов. Протез состоит из двух приемных гильз, связанных шарниром на уровне локтевого сустава. Схват активный, разжатие пальцев протеза происходит за счет пружин. Протез имеет пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе. Внутренняя гильза изготавливается по слепку, путем ламинирования или из термопластиков, непосредственно по культе. Несущая гильза изготавливается по технологиям трехмерной печати или из углепластиков. Протез имеет возможность фиксации схвата в закрытом состоянии. | 2 |
| Протез предплечья с внешним источником энергии | Протез предплечья с внешним источником энергии состоит из кисти с электромеханическим приводом, ротационного фланца запястья, закладными элементами, 2-я ЭМГ электродами, аккумулятора, зарядного устройства, электрокабелей и формообразующей оболочки. Приемная гильза индивидуальная по слепку из слоистого пластика (две пробных гильзы, одна постоянная), кисть присоединена к приемной гильзе предплечья посредством закладного кольца и муфты с пассивной ротацией, аккумулятор имеет защиту от перезаряда и присоединен к несущей гильзе полимерным составом, кабели электродов и кабели соединения с аккумулятором проходят внутри несущей гильзы и соединяются с кистью разъемным соединением. Пропорциональное управление скоростью и силой схвата. | 1 |
| Протез кисти косметический | Протез при вычленении кисти, кисть силиконовая с арматурой | 13 |
| Протез кисти рабочий | Протез кисти, рабочий, приемная гильза кожаная, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, с комплектом рабочих насадок | 6 |
| Протез плеча активный | Протез плеча активный, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, крепление протеза специальное, кисть с активным хватом и кистевым адаптером | 1 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический, приемная гильза из листового термопласта, кисть имеющая оболочку с имитацией анатомического кожного рисунка естественной кисти, с облицовкой | 4 |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья, косметический, кисть силиконовая, с приемной гильзой из акриловых смол | 1 |
| Протез кисти косметический | Протез кисти при частичной ампутации кисти, кисть ПВХ | 11 |

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).