|  |
| --- |
| **Описание объекта закупки (техническое задание)****на поставку кресел-колясок с ручным приводом в 2024 году****Место поставки товара** – предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Тамбовской области, право выбора способов получения Товара:по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том одного из числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации [от 30.07.2015 № 527н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=259131#l0) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи». Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.**Срок поставки товара:** в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты заключения государственного контракта - 100 % от общего объема товара.Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 30.11.2024. По согласованию с получателем товар выдается по месту нахождения стационарного пункта.**Гарантийный срок:** Гарантийный срок Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 3 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации. |
| **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара** |
| Наименование товара/Код позиции по КТРУ Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная/30.92.20.000-00000013 | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество шт. |
| Функциональные и технические характеристики | Качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Эргономика кресел-колясок обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски отвечают требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 144 |
| Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей - инвалидов)/7-01-01 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к креслу-коляске | Качественная | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Требования к опорам вращения | Качественная | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применяются шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники кресла-коляски | Качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Количественная | ≤ 18,00 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Наличие страховочного устройства от опрокидывания | Качественная | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глубина сиденья | Качественная | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Габариты ширины сиденья | Качественная | 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляются в 6 типоразмерах. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектация | Качественная | В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к спинке и сиденью | Качественная | Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | Качественная | ≥ 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса | Качественная | Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируемы путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Диаметр приводных колес | Количественная | ≥ 57,00 и ≤ 62,00 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Поворотные колеса | Качественная | Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр поворотных колес | Количественная | ≥ 15,00 и ≤ 20,00 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вилка поворотного колеса | Качественная | ≥ 4 позиций установки положения колеса | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Маркировка кресла-коляски  | Качественная | Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье | Качественная | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной ≥ 5,00 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный вес пользователя | Количественная | ≥ 125,00 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Требования к подножкам | Качественная | Подножки легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Требования к длине подлокотников | Количественная | ≥ 27,00 и ≤ 30,00 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок службы и гарантии | Качественная | Кресла-коляски имеют установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 марта 2021 г. №107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок. Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Поставщик располагает сервисной службой, находящейся по адресу: Тамбовская областьдля обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные условия | Качественная | Кресла-коляски имеют действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная/30.92.20.000-00000013  | Функциональные и технические характеристики | Качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Эргономика кресел-колясок обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски отвечают требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 158 |
| Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)/7-02-01 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к креслу-коляске | Качественная | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Требования к опорам вращения | Качественная | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применяются шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники кресла-коляски | Качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Количественная | ≤ 18,00 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие страховочного устройства от опрокидывания | Качественная | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глубина сиденья | Качественная | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Габариты ширины сиденья | Качественная | 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляются в 6 типоразмерах. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплектация | Качественная | В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к спинке и сиденью | Качественная | Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | Качественная | ≥ 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса | Качественная | Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируемы путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр приводных колес | Количественная | ≥ 57,00 и ≤ 62,00 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Поворотные колеса | Качественная | Поворотные колеса имеют надувные покрышки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр поворотных колес | Количественная | ≥ 15,00 и ≤ 20,00 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вилка поворотного колеса | Качественная | ≥ 4 позиций установки положения колеса | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Маркировка кресла-коляски  | Качественная | Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье | Качественная | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной ≥ 5,00 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный вес пользователя | Количественная | ≥ 125,00 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Требования к подножкам | Качественная | Подножки легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Требования к длине подлокотников | Количественная | ≥ 27,00 и ≤ 30,00 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок службы и гарантии | Качественная | Кресла-коляски имеют установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 марта 2021 г. №107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок. Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Поставщик располагает сервисной службой, находящейся по адресу: Тамбовская областьдля обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные условия | Качественная | Кресла-коляски имеют действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |