**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки**: Поставка технических средств реабилитации (цифровые слуховые аппараты заушные: мощные, сверхмощные) для обеспечения в 2025 году Получателей.

**1. Количество поставляемых товаров**: 60 штук.

**2. Место поставки:** территория Республика Дагестан, по месту жительства, по месту пребывания Получателя.

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии с стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры) и указаны в таблице.

Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации:

стандартный вкладыш – 2шт.

элемент питания – 4 шт.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия).

Упаковка слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки товара Получателем. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий.

Качество Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации** | Единица измерения | Кол-во | **Характеристики Товара** | | |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| **КТРУ:**  **22.19.71.190-00000006**  **КОЗ:**  **Клпссификация**  17-01-06  Аппараты цифровые слуховые заушные мощные | Штука | 10 | ***Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено*** | | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара*** | | | |
| **Количественные** | | |  |
| Диапазон частот | не менее 0,1 – 7,0 | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный ВУЗД 90 | не менее 134 | дБ |
| Максимальное усиление | не менее 65 | дБ |
| **Качественные** | | | |
| Аппараты цифровые слуховые заушные мощные | количество каналов - не менее 2 | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| программ прослушивания не менее 3 | |
| Дополнительные параметры:  - адаптивное подавление обратной связи  - адаптивное шумоподавление  - аналоговый регулятор громкости  - возможность блокировки батарейного отсека (защита от детей)  - кнопка переключения программ  - мультитональная мелодии при переключении программ, включении и выключении аппарата  - индукционная катушка  - нано покрытие корпуса и внутренних узлов | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации** | Единица измерения | Кол-во | **Характеристики Товара** | | |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| **КТРУ:**  **22.19.71.190-00000006**  **КОЗ:**  **Клпссификация**  17-01-05  Аппараты цифровые слуховые заушные сверхмощные | Штука | 50 | ***Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено*** | | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара*** | | | |
| **Количественные** | | |  |
| Диапазон частот | не менее 0,1 – 6,0 | кГц, | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный ВУЗД 90 | не менее 140 | дБ. |
| Максимальное усиление | не менее 80 | дБ. |
| **Качественные** | | | |
| Аппараты цифровые слуховые заушные сверхмощные | количество каналов – не менее 2 | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| программ прослушивания – не менее 3 | |
| Дополнительные параметры:  - адаптивное подавление обратной связи  - адаптивное шумоподавление  - аналоговый регулятор громкости  - возможность блокировки батарейного отсека (защита от детей)  - кнопка переключения программ  - мультитональная мелодии при переключении программ, включении и выключении аппарата  - индукционная катушка  - нано покрытие корпуса и внутренних узлов | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок поставки** | Срок поставки: 100 % поставка Товара в г. Махачкала осуществляется с момента заключения в течении 20 дней для возможности Заказчику провести проверку Товара на соответствие количеству, комплектности и качеству поставляемых Товаров.Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. |
| **Место поставки** | Республика Дагестан: г. Махачкала. При наличии направлений Фонда доставка производится по месту жительства Получателя. |