Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

к электронному аукциону на поставку кресел-колясок с жестким сидением и спинкой в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 г.

1. Наименование объекта закупки: Поставка кресел-колясок с жестким сиденьем и спинкой в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 г.

2. Цель закупки: определение поставщика на поставку кресел-колясок с жестким сиденьем и спинкой в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 г. в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.Требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Номер вида и наименование Товара в соответствии Классификацией, утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30.92.20.000-00000041 Кресло-коляска механическая | 7-01-04 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей- инвалидов) | Максимальная ширина сиденья, см.* | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Штука | 7 |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Литые полиуретановые покрышки |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Литые покрышки |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные. Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножки | Регулируемые по высоте. Демонтируемые или просто отводимые внутрь рамы |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 40 +/-1см |  |  |
|  |  |  | Подушка для сидения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка на жестком основании | Да |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидыватель | Да |  |  |
|  |  |  | Привод | От обода колеса |  |  |
| 2. | 30.92.20.000-00000041 Кресло-коляска механическая | 7-01-04 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей- инвалидов) | Максимальная ширина сиденья, см.* | ≥ 39 и ≤ 45.5 |  | 10 |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Литые полиуретановые покрышки |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Литые покрышки |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные. Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножки | Регулируемые по высоте. Демонтируемые или просто отводимые внутрь рамы |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 43 +/-1см |  |  |
|  |  |  | Подушка для сидения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка на жестком основании | Да |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидыватель | Да |  |  |
|  |  |  | Привод | От обода колеса |  |  |
| 3. | 30.92.20.000-00000039 Кресло-коляска механическая | 7-01-04 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей- инвалидов) | Максимальная ширина сиденья, см.* | ≥ 46 и ≤ 55 |  | 75 |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Литые полиуретановые покрышки |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Литые покрышки |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные. Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножки | Регулируемые по высоте. Демонтируемые или просто отводимые внутрь рамы |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 46,5 +/-0,5см |  |  |
|  |  |  | Подушка для сидения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка на жестком основании | Да |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидыватель | Да |  |  |
|  |  |  | Привод | От обода колеса |  |  |
| 4. | 30.92.20.000-00000039 Кресло-коляска механическая | 7-01-04 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей- инвалидов) | Максимальная ширина сиденья, см.* | ≥ 46 и ≤ 55 |  | 11 |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Литые полиуретановые покрышки |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Литые покрышки |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные. Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножки | Регулируемые по высоте. Демонтируемые или просто отводимые внутрь рамы |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 48 +/-1см |  |  |
|  |  |  | Подушка для сидения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка на жестком основании | Да |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидыватель | Да |  |  |
|  |  |  | Привод | От обода колеса |  |  |
| 5. | 30.92.20.000-00000039 Кресло-коляска механическая | 7-01-04 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей- инвалидов) | Максимальная ширина сиденья, см.* | ≥ 46 и ≤ 55 |  | 17 |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Литые полиуретановые покрышки |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Литые покрышки |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные. Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножки | Регулируемые по высоте. Демонтируемые или просто отводимые внутрь рамы |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 50 +/-1см |  |  |
|  |  |  | Подушка для сидения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка на жестком основании | Да |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидыватель | Да |  |  |
|  |  |  | Привод | От обода колеса |  |  |
| 6. | 30.92.20.000-00000041 Кресло-коляска механическая | 7-02-05 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Максимальная ширина сиденья, см.* | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Штука | 6 |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Сопровождающий |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Пневматические шины |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Пневматические шины |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные. Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножки | Регулируемые по высоте. Демонтируемые или просто отводимые внутрь рамы |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 40+/-1см |  |  |
|  |  |  | Подушка для сидения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка на жестком основании | Да |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидыватель | Да |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управления сопровождающим лицом | Да |  |  |
|  |  |  | Привод | От обода колеса |  |  |
| 7. | 30.92.20.000-00000041 Кресло-коляска механическая | 7-02-05 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Максимальная ширина сиденья, см.* | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Штука | 8 |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 100 и ≤ 135 |  |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Сопровождающий |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Пневматические шины |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Пневматические шины |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные. Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножки | Регулируемые по высоте. Демонтируемые или просто отводимые внутрь рамы |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 43+/-1см |  |  |
|  |  |  | Подушка для сидения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка на жестком основании | Да |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидыватель | Да |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управления сопровождающим лицом | Да |  |  |
|  |  |  | Привод | От обода колеса |  |  |
| 8. | 30.92.20.000-00000039 Кресло-коляска механическая | 7-02-05 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Максимальная ширина сиденья, см.* | ≥ 46 и ≤ 55 |  | 40 |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Сопровождающий |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Пневматические шины |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Пневматические шины |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные. Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножки | Регулируемые по высоте. Демонтируемые или просто отводимые внутрь рамы |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 46,5 +/-0,5см |  |  |
|  |  |  | Подушка для сидения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка на жестком основании | Да |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидыватель | Да |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управления сопровождающим лицом | Да |  |  |
|  |  |  | Привод | От обода колеса |  |  |
| 9. | 30.92.20.000-00000039 Кресло-коляска механическая | 7-02-05 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Максимальная ширина сиденья, см.* | ≥ 46 и ≤ 55 |  | 5 |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Сопровождающий |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Пневматические шины |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Пневматические шины |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные. Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножки | Регулируемые по высоте. Демонтируемые или просто отводимые внутрь рамы |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 48+/-1см |  |  |
|  |  |  | Подушка для сидения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка на жестком основании | Да |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидыватель | Да |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управления сопровождающим лицом | Да |  |  |
|  |  |  | Привод | От обода колеса |  |  |
| 10. | 30.92.20.000-00000039 Кресло-коляска механическая | 7-02-05 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Максимальная ширина сиденья, см.* | ≥ 46 и ≤ 55 |  | 17 |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг. | ≥ 113 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Сопровождающий |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Пневматические шины |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Пневматические шины |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные. Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножки | Регулируемые по высоте. Демонтируемые или просто отводимые внутрь рамы |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья | 50 +/-1см |  |  |
|  |  |  | Подушка для сидения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка на жестком основании | Да |  |  |
|  |  |  | Антиопрокидыватель | Да |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управления сопровождающим лицом | Да |  |  |
|  |  |  | Привод | От обода колеса |  |  |

Параметры с отметкой (*), они не подлежат изменению и указываются в предложении в неизменном виде.

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о Товаре:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого Товара, указание в описании объекта закупки дополнительных характеристик, которым должен отвечать закупаемый Товар, обусловлено следующим:

1) Поворотные колеса для комнатных кресел-колясок: литые полиуретановые покрышки не оставляют следов на напольном покрытии помещений, для удобства получателя;

2)  Приводные колеса для комнатных кресел-колясок: литые покрышки для обеспечения высокой маневренности для удобства получателя;

3) Поворотные колеса для прогулочных кресел-колясок: пневматические шины для обеспечения амортизации при эксплуатации в условиях улицы для удобства получателя;

4) Приводные колеса для прогулочных кресел-колясок: пневматические шины для использования на различных дорожных покрытиях;

5)   Подлокотники: откидные, регулируемые по высоте - для удобства пользования получателем;

6) Подножки: для обеспечения возможности пользования креслом-коляской получателем с различными антропометрическими данными, способствуют удобному расположению конечностей, для безопасной пересадки получателя.

7) Наличие подушки на сиденье: для обеспечения поддерживания позы, нижней поверхности ягодиц и бедер получателя;

8) Сиденье и спинка на жестком основании: для обеспечения удобства получателя;

9) Антиопрокидыватель: для обеспечения безопасной эксплуатации пользователем или безопасного управления сопровождающим лицом;

10) Ножной упор для управления сопровождающим лицом: для помощи в преодолении препятствий.

11) Ширина сиденья: в соответствии с параметрами, установленными   в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидов, исходя из антропометрических данных инвалида.

12) Сиденье и спинка на жестком основании: в соответствии с параметрами, установленными   в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидов.

13) Привод от обода колеса: для самостоятельного передвижения получателя.

4. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

Место поставки: Ульяновская область

Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателям (инвалидам) в соответствии с реестром Получателей Товара, направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 03 декабря 2024 года.

Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 28 декабря 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

5. Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и безопасности Товара:

Требования к функциональным и техническим характеристикам

Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная/прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (далее – кресло-коляска) -  техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата как самостоятельно, так и с помощью сопровождающих лиц внутри помещения и в условиях улицы.

Кресла-коляски представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт РФ «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт РФ «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 Национальный стандарт РФ «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Национальный стандарт РФ «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Требования к качеству и безопасности Товара

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Конструктивные элементы кресел-колясок, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт РФ «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи Получателя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Сиденье кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 16840-2-2020 Национальный стандарт РФ «Сиденья кресел-колясок. Часть 2. Определение физико-механических характеристик подушек сидений, предназначенных для сохранения целостности тканей».

В комплект поставки должны входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание Товара.

Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких документов.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка, упаковка, транспортирование кресел-колясок должны соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Национальный стандарт РФ «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

На каждое кресло-коляску наносят маркировку, содержащую:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- дата изготовления кресла-коляски (год, месяц);

- надпись: «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации, а также другие данные, определенные изготовителем кресла-коляски.

На шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размера.

Упаковка кресла-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортирования до места назначения. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Поставляемый Товар должен быть новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

В течение гарантийного срока Поставщик должен произвести замену или ремонт Товара за счет собственных средств.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника электронного аукциона