Приложение №3 к извещению о проведении электронного аукциона

Наименование и описание объекта закупки

Поставка кресел-колясок активного типа для граждан г. Севастополя в целях их социального обеспечения в 2025 году

- Наименование товара

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Подтверждение соответствия изделия осуществляется Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Классификация кресел-колясок различных модификаций представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

2. Общие технические требования

Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение пользователя. Кресла-коляски новые (не бывшие ранее в употреблении), свободные от прав третьих лиц.

Эксплуатационная документация выполнена на русском языке.

Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, остаются исправными. Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции - устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно-технической документации на способы дезинфекции.

Изделия соответствуют ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия» в следующей части («ссылка»):

«9. Конструктивные требования»

9.1.1 Конструкция кресла-коляски обеспечивает удобное размещение в нем одного пользователя и свободу движений в пределах зоны досягаемости (приложение А).

9.1.2 Конструкция кресла-коляски обеспечивает ремонтопригодность и удобство обслуживания, включая в первую очередь доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.»

«9.5. Требования к системам торможения»

9.5.1 Кресла-коляски оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку, а также удержание загруженного кресла-коляски в неподвижном состоянии.»

«9.7 . Требования к материалам, полуфабрикатам и покупным изделиям»

9.7.2 Материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола помещения, одежды и кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Они разрешены к применению Минздравом России.

9.7.3 Материалы, контактирующие с телом пользователя и/или сопровождающего, отвечают требованиям биологической переносимости, установленным в ГОСТ Р 51632-2021, и могут применены для изготовления кресел-колясок только при наличии результатов токсикологических исследований, подтверждающих токсикологическую и санитарно-химическую безопасность этих материалов.

9.7.4 Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозионно-стойких материалов или должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88»

- Требования безопасности

###### Изделия безопасны для пациента, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий. В эксплуатационной документации, при необходимости, указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий. Требования по обеспечению безопасности  размещены на видных местах изделий.

- Требования к маркировке, комплектации, упаковке Товара

Маркировка изделий соответствует требованиям по ГОСТ Р 50444-2020 или ГОСТ Р 51632-2021.

На каждом кресле-коляске табличка, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя (при его наличии);

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- год изготовления изделий (или две последние цифры);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка кресла-коляски обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначения, воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Кресла-коляски имеют установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № N 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

7. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

Кресла-коляски соответствуют требованиям Наименования и описания объекта закупки.

Год выпуска товара не ранее 2023 года.

Наименование Товара, его технические и функциональные характеристики, количество указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Товара по КТРУ | Наименование по классификатору ТСР | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.03.01 | Ширина сиденья: 50 см; Глубина сиденья: 50 см; Высота подлокотника: 22 см; Высота подножки: 45 см; Вид спинки: с регулируемым угла наклона; Вид сиденья: жесткое; Вид подлокотников: регулируемые по высоте; Вид подножки: регулирующаяся по высоте. В комплект поставки входит: - кресло-коляска; - инструмент для обслуживания кресла-коляски; - паспорт или инструкция на русском языке; - гарантийный талон. | 1 |
| 2 | - | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.03.01 | Ширина сиденья: 40 см; Глубина сиденья: 40 см; Высота подлокотника: 25 см; Высота подножки: 40 см; Вид спинки: с регулируемым угла наклона; Вид сиденья: с регулируемым угла наклона; Вид подлокотников: регулируемые по высоте; Вид подножки: регулирующаяся по высоте. Приспособления: поясной ремень. В комплект поставки входит: - кресло-коляска; - инструмент для обслуживания кресла-коляски; - паспорт или инструкция на русском языке; - гарантийный талон. | 1 |
| 3 | - | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.03.01 | Ширина сиденья: 36 см; Глубина сиденья: 40 см; Высота подлокотника: 20 см; Высота подножки: 40 см; Вид спинки: с регулируемым угла наклона; Вид сиденья: с регулируемым угла наклона; Вид подлокотников: регулируемые по высоте; Вид подножки: регулирующаяся по высоте. Приспособления: боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень. В комплект поставки входит: - кресло-коляска; - инструмент для обслуживания кресла-коляски; - паспорт или инструкция на русском языке; - гарантийный талон. | 1 |
| 4 | - | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.03.01 | Ширина сиденья: 42 см; Глубина сиденья: 40 см; Высота подлокотника: 25 см; Высота подножки: 40 см; Вид спинки: жесткая; Вид сиденья: жесткое; Вид подножки: регулирующаяся по высоте. В комплект поставки входит: - кресло-коляска; - инструмент для обслуживания кресла-коляски; - паспорт или инструкция на русском языке; - гарантийный талон. | 1 |
| 5 | - | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.03.01 | Ширина сиденья: 40 см; Глубина сиденья: 40 см; Высота подлокотника: 25 см; Высота подножки: 40 см; Вид спинки: жёсткая; Вид сиденья: жесткая; Вид подлокотников: регулируемые по высоте; Вид подножки: с регулируемой опорой стопы. В комплект поставки входит: - кресло-коляска; - инструмент для обслуживания кресла-коляски; - паспорт или инструкция на русском языке; - гарантийный талон. | 1 |
| 6 | - | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.03.01 | Ширина сиденья: 50 см; Глубина сиденья: 50 см; Высота подлокотника: 22 см; Высота подножки: 45 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья: жёсткое; Вид подлокотников: регулируемые по высоте; Вид подножки: регулирующаяся по высоте. В комплект поставки входит: - кресло-коляска; - инструмент для обслуживания кресла-коляски; - паспорт или инструкция на русском языке; - гарантийный талон. | 1 |
| 7 | - | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.03.01 | Ширина сиденья: 39 см; Глубина сиденья: 50 см; Высота подлокотника: 20 см; Высота подножки: 40 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья: с регулируемым угла наклона; Вид подлокотников: регулируемые по высоте; Вид подножки: регулирующаяся по высоте. В комплект поставки входит: - кресло-коляска; - инструмент для обслуживания кресла-коляски; - паспорт или инструкция на русском языке; - гарантийный талон. | 1 |
| Итого: |  |  |  | 7 |